OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 – STOŁY OPERACYJNE

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ...............................................................

Rok produkcji: .......................

| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Cena brutto (w zł) |
| 1. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) | 6 |  |  |
| 2. | stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej | 2 |  |  |
| 3. | stół operacyjny (z wyposażeniem neurochirurgicznym, w tym rama do stereotaksji) | 2 |  |  |
| 4. | stół operacyjny (z wyposażeniem ginekologicznym) | 2 |  |  |
| 5. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym - IORT) | 1 |  |  |
| 6. | stół operacyjny (z wyposażeniem ortopedycznym) | 2 |  |  |
| 7. | stół operacyjny (z wyposażeniem otolaryngologicznym) | 2 |  |  |
| 8. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 2 |  |  |
| 9. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 2 |  |  |
|  | A: Razem cena brutto wszystkich pozycji (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł): |  |  |  |

| ZAMÓWIENIE OPCJONALNE: dostawa sprzętu do magazynu Wykonawcy oraz przechowywanie sprzętu w magazynie Wykonawcy nie dłużej niż do 30.11.2019 r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot |  | Zakładany czas | Cena brutto miesięcznego przechowywania 1 szt. sprzętu (w zł) | Cena brutto przechowywania 1 szt. sprzętu przez zakładany czas (w zł): | Liczba sztuk | Cena brutto przechowywania wskazanej ilości sprzętu przez zakładany czas (w zł): |
| 1. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) | 14 m-cy |  |  | 6 |  |
| 2. | stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 3. | stół operacyjny (z wyposażeniem neurochirurgicznym, w tym rama do stereotaksji) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 4. | stół operacyjny (z wyposażeniem ginekologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 5. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym - IORT) | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 6. | stół operacyjny (z wyposażeniem ortopedycznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 7. | stół operacyjny (z wyposażeniem otolaryngologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 8. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 9. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
|  | D: Cena brutto przechowywania łącznej liczby sztuk sprzętu w magazynie Wykonawcy przez zakładany czas (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne – typ 1

(uwaga - opis obowiązujący dla stołów z pozycji 1,2,3,4,5,7, 8 i 9)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STÓŁ OPERACYJNY |  |  |  |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi lub pojedynczymi kołami. Stół fabrycznie nowy, kompatybilny z systemem integracji sal operacyjnych Endoalpha - fabrycznie wbudowany modem do integracji z systemem Endoalpha | TAK |  | koła pojedyncze – 1 pkt koła podwójne – 5 pkt |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK |  | piąte koło – 1 pkt napęd własny – 5 pkt |
|  | Wymiary stołu: długość – min. 200 [cm], szerokość z szynami bocznymi: min. 58 [cm] | TAK |  | - - - |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej; (dopuszcza się częściowy fartuch gumowy); | TAK |  | - - - |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej; (dopuszcza się częściowy fartuch gumowy) | TAK |  | - - - |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK |  | - - - |
|  | Konstrukcja modularna, umożliwiająca zamianę części plecowej z częścią podnóżków oraz instalację elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach | TAK |  | - - - |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | TAK |  | - - - |
|  | Stół z możliwością łatwego wywoływania często używanych pozycji przez Użytkownika | TAK |  | 10 pozycji i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Stół blokowany do podłoża : - za pomocą elektrohydraulicznych/ elektromechanicznych stopek lub - za pomocą centralnego hamulca znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej lub - za pomocą posadowienia stołu na podłożu. | TAK |  | - - - |
|  | Podstawa (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK |  | - - - |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez pokręteł i śrub Uwaga - dopuszcza się ewentualnie dodatkowe zabezpieczenia w postaci pokręteł | TAK |  | - - - |
|  | Elektronika stołu pozostająca nieprzerwanie w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole lub stół wyposażony w przycisk na pilocie i panelu sterowania do wyłączenia stołu | TAK |  | - - - |
|  | System autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący nierówności podłoża | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Każdy stół wyposażony w dwa piloty sterujące: - pilot bezprzewodowy (ir lub bluetooth) - pilot przewodowy | TAK |  | bezprzewodowy (IR) – 1 pkt. bezprzewodowy (Bluetooth) – 5 pkt. dodatkowa punktacja za: pilot podświetlany ze wskaźnikiem naładowania baterii – 1 pkt., inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Każdy pilot wyposażony w wyświetlacz informujący min. o: - pozycji normalnej i odwróconej pacjenta, - stanie blokady stołu lub próbie aktywacji, którejkolwiek funkcji w przypadku nie zablokowania stołu, - ładowanie baterii stołu, lub wyświetlanie w/w informacji na panelu bocznym | TAK |  | - - - |
|  | Każdy pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, piktogramami | TAK |  | piktogramy podświetlane ułatwiające pracę w zacienionej sali operacyjnej – 3 pkt. brak w/w rozwiązania – 0 pkt. sterowanie na podczerwień – 1 pkt. sterowanie technologii bluetooth – 3 pkt. |
|  | Każdy pilot wyposażony w wyświetlacz informujący dodatkowo o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych, w tym min.: przechyły boczne i wzdłużne, wysokość wybranych segmentów/sekcji, wypoziomowanie blatu | Podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. ładowanie pilota w stole – 1 pkt., ładowarka zewnętrzna – 3 pkt. |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nieprzezierność segmentu przedłużenia pleców lub zagłówka | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w kilku pozycjach, min.: - leżącej, - siedzącej, - bocznej | TAK |  | - - - |
|  | Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - podgłówek – odłączany, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 4 częściowy | TAK |  | - - - |
|  | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym | TAK |  | - - - |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK |  | - - - |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. (-45/+25 ˚) | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu, - regulacja pozycji Trendelenburga/anty –Trendelenburga, - regulacja przechyłów bocznych, - regulacja płyty plecowej, - regulacja przedłużenia sekcji pleców (dopuszcza się regulację manualną), - regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko, - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku, - pozycja flex/reflex, - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona, - przesuw wzdłużny (dopuszcza się manualną regulację realizowaną z pilota przez wciśnięcie przycisku) | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105 cm | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość opuszczenia stołu poniżej 65 cm | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburg) w zakresie min. - 30° do +30° | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony | TAK |  | - - - |
|  | Automatycznie ustawiana pozycja „0” lub stół operacyjny z możliwością powrotu do „pozycji 0” za pomocą jednego przycisku | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° | TAK |  | - - - |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 270 [mm] | TAK |  | Wymagany – 1 pkt. Większy – 3 pkt. |
|  | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota lub regulowane ręcznie | TAK |  | sterowane z pilota – 3 pkt. inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Funkcje blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku, po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK |  | - - - |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania | TAK |  | - - - |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu,- zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy w przypadku kolizji z przedmiotami podczas opuszczania blatu stołu (czujnik powodujący zatrzymanie ruchu w przypadku napotkania przeszkody) | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 [mm] Materac z funkcją pamięci kształtu | TAK |  | Wymagana grubość – 1 pkt. Większa niż wymagana - 2 pkt. Mocowanie paskiem żelowym – 3 pkt. Mocowanie na rzep – 1 pkt. |
|  | Materac z funkcją zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem | Podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie/podstawie stołu (system nie wyłączający się automatycznie bez ingerencji obsługi) | TAK |  | panel odejmowalny – 3 pkt. panel stały – 1 pkt. |
|  | Dodatkowy panel z możliwością sterowania awaryjnego funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota | Podać |  | dodatkowa punktacja za: sterowanie awaryjne wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia pilota – 1 pkt. |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie lub wyświetlanie na kolumnie/panelu bocznym stołu | TAK |  | - - - |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK |  | - - - |
|  | Liczba godzin ciągłej nieprzerwanej pracy z możliwością wykorzystywania wszystkich funkcji min. 10 [h] Całkowite naładowanie baterii w czasie do 10 [h] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych, sekcji pleców oraz regulacji wysokości blatu stołu w przypadku awarii zasilania – z zachowaniem możliwości wyboru funkcji na panelu awaryjnym | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z sieci 230 [V] w trybie awaryjnym | TAK |  | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 [kg] | TAK |  | - - - |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 225 [kg] | TAK |  | 300 [kg] i więcej – 5 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Stół wyposażony w system przeciążeniowy – zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji i informujący na wyświetlaczu lub sygnałem dźwiękowym o zaistniałej próbie niebezpiecznego ruchu blatu. | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja powolnego startu ruchów stołu – do zastosowania w zabiegach wymagających precyzji | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Oba typy stołów opisane w niniejszej specyfikacji – jednego producenta | Podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | WYMAGANE WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 1 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) – 6 kpl. |  |  |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. |  |  |  |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 2 (z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej- 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Płyta do zabiegów w obrębie głowy (chirurgia szczękowo-twarzowa, laryngologia, okulistyka), instalowana w miejsce sekcji nóg, ze ściętymi narożnikami - zwężająca się ku górze dla lepszego dostępu, ze specjalnie wyprofilowaną podpórką głowy z możliwością odchylenia. Łącznik podgłówka z podwójną regulacją wzdłużną w celu dostosowania do wzrostu pacjenta w zakresie min. 200 mm z precyzyjną regulacją oraz regulacją wysokości podgłówka. Możliwość opuszczenia i podniesienia oraz pochylenia w zakresie minimum -40° / +40° - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Specjalna podpórka głowy w kształcie podkowy – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowa podpórka/obręcz (otwarta) pod głowę Ø 200 – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik podparć bocznych do mocowania podpórek, umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 3 (z wyposażeniem neurochirurgicznym ) – 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podwójna poduszka w kształcie trapezu, stabilizująca, ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podparcie głowy dla pozycji brzusznej, wyloty dla rur anestetycznych po obu stronach – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Podkładki żelowe pod pięty – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Przezierna płyta z włókna węglowego (karbonowa), do zamocowania do sekcji pleców stołu operacyjnego, długość min. 1,100 mm. Przezierna dla promieni rtg na długości min. 1,000 mm. Z materacem z pianki antystatycznym, z prętem podpierającym. Bezpieczne obciążenie robocze: min. 220 kg – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Szyny boczne do płyty z włókna węglowego, ze stali nierdzewnej, 25 x 10 mm, długość min. 220 mm, do zamocowania do płyty karbonowej,odczepiane - 1 para | tak |  | - - - |
|  | Kompletna przystawka neurochirugiczna z klamrą DORO / Mayfield pozwalającą na wykonywanie zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej pacjenta – 2 kpl. Wg opisu jak poniżej: Zamawiający wymaga: - uchwyt kości czaszki (klamra) ze stopu aluminium z 3 punktową fiksacja czaszki, z mocowaniami do neuronawigacji po obu stronach równoległych łuków uchwytu , z bocznymi równoległymi szynami do mocowania systemu retraktorów -1 szt. - uchwyt bazowy do mocowania do stołu operacyjnego ze stopu aluminium -1szt - aluminiowy łącznik obrotowy do uchwytu bazowego -1szt. - piny do klamry czaszkowej 3 szt. w komplecie – 2 kpl. - uchwyt mocujący retraktor do szyny klamry do kości czaszki, niewymagający dodatkowo klucza - 2 szt. - łącznik obrotowy, zaciskany pokrętłem, niewymagający dodatkowo klucza, do zamocowania wspornika, pozwalający na obrót o 360 stopni ramienia łukowatego i całego retraktora w stosunku do klamry - 4 szt. - wspornik pozwalający na niezależne i rozłączne podłączenie ramion łukowatych, na różnej względem siebie wysokości i różnym kącie w stosunku do klamry czaszkowej, w kształcie zamkniętej rurki - 2 szt. - tacka na waciki neurochirurgiczne - 1 szt. - ramię zakrzywione w kształcie łuku -2 szt. - ramię elastyczne obrotowe długość 350mm 1 szt. - ramię elastyczne obrotowe długość 280mm, 2 szt. - zestaw szpatułek prostych dł 102mm, lub 152mm, komplet-5 sztuk, - 2 kpl . - kaseta do sterylizacji zestawu z tacą- 1 szt. - taca do sterylizacji - 1 szt. - podkowiasta podpora pod głowę zapewniające podparcie czaszki u pacjentów leżących na plecach lub na wznak dla dorosłych lub starszych dzieci, z podkładką żelową podkowiastą z uchwytem do wyciągu kostnego, - 1 szt. - adaptor do pozycji siedzącej z dwoma łącznikami do szyn bocznych stołu operacyjnego – 1 zestaw | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do wykonywania zabiegów w pozycji kolankowo-łokciowej pacjenta z podparciem pośladków – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 4 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym do ginekologii) – 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący , obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 5 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym do chirurgii IORT) – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący , obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 7 (z wyposażeniem otolaryngologicznym) – 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Płyta barkowa ze ściętymi narożnikami dla lepszego dostępu przy zabiegach w obrębie głowy i szyi – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Specjalna podpórka głowy w kształcie podkowy lub okręgu z regulowanym łącznikiem – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowa podpórka/obręcz (otwarta) pod głowę Ø 200 – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 8 (z wyposażeniem urologicznym) – 2 kpl. |  |  |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizująca ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 [kpl] | tak |  | - - - |
|  | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o min. 400 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 9 (z wyposażeniem urologicznym) – 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizująca ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 [kpl] | tak |  | - - - |
|  | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o min. 400 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |

Parametry techniczne i eksploatacyjne – typ 2

(uwaga - opis obowiązujący dla stołów z pozycji 6)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym/ elektromechanicznym | tak |  | - - - |
|  | Napęd umożliwiający płynne, bez skokowe ruchy | tak |  | - - - |
|  | Podstawa i kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej (dopuszcza się w górnej części kolumny osłonę harmonijkowa z tworzywa sztucznego) | tak |  | - - - |
|  | Osłona podstawy stołu z wycięciami (co najmniej z dwóch stron) umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora lub podstawa w kształcie litery U z możliwością włożenia stóp operatora pod obrys podstawy | tak |  | - - - |
|  | Stół na stabilnych kołach transportowych zapewniających stabilne przemieszczanie. Koła w podstawie. Koła o średnicy min. 100 [mm] | Tak, podać |  | koła podwójne – 3 pkt. kola pojedyncze -1 pkt. |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery wysuwane elektrohydraulicznie/ elektromechanicznie stopy zapewniające stabilne zabezpieczenie lub podstawa na czas zabiegu opuszczona poprzez schowanie kół i stabilnie posadowiona na podłożu. Blokowanie stołu na podłożu za pomocą przycisku pilota. | Tak, podać |  | funkcja pozwalająca na auto poziomowanie stołu – 3 pkt. brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory 24V oraz ładowarka wbudowane w stół | tak |  | - - - |
|  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego, oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego w podstawie stołu lub na kolumnie - na boku równoległym do osi wzdłużnej | tak |  | - - - |
|  | Pilot podświetlany/ lub z funkcją automatycznej blokady – wyłączenia pilota | tak |  | - - - |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset min. 14 ‘’ | tak |  | - - - |
|  | Blat segmentowy: - segment głowy z możliwością pochyłu w dwóch płaszczyznach - segment pleców -segment pleców górny - segment siedziska z wycięciem urologicznym - segment nóg złożony z dwóch części, oddzielnych podnóżków odłączanych niezależnie | tak |  | - - - |
|  | Możliwość ułożenia odwrotnego – zamiany segmentu nóg z segmentem pleców | tak |  | - - - |
|  | Maksymalne obciążenie stołu min. 270 kg w ułożeniu normalnym | Tak, podać |  | 300 i więcej – 3 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blaty z obu stron. | tak |  | - - - |
|  | Szyny z zapadkami grawitacyjnymi niepozwalające samoczynnemu zsunięciu uchwytów | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Obszar przezierności RTG stołu od strony nóg, z sekcją pleców górnych - min 110 [cm], licząc od końca blatu do ściany kolumny | tak |  | - - - |
|  | Wymiary blatu stołu (bez szyn): - długość 2200 mm +/- 50 mm - szerokość nie mniejsza niż 500 mm i nie większa 550 mm | tak |  | - - - |
|  | Zakresy regulacji: - segment głowy min. +50°/-60° - segment pleców min. +80°/-30° - Trendelenburg min. 30°, anty-Trendelenburg min. 30° - Flex (segment pleców/segment siedziska) min. -20°/-20° - Reflex (segment pleców/segment siedziska) min. 30°/30° - przechył boczny min.20° na każdą stronę - segmenty nóg min. +80°/-90° - wysokość (bez materacy) dół 660 mm +/-50 mm, góra min. 1030 mm, - przesuw wzdłużny min. 300 mm | tak |  | - - - |
|  | niezależne manualne sterowanie segmentem nożnym każdego podnóżka osobno wspomagane sprężyną gazową | podać |  | tak – 2 pkt., nie 0 pkt. |
|  | Materace zdejmowane, o grubości min 80 [mm] przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | tak |  | - - - |
|  | Materace montowane na rzepy | tak |  | - - - |
|  | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego: - włączanie/wyłączanie - regulacja wysokości - regulacja segmentu pleców - Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - anty-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - Flex za pomocą jednego przycisku - Refleks za pomocą jednego przycisku - regulacja przechyłu bocznego - regulacja segmentu nóg - przesuw wzdłużny - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku – | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie elementy blatu poziomowane jednocześnie | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Poszczególne elementy blatu łączone na wpust (Piny ) z automatyczną blokadą i systemem kodowania w celu uniknięcia nieprawidłowego połączenia | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Sygnalizacja dostępna na pilocie/ panelu awaryjnym: - wskaźnik naładowania akumulatorów, - wskaźnik zasilania sieciowego | tak |  | - - - |
|  | Sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu. | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Stół z awaryjnym mechanicznym systemem odblokowania stołu od podłoża w postaci dźwigni zlokalizowanej w podstawie stołu. | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik serwisowy (piktogram ) informujący o wystąpieniu usterki i informujący dźwiękowo i wizualnie | tak |  | - - - |
|  | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie / lub panel sterowania awaryjnego umieszczony na kolumnie umożliwiający sterowanie elektromechaniczne ruchów stołu oraz przycisk emergency pozwalający na pracę stołu w trybie awaryjnym | tak |  | - - - |
|  | Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów. Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie dostępny w instrukcji obsługi. ub stół ze wskaźnikiem usterki i diagnostyką poprzez interfejs serwisowy po podłączeniu specjalnego oprogramowania z laptopa | tak |  | - - - |
|  | Podstawa stołu wyposażona w wyłącznik zasilania stołu zlokalizowany w podstawie stołu od strony głowy (przy konfiguracji normalnej.) | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | wyposażenie do stołu operacyjnego z poz. 6 (z wyposażeniem ortopedycznym) – 2 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, dł. min. 2 000 mm, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się min. z: - 2 wsporników belek wydłużających, - 2 płyt pod stopy, - 2 butów trakcyjnych, - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej. | tak |  | - - - |
|  | Gniazdo mocowania wyciągu ortopedycznego umieszczone na kolumnie stołu, zabezpieczone pokrętłem lub szybko-złączką. | tak |  | - - - |
|  | Belka mocująca wyciąg ortopedyczny łącząca gniazdo wraz z elementem bazowy(agregatem) | tak |  | - - - |
|  | Element bazowy (agregat) wyciągu z możliwością mocowania kołka zaporowego, z materacem do pozycjonowania miednicy. | tak |  | - - - |
|  | Ramiona przystawki bezpiecznie mocowane za pomocą szybko-złączek lub pokręteł pod blatem siedziska stołu; ramiona montowane w gniazdach bazy połączonej z blatem stołu; montaż bez użycia dodatkowych narzędzi | tak |  | - - - |
|  | Sterowanie ramionami za pomocą dedykowanych uchwytów/pokręteł zwalniających poszczególne przeguby | tak |  | - - - |
|  | Ramiona przystawki zapewniające możliwość ruchu w płaszczyźnie poziomej odwiedzenia i przywiedzenia – ze wspomaganiem (np. sprężynami gazowymi) | tak |  | - - - |
|  | Możliwość retrakcji ramienia wyciągu ortopedycznego oraz dodatkowo za pomocą precyzyjnego przesuwnego urządzenia wyciągowego mocowanego na belkach wydłużających z przegubem kulowym umożliwiającym odchylanie, obrót i rotację – 2 szt. Możliwość swobodnego przesuwania urządzenia wyciągowego z blokadą położenia w wybranej pozycji oraz dodatkowa precyzyjna regulacja trakcji. Urządzenie wyciągowe z przegubem kulowym umożliwiającym odchylanie, obrót i rotację – 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość montażu na segmencie trakcyjnym/ urządzeniu wyciągowym akcesoriów typu: but trakcyjny, płyta pod stopę, uchwyt do drutów Kirschnera, itp. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki do gipsowania i podparcia miednicy – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Niska waga kompletnego wyciągu – do 50 [kg] | tak |  | - - - |
|  | Lekki podnóżek montowany w gniazdach podnóżka standardowego lub do bazy wyciągu – 2 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz wyciągiem ortopedycznym - 1 para | tak |  | - - - |
|  | Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Kołek zaporowy do pozycji bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wyciąg Weinbergera do chirurgii ręki wraz z wałkiem zaporowym – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do artroskopii kolana z regulacją śrubową rozstawu uchwytu kolana – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Materac do operacji kręgosłupa w pozycji leżącej, dwuczęściowy, przezierny dla rtg, antystatyczny – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce sekcji nóg, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z regulowanym elementem łączącym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr. 16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia – dotyczy obu typów stołów

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |