OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 7 – Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego (1 sztuka)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

| Pozycja | Przedmiot | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego (1 sztuka) |  |
| 2. | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenia |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne urządzenie do przygotowywania próbek cytometrycznych mierzonych w Posiadanym przez Zamawiającego cytometrze BD FACSCanto II i zgodne z automatycznym podajnikiem probówek tego cytometru. | Tak |  | ---- |
|  | Urządzenie musi automatycznie: - Dodawać płyn lizujący do probówek z próbką - Mieszać próbki w probówkach - Inkubować próbki z różnymi czasami od 1 do 480 minut - Płukać próbki w probówkach - Zawieszać próbki po płukaniu w utrwalaczu lub PBS Cały cykl czynności wykonywany jest bez wyjmowania próbek z urządzenia. | Tak |  | ---- |
|  | Urządzenie umożliwia przygotowywanie próbek metodą liza bez płukania (LNW) i liza z płukaniem (LW). Aparat odwirowuje próbki. | Tak |  | ---- |
|  | Urządzenie posiada gotowe zaprogramowane protokoły dla procedur przygotowania próbek. Istnieje możliwość zaprogramowania dalszych, własnych protokołów użytkownika. | Tak |  | ---- |
|  | Wirowania odbywają się w urządzeniu automatycznie, bez potrzeby wyjmowania probówek i manipulowania nimi. Parametry wirowania: - osadzająca siła G: 50-500 g - Czas osadzania: 1 -300 s - Siła G Płukania: 50-500g - Objętość Płukania: 0-48 ml | Tak |  | ---- |
|  | Zgodność z probówkami cytometrycznymi cytometru BD FACSCanto II: - probówki polistyrenowe 12 x 75 ml BD Falcon - probówki BD TruCOUNT | Tak |  | ---- |
|  | Czas przygotowania próbek: - tylko liza - 40 probówek w 4 minuty (bez inkubacji) - liza płukania - 40 probówek <50 min - podwójna liza – 40 probówek <70 min - tylko płukanie (zawiera wirowanie) – 40 probówek <30 min - płukanie/utrwalanie – 40 probówek <30 min | Tak |  | ---- |
|  | Średni odzysk próbek – 90% | Tak |  | ---- |
|  | Zakres dodawanych objętości – 100 – 900 µl | Tak |  | ---- |
|  | Zakres czasu inkubacji: 1-480 min | Tak |  | ---- |
|  | Przenoszenie materiału pomiędzy probówkami - ≤0.005% (50 PPM) | podać |  | 0.005% (50 PPM) – 0 pkt. Mniejsze – 3 pkt |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
|  |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia(2 medyczne i 1 techniczna) | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 12 |  | 12 miesiące – 0 pkt. 13 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych) rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy odpowiednio w ciągu 7 lub 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Podać |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt . |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osób) i technicznego ( 1 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | tak |  | --- |