Nr sprawy: NSSU.DFP.271.36.2018.KK 					    Kraków, dnia 22.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komory gorącej (uniwersalnej do znakowania radiofarmaceutyków PET/SPECT) 1 sztuki dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dot. SIWZ, punkt 3.3.4: Przedmiotem zamówienia jest komora gorąca, która nie jest wyrobem medycznym. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie niniejszego punktu lub zmianę jego brzmienia np. na następujące: „Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie SIWZ, punkt 3.3.4 na następujące: „Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.”

Pytanie 2

Dot. Umowa par 4 pkt 3 i) Prosimy o wykreślenie niniejszego punktu, gdyż Wykonawca nie jest stroną w realizacji wspomnianego projektu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dot. Umowa par. 12 pkt 2 Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: (…) koszt ubezpieczenia …) Prosimy Zamawiającego o zmianę niniejszego punktu i wykreślenie z ceny kosztów ubezpieczenia lub dokładne określenie o jakim ubezpieczeniu mówi Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, iż ubezpieczenie, o którym mowa w § 12 ust. 2 wzoru umowy dotyczy ubezpieczenia na czas transportu towaru.

Pytanie 4

Dot. Umowa par. 14 pkt 1b kary umowne: za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 1.000,00 zł. Podana kwota 10.000,00 zł jest niewspółmiernie wysoka i może spowodować podwyższenie ceny zawartej w ofercie na poczet tak wysokich kar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dot. Umowa par. 14 pkt 1b kary umowne: za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego punktu, ze względu na to, iż Zamawiający nie specyfikuje terminu dostawy Sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dot. Umowa par. 14 pkt 1c kary umowne: za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego punktu, ze względu na to, iż Zamawiający nie specyfikuje terminu uruchomienia Sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dot. SIWZ pkt 4 oraz Umowa par 6 pkt 1 i 2 Terminy realizacji: Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2019r. zastrzeżeniem, że Obiekt zostanie udostępniony Wykonawcy nie wcześniej niż przed dniem 31 maja 2019 r., tj. w dzień następujący po dniu planowanego podpisania Protokołu Przekazania Obiektu. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31 października 2019. Komora gorąca jest urządzeniem produkowanym na zamówienie, co wydłuża czas zarówno jego produkcji jak i instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 31 października 2019 r.

Pytanie 8

Dot. SIWZ 6.5.1.1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż we fragmencie: „Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja i/lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.” przecinki mamy traktować jak słowo „lub”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Dot. OPZ pkt 1. „Ekranowany izolator z przepływem laminarnym do manipulacji i kalibracji radiofarmaceutyków zgodnie z wytycznymi cGMP.” Prosimy o wykreślenie określenia „kalibracji”, ze względu na to iż komora gorąca nie służy do tego celu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10

Dot. OPZ pkt 1. „Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25°C przy temperaturze otoczenia 25°C oraz stosowania suchego bloku (typowe temp. inkubacji: 90-100°C).” Prosimy o podanie jaka temperatura z założenia będzie w pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, jednocześnie Zamawiający informuje, iż pkt 1 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne) otrzymuje brzmienie: „Ekranowany izolator z przepływem laminarnym do manipulacji i kalibracji radiofarmaceutyków zgodnie z wytycznymi cGMP. Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25 ᵒC przy temperaturze otoczenia 25 ᵒC oraz stosowania suchego bloku (typowe temp. inkubacji: 90-100 ᵒC) bądź możliwość podłączenia do wlotu komory gorącej powietrza z klimatyzacji centralnej lub zastosowanie innej metody umożliwiającej utrzymywanie temperatury poniżej 25 ᵒC”.

Pytanie 11

Dot. OPZ pkt 2 Czy zamawiający posiada moduł do syntezy wspomniany w niniejszym punkcie. Jeśli tak, to prosimy o podanie danych technicznych tego modułu do syntezy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 2 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne) otrzymuje brzmienie: „Możliwość pracy ze związkami opartymi na Tc99m, jak i generycznymi emiterami PET i SPECT.

Wystarczająca przestrzeń do przeprowadzania manualnych czynności związanych z procedurami znakowania radiofarmaceutyków.

Dodatkowo zapewniona przestrzeń w komorze głównej na urządzania pomocnicze (min. 30x50x50 cm). W ramach której może być umieszczony suchy blok grzejny (pkt. 55 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne).

Dodatkowe w komorze głównej min. 2 punkty zasilania 230V, 1000 W oraz doprowadzenie sprężonego powietrza max. 10 bar (powietrze do całej komory po stronie zamawiającego)”.

Pytanie 12

Dot. OPZ pkt 2 Czy suchy blok grzewczy opisany w niniejszym punkcie jest tym samym co opisany w punkcie 55?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że suchy blok grzewczy opisany w 2 punkcie (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne)  jest tym samym co opisany w punkcie 55 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne).

Pytanie 13

Dot. OPZ pkt 3 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod hasłem : „plastikowe wsporniki do obsługi izotopów emitujących promieniowanie beta”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wsporniki mają służyć do przetrzymywania fiolek/strzykawek, należy wyposażyć komorę w min. 2 wsporniki.

Pytanie 14

Dot. OPZ pkt 5 i 26 Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie komory, w której przednie pokrywy będą malowane proszkowo. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia dekontaminację pokrywy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Dot. OPZ pkt 6 Zamawiający wymaga, aby w komorach roboczych było zastosowane wykończenie Mirror Bright. Ponieważ jest to unikalna nazwa handlowa jednego z dostawców komór gorących na rynku, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy zastosowane wykończenie ma być łatwe w czyszczeniu i dekontaminacji czy ma posiadać efekt odbicia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykończenia równoważnego, w tym plastikowego, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

Pytanie 16

Dot. OPZ pkt 8 Zamawiający wymaga okienka podglądu ze szkłem o ekwiwalencie Pb min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że grubość takiego okienka będzie minimum dwukrotnie większa niż drzwi. Czy Zamawiający przyjmie ofertę, w której okienko podglądu będzie miało ekwiwalent 30 mm Pb?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Dot. OPZ pkt 21 Komora kalibratora dawki wyposażona w system do poruszania fiolką w studzience. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie techniczne rozwiązanie ma na myśli. Czy chodzi o uchwyt na strzykawki do komory miernika czy windę?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że system służy do poruszania to jest: opuszczania lub podnoszenia fiolki/strzykawki w studzience, techniczne rozwiązanie musi spełnić ten zapis. Dodatkowo Zamawiający precyzuje zapis w pkt 21 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne): W momencie awarii systemu powinna być możliwość manualnego wprowadzenia źródła promieniotwórczego do studzienki.

Pytanie 18

Dot. OPZ pkt 25 Którą częścią komory gorącej (która jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego) jest komora dozująca?

Odpowiedź:  Komory roboczej, zgodnie z pkt. 13 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne.

Pytanie 19

Dot. OPZ pkt 30 Urządzenie wzorcowane przez akredytowane laboratorium minimum dla: Ra-223, Er-169, ln-111, C-11. Prosimy Zamawiającego o wskazanie Akredytowanego Laboratorium wzorcującego miernik aktywności na Ra-223, Er-169, ln-111.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż pkt 30 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne) jest nieobligatoryjny, jest punktowany.

Pytanie 20

Dot. OPZ pkt 41 Osłonięcie min.: 40 mm Pb. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne polegające na osłonie komory jonizacyjnej miernika aktywności poprzez zapewnienie wymaganej osłony min 40 mm Pb komory kalibratora dawki będącej częścią komory gorącej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na osłonie komory jonizacyjnej miernika aktywności poprzez zapewnienie wymaganej osłony min 40 mm Pb komory kalibratora dawki będącej częścią komory gorącej, jednocześnie informując o doprecyzowaniu pkt 31 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne) w następujący sposób: „KOMORA JONIZACYJNA:

Saturacja: >200 GBq (Tc-99m), >70 GBq (F-18). >6 Ci (Tc-99m), >2 Ci (F-18)

Zakres energii min.: 25 keV - 3 MeV

Osłonięcie gwarantujące nie podwyższenie tła w komorze jonizacyjnej w wyniku operacji otwartymi źródłami  (aktywność: 2 GBq F-18, 30 GBq Tc-99m), zainstalowanego generatora 99Mo/99mTc lub 68Ge/Ga (aktywność: 10 GBq Mo-99, 1 GBq Ge-68). Całościowo osłona między źródłem promieniotwórczym, a komorą jonizującą powinna wynosić minimalnie 40 mm ekwiwalentu Pb.”

Pytanie 21

Dot. OPZ pkt 47 Prosimy wykreślenie tego punktu, gdyż jest wielu producentów liczników cząstek. Konstrukcja tych liczników może być różnoraka i jednocześnie spełniająca wymagania dotyczące sterylności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22

Dot. OPZ pkt 57 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie niniejszego punktu, gdyż dostawca komory gorącej nie może odpowiadać za odbiór całej pracowni.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23

Dot. OPZ pkt 57 Prosimy Zamawiającego o wymienienie jakich dokumentów i wykonania jakich testów oczekuje od dostawcy komory gorącej. Dostawca komory gorącej nie może odpowiadać za odbiór całej pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedstawienia kompletu dokumentów i wykonania wymaganych testów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 24

Dot. OPZ pkt 57 Prosimy o dopisanie „Komplet dokumentów i testów dotyczących komory gorącej”, gdyż dostawca komory gorącej nie może odpowiadać za odbiór całej pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Dot. OPZ pkt 58 Prosimy Zamawiającego o udostępnienie danych na temat maksymalnego obciążenia w pomieszczeniu dostawy i instalacji komory gorącej oraz podanie informacji jakie przyłącza i media i o jakich parametrach są obecnie dostępne / będą dostępne po przekazaniu Obiektu Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 27.02.2019 r. godz. 9:00.

Pytanie 27

Dot. OPZ Warunki serwisu pkt 8 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie: „w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.” Komora gorąca jest urządzeniem, którego nie da się przenieść w dowolne miejsce.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28

Dot. OPZ Warunki serwisu pkt 9 oraz Umowa par. 11 pkt 6 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji do 72 godzin.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 29

Dot. OPZ Warunki serwisu pkt 10 Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia niniejszego punktu na następujący: „Możliwości zgłaszania od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30

Dot. OPZ Warunki serwisu pkt 12 oraz Umowa par. 11 pkt 6 Prosimy o wydłużenie zakończenie działań serwisowy do 10 dni roboczych oraz do 20 dni roboczych w przypadku konieczności importowania części zamiennych.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31

Dot. OPZ Warunki serwisu pkt 18 Prosimy o wykreślenie niniejszego punktu, gdyż nie jest to urządzenie medyczne i nie generuje dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla słowo „medycznej”.

Pytanie 32

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.1 Zamawiający cyt. „Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25°C przy temperaturze otoczenia 25°C…”

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że jest w stanie zagwarantować w pomieszczeniu instalacji izolatora temperaturę minimum 5°C niższą od wymaganej we wnętrzu izolatora?

Aktualnie nie jest możliwe utrzymanie takiej samej temperatury we wnętrzu izolatora co w pomieszczeniu laboratorium. Izolator pobiera powietrze kondycjonowane z wnętrza laboratorium które nagrzewa się o 5°C.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, jednocześnie Zamawiający informuje, iż pkt 1 (tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne) otrzymuje brzmienie: „Ekranowany izolator z przepływem laminarnym do manipulacji i kalibracji radiofarmaceutyków zgodnie z wytycznymi cGMP. Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25ᵒC przy temperaturze otoczenia 25 ᵒC oraz stosowania suchego bloku (typowe temp. inkubacji: 90-100 ᵒC) bądź możliwość podłączenia do wlotu komory gorącej powietrza z klimatyzacji centralnej lub zastosowanie innej metody umożliwiającej utrzymywanie temperatury poniżej 25ᵒC”.

Pytanie 33

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.3 Zamawiający określa cyt. „Główna komora wyposażona w plastikowe wsporniki do obsługi izotopów emitujących promieniowanie beta”.

a) Prosimy Zamawiającego o podanie ilości tych wsporników oraz wyjaśnienie do czego mają służyć wsporniki: czy do przetrzymywania fiolek, strzykawek lub wykreślenie wyżej wymienionego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wsporniki mają służyć do przetrzymywania fiolek/strzykawek, należy wyposażyć komorę w min. 2 wsporniki.

Pytanie 34

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.10 Zamawiający określa cyt. „Osłonność min.: 50 mm Pb”.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy osłonność określona w wyżej wymienionym punkcie jest wyrażona w ekwiwalencie Pb, to jest czystego ołowiu bez domieszek?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż osłonność może być (ale nie musi) wyrażona jako osłonność czystego ołowiu bez domieszek bądź ołowiu z domieszkami innych metali (zgodnie z pkt 9 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne).

Pytanie 35

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.9 Zamawiający określa cyt. „Elementy ekranujące wykonane z sztab: Pb 98% + Sb 2% (+/-5%)”.

Przy zastosowaniu sztab ołowianych z domieszkami Antymonu –Sb (pomimo fizycznej grubości np. 50 mm faktyczny ekwiwalent ołowiu będzie zaniżony o % udział domieszek a więc ochrona radiologiczna będzie obniżona.

a) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wyżej określonego parametru lub dopuszczenie sztab ołowianych wykonanych ze 100% ołowiu bez domieszek innych metali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sztaby ołowiane wykonane ze 100% ołowiu bez domieszek innych metali.

Pytanie 36

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.9 Zamawiający używa określenia: „Główna komora” natomiast w tej samej tabeli l.p.13 określenia: „Komora robocza”.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że użyte określenia zamiennie dotyczą tej samej części izolatora?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.12 Zamawiający określa: „System filtracji do generowania przepływu laminarnego w komorze klasy A, wykonany z absolutnego wkładu filtracyjnego min. ULPA U15”

Zastosowanie filtrów ULPA U15 zamiast HEPA H14 powoduje zwiększone nagrzewanie się wnętrza izolatora i pogarsza utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz izolatora.

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów HEPA H14, które są wystarczające do utrzymania parametrów określonych w punkcie l.p.12. a jednocześnie nie pogarszają możliwości utrzymania właściwej temperatury wewnątrz izolatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie filtrów HEPA H14.

Pytanie 38

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.15 Zamawiający określa: „Komora przejścia materiału (śluza powietrzna) o jakości powietrza zgodnej z klasą B "w spoczynku" (EEC-cGMP) i wyposażona w automatyczny system podnoszenia do załadunku w komorze roboczej”.

Wymagania Zamawiającego w punkcie l.p.15 dotyczą sytuacji gdy dyspenser jest używany do frakcjonowania radiofarmaceutyków do fiolek i ich dalszego bezpiecznego transportu (wyjęcia z komory) w celu sprzedaży poza miejscem wytworzenia. Zamawiający w punkcie l.p. 35 wyraźnie określa że dyspenser jest przeznaczony do frakcjonowania radiofarmaceytuków w strzykawkach (używanych na miejscu w szpitalu), zatem wyjęcie strzykawek ze śluzy powietrznej jest wystarczające przy użyciu wysuwanej szuflady.

b) Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie śluzy spełniającej wszystkie wymagania określone w punkcie l.p.15 ale wyposażonej w szufladę zamiast automatycznego systemu podnoszenia do załadunku w komorze roboczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza śluzę wyposażoną w szufladę zamiast automatycznego systemu podnoszenia do załadunku w komorze roboczej.

Pytanie 39

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.21 Zamawiający określa: „Komora kalibratora dawki wyposażona w system do poruszania fiolką w studzience”

a) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie że system służy do poruszania to jest: opuszczania lub podnoszenia fiolki/strzykawki w studzience?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że system służy do poruszania to jest: opuszczania lub podnoszenia fiolki/strzykawki w studzience, techniczne rozwiązanie musi spełnić ten zapis. Dodatkowo Zamawiający precyzuje zapis w pkt 21: W momencie awarii systemu powinna być możliwość manualnego wprowadzenia źródła promieniotwórczego do studzienki.

Pytanie 40

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.28 Zamawiający określa: „skalibrowane źródło Cs-137 do kontroli jakości miernika”

a) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i podanie zakresu aktywności źródła Cs-137 do kontroli jakości aktywnościomierza zwanego „kalibratorem dawek”.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: 8 MBq +/- 10% (Cs-137).

Pytanie 41

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne l.p.28 Zamawiający określa: „Urządzenie składa się z:

- min. 8-calowy monitor z ekranem dotykowym (min. 1024 x 768 pikseli)…”.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalibratora dawek który posiada monitor z ekranem dotykowym minimum 14 cali wspólny z razem z dyspenserem do frakcjonowania radiofamaceutyków w strzykawkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kalibrator dawek, który posiada monitor z ekranem dotykowym minimum 14 cali wspólny z razem z dyspenserem do frakcjonowania radiofamaceutyków w strzykawkach.

Pytanie 42

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 30 Zamawiający określa: „Urządzenie wzorcowane przez akredytowane laboratorium minimum dla: Ra-223, Er-169, ln-111, C-11”.

Aktualnie w Polsce istnieje jedyne akredytowane laboratorium wzorcujące kalibratory dawek, jedna nie wykonuje ono wzorcowań w zakresie radionuklidów: Ra-223, Er-169, ln-111.

a) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie o wykreślenie w wyżej wymienionym punkcie wymogu wzorcowania w zakresie radionuklidów: Ra-223, Er-169, ln-111, gdyż żaden z potencjalnych wykonawców nie jest w stanie spełnić tak określonego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr określony w pkt 30 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne jest nieobligatoryjny, jest punktowany.

Pytanie 43

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 39 Zamawiający określa: „Ekranowanie dla zestawów jednorazowego użytku i dla docelowej strzykawki”.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ekranowanie dla zestawów jednorazowego użytku i dla docelowej strzykawki jest zapewnione przez zastosowanie ekranowania o osłonności min, 50 mm Pb określonego w l.p. 10?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis w pkt 39 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne: „Ekranowanie dla zestawów jednorazowego użytku i dla docelowej strzykawki – należy zastosować osłonność o ekwiwalencie minimum 10 mm Pb.”

Pytanie 44

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 39 Zamawiający określa: „Osłonowe pojemniki z uchwytem do transportu strzykawek z radiofarmaceutykami….”. Zamawiający w dalszej części opisuje parametry tych pojemników osłonowych, w l.p. 51 podając średnicę i wysokość które wykluczają się z jednoczesnym zastosowaniem „uchwytu”. Jednocześnie w punkcie l.p. 53 Zamawiający definiuje identyczne „osłonowe pojemniki” jak określone wcześniej w punktach od l.p. 49 do l.p.52.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy „osłonowe pojemniki” (10 sztuk) są osłonami na strzykawki w kształcie tulei ale bez uchwytu?

b) Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej osłonności „osłonowych pojemników” w ekwiwalencie ołowiu gdyż osłonki na strzykawki wykonuje się z Wolframu (Tungsten).

c) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonowych pojemników wykonanych równoważnie z Wolframu (Tungsten).

d) Prosimy zamawiającego o wykreślenie opisu punku l.p. 51 gdyż nie ma na rynku osłonek na strzykawki o wymiarach średnica 65 mm i wysokość 250 mm. Na rynku są używane strzykawki z dyspenserami o pojemnościach 5ml lub 10 ml ale osłonki na takie strzykawki mają kilkukrotnie mniejsze wymiary.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje:

ad. a) Zamawiający dopuszcza osłonowe pojemniki na strzykawki w kształcie tulei, jednocześnie pkt 49 otrzymuje brzmienie: „Osłony na  strzykawki z radiofarmaceutykami PET współpracujące z dyspenserem i dedykowaną automatyczną pompą strzykawkową - 5 szt.

Osłony na  strzykawki z radiofarmaceutykami PET współpracujące z dyspenserem, do podań manualnych  - 5 szt.”.

ad. b) Ekwiwalent min. 10 mm Pb.

ad. c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wolframu jako materiał pojemników.

ad. d) Zamawiający rezygnuje z wymagań określonych w pkt. 51 oraz pkt. 52 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne.

Pytanie 45

Pytanie nr 14 Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

14. W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 39 Zamawiający określa: „Osłonowy pojemnik z uchwytem do transportu strzykawki z radiofarmaceutykami PET wykonany z ołowiu – 3 szt.”

a. Prosimy Zamawiającego o podanie osłonności w ekwiwalencie ołowiu wyżej wymienionych pojemników osłonowych z uchwytem.

Odpowiedź: Ekwiwalent min. 5 mm Pb, jednocześnie pkt 53 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne otrzymuje brzmienie: „Osłonowy pojemnik z uchwytem do transportu ekranowanej strzykawki z radiofarmaceutykami PET o ekwiwalencie min. 5 mm Pb – 3 szt.”.

Pytanie 46

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 39 Zamawiający określa: „Automatyczna pompa strzykawkowa:

- współpracująca ze strzykawkami i osłonami stosowanymi w dyspenserze

- zapewniony dedykowany statyw i osłony”.

Chcielibyśmy poinformować że dedykowany statyw jest wyposażony w jedną osłonę (tuleję) Wolframową.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że przedmiot dostawy obejmuje dedykowany statyw i jedną osłonę będącą wyposażeniem statywu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 57 Zamawiający określa: „Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić”.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wyżej określone wymagania nie obejmują:

- testów kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej IQ/OQ

- sporządzenia projektu ochrony radiologicznej pracowni o jej odbioru

- sporządzenia projektu pracowni według wymagań GMP

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wymaga dokumentów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy zakresu przedmiotu zamówienia tj. komory gorącej.

Pytanie 48

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p. 58 Zamawiający określa: „Należy zabezpieczyć prawidłowe wykonanie testów specjalistycznych (jeżeli wymagane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa) oraz dopasowanie pracowni do wymogów oferowanego urządzenia.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wyżej określone wymagania:

- 	nie obejmują zaprojektowania wentylacji na potrzeby komory laminarnej,

- 	nie obejmują ułożenia wykładzin homogenicznych na posadzce oraz ścianach bocznych,

- 	nie obejmują przystosowania (modernizacji) pracowni do projektu ochrony radiologicznej pracowni,

- 	nie obejmują przystosowania (modernizacji) pracowni do wymagań GMP

- 	potwierdzenie że istnieje zaprojektowana i wykonana wentylacja posiadająca podłączenie, króciec wylotowy w pomieszczeniu instalacji komory gorącej o wydatku: 50 m3/godzinę i podciśnieniu -50 Pa względem pomieszczenia oraz średnicy minimum 100 mm.

- 	potwierdzenie że posadzka w pomieszczeniu w miejscu instalacji komory posiada wytrzymałość: 6500 kg/m2

- 	potwierdzenie doprowadzenia suchego sprężonego powietrza do pracowni w miejscu instalacji komory gorącej

- 	potwierdzenie że pomieszczenie instalacji posiada doprowadzenie sieci internetowej, do zdalnej diagnostyki dyspensera

- 	potwierdzenie doprowadzenia zasilania jednofazowego do pomieszczenia instalacji: 240 VAC, 16A

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na podstawie dołączonej dokumentacji należy przewidzieć możliwy zakres prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zaoferowanego urządzenie. W przypadku kiedy zaoferowane urządzenie, będzie wymagało dodatkowych prac, koszty dostosowania leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 49

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W razie konieczności wykonania prac lub części prac w wymienionych w pytaniu numer 15* 46 oraz numer 16* 47 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie na kim spoczywa obowiązek i koszt wykonania: na Zamawiającym czy na Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obowiązek i koszt wykonania ww. prac spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 50

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia” l.p. 2 Zamawiający określa: „Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi”.

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wyżej określone wymagania gwarancyjne nie obejmują następujących elementów eksploatacyjnych:

- 	filtry HEPA oraz filtr węglowy wraz ich wymianą, w razie wymogu prosimy o podanie szacunkowej ilości takich wymian w minimalnym czasie gwarancji tj. 24 miesięcy.

- 	rękawice do portów rękawicowych, w razie wymogu prosimy o podanie szacunkowej ilości takich wymian w minimalnym czasie gwarancji tj. 24 miesięcy. Prosimy również o podanie rozmiaru rękawic oraz materiału z jakiego mają być wykonane? Np. guma, neopren, poliuretan lub inne?

– 	pompowanych uszczelek do przepustów izolatora oraz komory wstępnej, w razie wymogu prosimy	o podanie szacunkowej ilości takich wymian w minimalnym czasie gwarancji tj. 24 miesięcy czasie gwarancji.

- 	lampy UV oraz żarówek oświetlenia wewnętrznego izolatora, w razie wymogu prosimy

o podanie szacunkowej ilości takich wymian w minimalnym czasie gwarancji tj. 24 miesięcy czasie gwarancji.

- 	pompy dyspensera oraz jej zaworów, w razie wymogu prosimy 	o podanie szacunkowej ilości takich wymian w minimalnym czasie gwarancji tj. 24 miesięcy czasie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż gwarancja obejmuje elementy eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta (wg dokumentacji serwisowej). Za wyłączeniem rękawic do portów rękawicowych (min. 1 wymiana w trakcie minimalnego czasu gwarancji tj. 24 miesięcy). Rozmiar rękawic oraz materiał z jakiego mają być wykonane zostanie określony przez Zamawiającego przed dostawą.

Pytanie 51

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia” l.p. 7 Zamawiający określa: „W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji.”

a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych wzorcowań miernika aktywności zwanego „kalibratorem dawek” zamontowanego w komorze izolatora, zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawczymi do Prawa Atomowego, tj. raz do roku przez laboratorium akredytowane? W razie takiego wymogu prosimy o podanie listy radionuklidów objętych wzorcowniami oraz liczby wzorcowań w minimalnym czasie trwania gwarancji tj. 24 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych wzorcowań miernika aktywności zwanego „kalibratorem dawek” zamontowanego w komorze izolatora, zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawczymi do Prawa Atomowego, tj. raz do roku przez laboratorium akredytowane, po 12 i 24 miesiącach trwania gwarancji (jeżeli zaoferowany będzie dłuższy okres gwarancji analogicznie więcej). Dla radionuklidów: I-131, Y-90, Lu-177, Tc-99m, I-123, Ga-68, F-18, Cs-137, Re-186.

Pytanie 52

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W Tabeli „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia” l.p. 22 Zamawiający określa: „Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji”

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że dostawa nie obejmuje dostawy: dedykowanych strzykawek, soli fizjologicznej oraz zestawów jednorazowych do dyspensera będącego przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy spełnić ww. dostarczając zestawy startowe w przypadku materiałów zużywalnych, tak aby prawidłowo uruchomić zainstalowany sprzęt oraz przeprowadzić szkolenia.

Pytanie 53

Pytanie nr 22 Dotyczy punkt 4 do SIWZ, cyt.” Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2019 r.”

a) Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 listopada 2019 roku.

Przyjęty przez Zamawiającego termin jest nierealny ponieważ nie uwzględnia wielu dodatkowych czynników oprócz samego czasu produkcji urządzenia w fabryce tj, 150 dni:

- czasu dostawy, czasu instalacji i szkoleń a także ewentualnych modernizacji pomieszczenia w miejscu instalacji.

W razie konieczności wzmacniania posadowienia komory, ingerencja taka wymaga uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych co niewątpliwie opóźni proces instalacji o kolejne kilka tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 31 października 2019 r.

Pytanie 54

Pytanie nr 23 Dotyczy § 14 punkty: b, c, d we WZORZE UMOWY

a) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższych zapisów i nadanie im następującego brzemienia:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 0,1% wartości umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 0,1% wartości umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

d) za nieterminową naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1% wartości naprawianej części Sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Biorąc pod uwagę przewidywaną wartość oferty, w naszej ocenie wysokość ewentualnych kar proponowanych we wzorze umowy przez Zamawiającego jest nie adekwatna do ewentualnej winy Wykonawcy w związku z czym prosimy o uwzględnienie zaproponowanych zmian. Negatywna odpowiedź wpłynie w sposób istotny na ceny ofert Wykonawców, którzy będą musieli wliczyć w koszty swoich ofert określone ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

Dotyczy: SIWZ, pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści aby nie wszystkie dostarczane urządzenia były wyrobami medycznymi?

Uzasadnienie:

Nie jest konieczne aby komora gorąca wraz z pozostałym wyposażeniem była wyrobem medycznym.

W proponowanym rozwiązaniu tylko kalibrator oraz automatyczny wstrzykiwacz są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie SIWZ, punkt 3.3.4 na następujące: „Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.”

Pytanie 56

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, Uwagi i objaśnienia.

Zamawiający wymaga:

„Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów”

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg nie dotyczy jednorazowych materiałów zużywalnych takich jak (strzykawki, systemy rurek do dyspensera, systemu rurek do automatycznego wstrzykiwacza, itp.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy spełnić ww. dostarczając zestawy startowe w przypadku materiałów zużywalnych, tak aby prawidłowo uruchomić zainstalowany sprzęt oraz przeprowadzić szkolenia.

Pytanie 57

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.1

Zamawiający wymaga: „Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25 ᵒC przy temperaturze otoczenia 25 ᵒC oraz stosowania suchego bloku (typowe temp. inkubacji: 90-100 ᵒC)”

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony jeśli producent będzie w stanie potwierdzić gwarancję nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25ᵒC (+/-2ᵒC) przy założeniu, że komorze głównej znajduje się dyspenser z wyłączeniem bloku grzejnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 1 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne otrzymuje brzmienie: „Ekranowany izolator z przepływem laminarnym do manipulacji i kalibracji radiofarmaceutyków zgodnie z wytycznymi cGMP. Gwarancja nie przekroczenia w komorze głównej temperatury 25 ᵒC przy temperaturze otoczenia 25 ᵒC oraz stosowania suchego bloku (typowe temp. inkubacji: 90-100 ᵒC) bądź możliwość podłączenia do wlotu komory gorącej powietrza z klimatyzacji centralnej lub zastosowanie innej metody umożliwiającej utrzymywanie temperatury poniżej 25 ᵒC”.

Pytanie 58

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie będzie posiadało dodatkowej przestrzeni w komorze na moduł syntezy?

Uzasadnienie: Wymogi GMP nie pozwalają aby dyspenser i moduł syntezy znajdowały się w tej samej komorze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 2 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne  otrzymuje brzmienie: „Możliwość pracy ze związkami opartymi na Tc99m, jak i generycznymi emiterami PET i SPECT.

Wystarczająca przestrzeń do przeprowadzania manualnych czynności związanych z procedurami znakowania radiofarmaceutyków.

Dodatkowo zapewniona przestrzeń w komorze głównej na urządzania pomocnicze (min. 30x50x50 cm). W ramach której może być umieszczony suchy blok grzejny (pkt. 55 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne).

Dodatkowe w komorze głównej min. 2 punkty zasilania 230V, 1000 W oraz doprowadzenie sprężonego powietrza max. 10 bar (powietrze do całej komory po stronie zamawiającego)”.

Pytanie 59

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.6

Czy Zamawiający zgodzi na zrezygnowanie z wymogu:

„Komory robocze ze stali nierdzewnej min. AISI 316L z wykończeniem wewnętrznym typu Mirror-Bright lub równoważnym, spawy ciągłe i szeroko zaokrąglone narożniki” i dopuści aby komora robocza była wykończona materiałem plastikowym.

Uzasadnienie: Promieniowanie beta w trakcie zderzenia ze stalą powoduje wytwarzanie się promieniowania rentgenowskiego. Aby tego uniknąć komora robocza powinna być wykończona materiałem, który zapobiega takiej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę roboczą z wykończeniem wewnętrznym –materiałem plastikowym.

Pytanie 60

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.20

Zamawiający wymaga: „Monitoring min. temperatury i wilgotności”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby system nadzorował parametry takie jak temperatura i wilgotność bez możliwości ich samo regulowania (np. jeśli wilgotność względna osiągnie wartość progową, system sam automatycznie jej nie wyreguluje)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komory jonizacyjnej z osłonięciem 3 mm PB ?

Uzasadnienie: W proponowanym rozwiązaniu komora jonizacyjna znajduje się w miejscu, które jest osłonięte 50 mm Pb (sama komora jonizacyjna posiada osłonę 3 mm Pb).

Odpowiedź: Zamawiający informuje o doprecyzowaniu pkt 31 tabeli parametry techniczne i eksploatacyjne   w następujący sposób: „KOMORA JONIZACYJNA:

Saturacja: >200 GBq (Tc-99m), >70 GBq (F-18). >6 Ci (Tc-99m), >2 Ci (F-18)

Zakres energii min.: 25 keV - 3 MeV

Osłonięcie gwarantujące nie podwyższenie tła w komorze jonizacyjnej w wyniku operacji otwartymi źródłami  (aktywność: 2 GBq F-18, 30 GBq Tc-99m), zainstalowanego generatora 99Mo/99mTc lub 68Ge/Ga (aktywność: 10 GBq Mo-99, 1 GBq Ge-68). Całościowo osłona między źródłem promieniotwórczym, a komorą jonizującą powinna wynosić minimalnie 40 mm ekwiwalentu Pb.”

Pytanie 62

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.35

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna parametr za spełniony jeśli dyspenser będzie umożliwiał bezpieczne i dokładne frakcjonowanie radiofarmaceutyków w strzykawkach i innych pojemnikach (np. kartridżach współpracujących z automatyczną pompą iniekcyjną/wstrzykiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, dyspenser który będzie umożliwiał bezpieczne i dokładne frakcjonowanie radiofarmaceutyków w strzykawkach i innych pojemnikach (np. kartridżach współpracujących z automatyczną pompą iniekcyjną/wstrzykiwaczem.

Pytanie 63

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.39

Prosimy o potwierdzenie, że osłonięcie strzykawki może być dokonywane przez osłonkę, w której umieszczana jest strzykawka lub kartridż współpracujący z automatyczną pompą iniekcyjną/wstrzykiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonięcie strzykawki które może być dokonywane przez osłonkę, w której umieszczana jest strzykawka lub kartridż współpracujący z automatyczną pompą iniekcyjną/wstrzykiwaczem.

Pytanie 64

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.49

Zamawiający wymaga: „Osłonowe pojemniki z uchwytem do transportu strzykawek z radiofarmaceutykami współpracujące z dyspenserem do podań manualnych - 5 szt.”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli używając zwrotu „..z dyspenserem do podań manualnych” ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dyspenser opisany w załączniku nr 1a do specyfikacji, informując o wstawieniu przecinka po słowie „dyspenserem”.

Pytanie 65

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, pkt.49-52

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymogi:

- 	pkt. 50: Wykonane z ołowiu i pokryte plastikowymi materiałami kompozytowymi wzmacnianymi włóknami

- 	pkt. 51: Wymiary zewnętrzne 65 x 250 mm (średnica x wysokość) (+/-10%)

nie muszą się odnosić do osłonowych pojemników z uchwytem do transportu strzykawek/pojemników z radiofarmaceutykami współpracujących z automatyczną pompą strzykawkową (5 sztuk).

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie pracuje na pojemnikach/kartridżach, które współpracują z dyspenserem oraz automatyczną pompą iniekcyjną/wstrzykiwaczem. Kartridże te są umieszczane w wolframowych/plastikowych osłonkach, a następnie umieszczane w dyspenserze. Kartridże są wypełniane radiofarmaceutykiem, a następnie umieszczane w osłonowych pojemnikach do ich transportu (wolfram, wymiary: średnica 68, wysokość 137 mm) .Osłonięte pojemniki są następnie umieszczane w automatycznej pompie iniekcyjnej/wstrzykiwaczu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 66

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, AUTOMATYCZNA POMPA STRZYKAWKOWA pkt.54

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia automatycznej pompy iniekcyjnej /wstrzykiwacza, która będzie współpracowała z kartridżami i osłonami stosowanymi w dyspenserze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia automatycznej pompy iniekcyjnej /wstrzykiwacza, która będzie współpracowała z kartridżami i osłonami stosowanymi w dyspenserze.

Pytanie 67

Dotyczy: Wzór umowy, §11. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu sprzętu, ust.2

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymiany istotnych części (podzespołów itp.) lub ich naprawy termin gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych lub naprawionych części, a nie całego przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wymiany istotnych części (podzespołów itp.) lub ich naprawy termin gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych lub naprawionych części, a nie całego przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 68

Dotyczy: Załącznik nr 1 do specyfikacji, INNE, pkt. 58

Na chwilę obecną brak jest informacji, które umożliwiłyby wykonawcom oszacowanie kosztów związanych ze spełnieniem wymogu dopasowania pracowni do wymogów oferowanego urządzenia.

Zwracamy się z prośbą o podanie niezbędnych informacji:

- czy strop jest przystosowany do postawienia tego typu urządzeń (wytrzymałość stropu)

- osłonność ścian i stolarki

- rozmiary pomieszczenia, w którym ma się odbyć instalacja

- infrastruktura (plany wentylacji, zasilanie, sieć logiczna, kaskada ciśnień).

Jednocześnie prosimy o przestawienie projektu technologicznego pracowni PET i gammakamery (klasa czystości, kaskada ciśnień, sposób transportu radiofarmaceutyków).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 69

Dotyczy: Wzór Umowy, 6, ust. 1

Prosimy o udzielenie informacji kiedy najpóźniej Obiekt zostanie udostępniony Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż data udostępnienia Obiektu przez Generalnego Wykonawcą jest okolicznością niezależną od Zamawiającego. Przewidywany termin udostępnienia Obiektu Wykonawcy to dzień 31 maja 2019 r. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Obiektu Szpitalowi Uniwersyteckiemu przez Generalnego Wykonawcę, wzór umowy w § 6 ust. 5 przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

*Zgodnie z aktualną numeracją pytań i odpowiedzi.

W wyniku udzielonych odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 3.3.1, pkt. 4  specyfikacji; pkt 3, pkt 5 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji:

Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

pkt 3.3.1 specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.”

pkt 4 specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2019 r.

pkt. 3 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy: do 31 października 2019 r.

pkt. 5 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Oświadczamy*, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.

(*jeśli dotyczy. Jeżeli wykonawca nie wykreśli powyższej informacji to zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy sprzętu będącego wyrobem medycznym”).

W załączeniu Zamawiający przekazuje:

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

- zmodyfikowany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji,

- zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji,

oraz udostępnia dokumentację techniczną do postępowania NSSU.DFP.271.36.2018.KK pod niniejszym adresem: https://nextcloud.su.krakow.pl/s/jAoaJ2KXGSPJRYB

Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.03.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.