Kraków, 28.08.2026 r.

Zapytanie Ofertowe nr DIAM.271.141.2026.KKA NA ZAKUP TomoElectrometer z 2 szt. komór jonizujących typu A1SL

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu sprzętu: TomoElectrometer z 2 szt. komór jonizujących typu A1SL o specyfikacji jak niżej lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | TomoElectrometer Elektrometr przeznaczony do pomiarów prądu jonizacyjnego, współpracujący z komorami jonizacyjnymi stosowanymi w pomiarach dozymetrycznych i kontroli jakości wiązek promieniowania. Wymagana możliwość współpracy z komorą typu Exradin A1SL | 1 | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w 8 niezależnych kanałów pomiarowych | - | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość pomiarowa nie gorsza niż 1 fA | - | Tak |  |
| 4 | Urządzenie przystosowane do współpracy z oprogramowaniem systemowym fantomu wodnego lub umożliwiające pracę jako samodzielny elektrometr, bez konieczności stosowania dodatkowego systemu sterującego. | - | Tak |  |
| 5 | W zestawie z 2 szt. fabrycznie nowych komór jonizacyjnych Exradin A1SL, kompatybilnych z oferowanym elektometrem i przeznaczonych do wykonywania pomiarów w fantomie wodnym. | 2 | Tak |  |
| 6 | Pełna kompatybilność elektrometru z dostarczonymi komorami Exradin A1SL, zapewniająca prawidłową komunikację i wykonywanie pomiarów. | - | Tak |  |
| 7 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do pracy po instalacji. | - | Tak |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, dokumentacja techniczna oraz dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego urządzenia. | - | Tak |  |

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2026):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego........................................................

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥12 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpiecznego czyszczenia i konserwacji urządzenia oraz komór jonizacyjnych zgodnie z instrukcją producenta, bez ryzyka pogorszenia ich parametrów metrologicznych. Wymagana instrukcja dotycząca czyszczenia, osuszania i przechowywania. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednego przeglądu pogwarancyjnego urządzenia po upływie okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Przegląd pogwarancyjny zostanie wykonany w siedzibie Zamawiającego, w miejscu użytkowania urządzenia, bez konieczności jego demontażu i transportu do siedziby Wykonawcy lub autoryzowanego serwisu, z zastrzeżeniem czynności, których wykonanie na miejscu ze względów technicznych nie jest możliwe. | Tak/Nie Podać |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TomoElectrometer z 2 szt. komór jonizujących typu A1SL | 1 |  |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 01.09.2026 r. do godziny 13:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej