Kraków, 03.07.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.120.2026.KKA na zakup aparatu do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA)- 1 szt. wraz z dostawą

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu sprzętu: aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA)- 1 szt., o specyfikacji jak niżej lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA), | 1 | Tak |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w 16 palców magnetycznych pokrytych warstwą antykorozyjną, umożliwiające jednoczesną izolację od 1 do 16 prób, | - | Tak |  |
| 3 | Urządzenie umożliwiające izolację DNA/RNA z wykorzystaniem w formacie gotowym do użycia (tzn. zabezpieczone folią ochronną z rozporcjowanymi odczynnikami): - 96 płytek dołkowych z dnem typu- V (ang. V-bottom), - 1 płytka umożliwia izolację 16 prób; kartridży - w formacie pasków gotowych do użycia tzn. zabezpieczone folią ochronną z rozporcjowanymi odczynnikami | - | Tak |  |
| 4 | Urządzenie musi współpracować z zestawami przeznaczonymi do: - izolacji DNA genomowego z tkanek, linii komórkowych, wymazów i innych materiałów biologicznych. - izolacji DNA z krwi, - izolacji RNA z tkanek miękkich i twardych (np. kości) i linii komórkowych - usuwania znakowanych terminatorów po reakcji sekwencyjnej - przeprowadzenia konwersji bisulfidowej oraz oczyszczania po procesie konwersji | - | Tak |  |
| 5 | Obsługa urządzenia za pomocą dotykowego, kolorowego ekranu LCD | - | Tak |  |
| 6 | Konfiguracja urządzenia zapewniająca możliwość zmiany parametrów programów przez użytkowników (otwarta), | - | Tak |  |
| 7 | Urządzenie musi zostać dostarczone z aplikacją - umożliwiającą edycję programów, tworzenie nowych programów, eksport i import danych, | - | Tak |  |
| 8 | Możliwość kontroli temperatury dla etapu lizy oraz elucji w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 120°C. Ze względu na łatwość pipetowania w przypadku pracy z kartridżami studzienka (pozycja podgrzewana) do lizy próbki oraz elucji musi znajdować się w skrajnych pozycjach kadridża. | - | Tak |  |
| 9 | Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z czytnikiem kodów QR umożliwiającym szybkie wgrywanie programów zapisanych w tym formacie (np. z protokołów zestawów) | - | Tak |  |
| 10 | Kompaktowe rozmiary (maksymalna szerokość 25 cm, maks. głębokość 30 cm, maks. wysokość 40 cm) | - | Tak |  |
| 11 | Urządzenie łatwe do przenoszenia (maksymalna waga 8 kg), | - | Tak |  |
| 12 | Wbudowana, programowalna lampa UV, | - | Tak |  |
| 13 | System wyłączający lampę UV, oraz unieruchamiający pracę urządzenia w przypadku otwarcia drzwi. Dodatkowo system ostrzeżeń za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego | - | Tak |  |
| 14 | Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z zestawami startowymi: -zestawem do izolacji DNA z 200 ul krwi, z prostą procedurą nie wymagającą kroku trawienia poza urządzeniem i używania dodatkowych urządzeń typu termoblok termomikser (na min. 150 izolacji) -zestawem o podwyższonej czułości z drobinkami magnetycznymi w technologii złoża jonowymiennego, przeznaczonym do izolacji materiałów zawierających śladowe ilości DNA i umożliwiającym elucję w objętości 25 ul (na min. 32. izolacje | - | Tak |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostawy odczynników w wersji zmodyfikowanej zgodnie z potrzebami Zamawiającego (tzn. np ze zmienioną objętością buforów na płytce / kadridżu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie autoryzacji producenta w zakresie prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

Proszę podać:

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2026):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.......................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA) | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt wraz z dostawą oraz szkoleniem) |  |  |  |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 07.07.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej