Kraków, dnia 25.06.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.70.2026AK NA ZAKUP APARATU DO WIDEODERMATOSKOPII  –   ( 1 kpl) wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup Aparatu do wideodermatoskopii o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do wideodermatoskopii, trichoskopii i ogólnej diagnostyki skóry: typ, producent, rok produkcji,– 1 kpl. |  |
|  | Rozdzielczość kamery wideodermoskopowej: 1920x1080 pikseli (Full HD) |  |
|  | Wyświetlanie obrazu: 60 klatek/sek |  |
|  | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne 90x |  |
|  | Powiększenia skokowe optyczne, predefiniowane: 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 90x pozwalające na powtarzalność wykonywania zdjęć podczas wizyt kontrolnych |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć dermoskopowych i klinicznych tą samą kamerą |  |
|  | Szybki autofokus zarówno w trybie zdjęć klinicznych jak i dermoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości |  |
|  | Oświetlenie kamery LED |  |
|  | Kamera wyposażona w adapter do badania kontaktowego, mały do miejsc trudnodostępnych oraz otwarty do badania bezkontaktowego |  |
|  | Kamera wyposażona w diodowe oświetlenie pierścieniowe |  |
|  | Źródło światła wbudowane w kamerę |  |
|  | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane za pomocą przycisku na kamerze, bez konieczności wymiany adapterów |  |
|  | Regulacja powiększenia za pomocą przycisków na kamerze i w oprogramowaniu |  |
|  | Możliwość zapisania, odrzucenia zdjęcia bezpośrednio za pomocą przycisków na kamerze |  |
|  | Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji |  |
|  | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na kamerze oraz w oprogramowaniu |  |
|  | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na kamerze |  |
|  | Podgląd obrazu „na żywo” na ekranie monitora komputerowego |  |
|  | Możliwość tworzenia ręcznie „mapy ciała”, za pomocą kamery wideodermoskopowej |  |
|  | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania |  |
|  | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia |  |
|  | Moduł porównywania obrazów dermoskopowych z wcześniejszych wizyt |  |
|  | Możliwość wyświetlania wszystkich zdjęć z jednej lokalizacji w jednym wierszu chronologicznie, w celu obserwacji ewolucji badanej zmiany w czasie |  |
|  | Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem |  |
|  | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania |  |
|  | Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo” zmiany na skórze pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć |  |
|  | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników i przypisanie ich do konkretnej zmiany na skórze |  |
|  | Funkcja eksportu zdjęć na nośnik zewnętrzny w różnych formatach |  |
|  | Funkcja kreatora raportów dla pacjenta z zaleceniami/komentarzami tekstowymi, z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej |  |
|  | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe. |  |
|  | Certyfikowany program ekspercki do analizy znamion, posiadający klasę min. 2a, umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD; zawierający bazę/katalog zdjęć zdiagnozowanych przypadków do porównywania - Licencja bezterminowa |  |
|  | Program ekspercki do trichoskopii pozwalający na analizę włosów w powiększeniach optycznych 20x, 50x, 70x, pozwalający na automatyczną analizę i obliczanie parametrów potrzebnych do diagnostyki trichoskopowej; rezultaty widoczne w formie tabeli i wykresu- Licencja bezterminowa. |  |
|  | Automatyczny balans bieli. |  |
|  | Procesor nie gorszy niż procesor, który w testach na stronie cpubenchmark.net osiąga w Average CPU Mark wartość nie mniejszą niż 19 000 pkt. |  |
|  | Dysk SSD minimum 500 GB |  |
|  | Pamięć RAM: min. 16GB |  |
|  | Monitor min. LCD 27”, rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli |  |
|  | Min. 10 portów USB |  |
|  | Graficzny system operacyjny umożliwiający użytkownikowi pracę na oprogramowaniu |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci internetowej LAN poprzez wbudowany port RJ-45. Karta sieciowa ze złączem Ethernet 100/1000 Mbps |  |
|  | Klawiatura, mysz |  |
|  | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do wideodermatoskopii | 1 kpl |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy) proszę podać liczbę: |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 29.06.2026 r. na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej