Kraków, dnia 03.12.2024 r.

Rozeznanie cenowe NR DIAM.271.136.2024AK NA ZAKUP MORCELATORA GINEKOLOGICZNEGO – (1 szt.) wraz z dostawą uruchomieniem.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup Morcellatora Ginekologicznego o charakterystyce jak niżej lub równoważny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr Oferowany** |
|  | **Morcellator Ginekologiczny- 1 szt** |  |
|  | Jednostka sterująca morcellatora z kablem sieciowym dł. 3m:   * podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, * możliwość ręcznej regulacji obrotów morcellatora w zakresie 50 - 1000/min., * możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), * możliwość zmiany kierunku obrotów, * klasa ochrony I, * wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, * waga nie większa niż 2,5kg. |  |
|  | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji - **1szt.** |  |
|  | Silnik z kablem dł. 2,9m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 37.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji -**1 szt.** |  |
|  | Uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła -**1 szt.** |  |
|  | Włącznik nożny z kablem 2,9m, stopień ochrony IPX8:   * możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. |  |
|  | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: -   * Rurka tnąca do morcellatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczona do sterylizacji; - * Obturator do morcellatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - * Kaniula zewnętrzna do morcellatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, przeznaczona do sterylizacji **-1 komplet** |  |
|  | Szczotki czyszczące - 2x6x500mm;2x4x500mm -**1 zestaw** |  |
|  | Kleszcze chwytające ("zęby teściowej") do morcellatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 490mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji - **1szt.** |  |
|  | Uszczelka krzyżowa do morcellatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji /**1- opakowanie 10 szt.** |  |
|  | Uszczelka śr. 12-20mm do morcellatora, przeznaczone do sterylizacji / **1-opakowanie** **10 szt.** |  |
|  | Smar w sprayu do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcellatora wraz z metalową dysza do sprayu,**1 szt.** |  |
|  | Worek dedykowany do morcelacji tkanek, Ø 160mm, pojemność 3,5l, prowadnica Ø 11,5mm / 34 Charr.; wyposażony w 3 porty oznaczone różnymi kolorami oraz otwór główny ze ściągaczem / jednorazowego użytku / **1 op.** |  |
|  | Zestaw do morcelacji sterylny o śr. 15mm zawierający:   * Rurka tnąca do morcellatora, dł. robocza 155mm, średnica 15mm, z dwiema uszczelkami, jednorazowego użytku / 1 -opakowanie **5 szt**; |  |
|  | 1 -Zestaw laparoskopowy do nad szyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji -**1 szt**. |  |
|  | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nad szyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / **1 op**. |  |
|  | Kabel mono polarny, elektrody artroskopowe i LAP, do Erbe, 4.5 m wielorazowy min. 200 sterylizacji- **1 szt**. |  |
|  | Kontener 3/4 do sterylizacji z pokrywą bio -barier i koszem perforowanym oraz matą - mieszczący zestaw do morcellatora 465x280x100mm. -**1 szt**. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Stawka VAT %** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (w zł)** |
| 1. | **Morcellator Ginekologiczny** | **1** |  |  |  |
| Wartość netto oferty: | | | | | |
| Wartość VAT: | | | | | |
| Wartość brutto oferty: | | | | | |
| Gwarancja: | | | | | |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): | | | | | |
| Termin realizacji: | | | | | |
| Termin Płatności : | | | | | |
|  |  | |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 06.12.2024 r. do godziny 12:00 na adres: [akiszka@su.krakow.pl](mailto:akiszka@su.krakow.pl)

………………………..

Podpis osoby uprawnionej