DIAM 271.183/25						            	Kraków, dnia 04-11-2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:   Dostawa, montaż i uruchomienie nawilżacza powietrza do          systemów  oddechowych                                                                        2 szt

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

UL. Marii Orwid 11, NIP: 675 11 99 442

Nawilżacz przeznaczony do współpracy z respiratorami oraz aparatami do nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

Dwa tryby pracy: Inwazyjny (Invasive) – dla pacjentów zaintubowanych lub z tracheostomią, Nieinwazyjny (Non-Invasive) – dla terapii z użyciem maski.

Zakres regulacji temperatury powietrza na wylocie komory: min. 31–42 °C.

Temperatura w drogach oddechowych: Inwazyjny 35–40 °C, Nieinwazyjny 28–34 °C.

Czas osiągnięcia stabilnej temperatury: nie dłuższy niż 30 min.

Urządzenie wyposażone w: automatyczny system kontroli temperatury i wilgotności, funkcję autodiagnostyki i alarmy dźwiękowo-optyczne (m.in. brak wody, przegrzanie, błąd czujnika, niewłaściwy przepływ), zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej (odcięcie przy temp.                                ok. 118 °C).

Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz, moc maksymalna 150 W.

Moc przewodu grzewczego: do 60 W.

Wydajność przepływu gazów: do 60 L/min (inwazyjny), do 120 L/min (nieinwazyjny).

Zakres warunków pracy: temperatura 18–26 °C, wilgotność względna 10–95 %, ciśnienie                    700–1060 hPa.

Wymiary urządzenia: ok. 140 × 173 × 135 mm, masa nie większa niż 3 kg.

Czytelny wyświetlacz z możliwością odczytu temperatury komory i przewodu.

Urządzenie wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności z normą EN 60601-1.

W zestawie powinna znajdować się czujnik temperatury i przepływu oraz adapter elektryczny do układów podgrzewanych

Producent zapewnia instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz dokumentację techniczną.

Oferta powinna zawierać: Okres gwarancji,

Ważność oferty: Minimum 30 dni.

Preferowany termin płatności: 60 dni.

Miejsce dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

Ofertę należy przesłać na adres mail  alewandowska@su.krakow.pl

do dnia 06-11-2025 do godz.12.00

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ze złożonych ofert.