DIAM 271-197/25							Kraków, dnia 07-11-2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Zestawy do ogrzewania pacjenta na blok operacyjny (urządzenie sterujące wraz elementami grzewczymi)

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

UL. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do ogrzewania pacjenta na bloku operacyjnym (urządzenie sterujące wraz z elementami grzewczymi) |  |  |  |
| 2 | wyrób fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji min: 2025 | TAK, podać rok produkcji |  |
| 3 | zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody lub powietrza - przystosowany do pracy na bloku operacyjnym: warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących polimerów bez zawartości węgla lub polimeru węglowego (nie dopuszcza się elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych) | TAK, podać |  |
| 4 | zestaw składa się z urządzenia sterującego oraz elementów grzewczych przeznaczonych do pracy na bloku operacyjnym (np. materaca, kocy grzewczych) | TAK |  |
| 5 | zestaw wyposażony w tryb aktywnej, automatycznej regulacji ciepłoty ciała pacjenta w oparciu o monitorowanie rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej) | TAK |  |
| 7 | zestaw przystosowany do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG | TAK |  |
| 8 | zestaw wykorzystujący prąd stały o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | TAK |  |
| Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) - 1 szt. |  |  |  |
| 9 | kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa poniżej 5,0 kg | TAK |  |
| 10 | urządzenie sterujące wyposażone w gniazdo czujnika temperatury ciała (kompatybilne m.in. z czujnikami typu YSI 400) | TAK |  |
| 11 | możliwość zamocowania urządzenia sterującego do stołu operacyjnego | TAK |  |
| 12 | urządzenie sterujące wyposażone w minimum 6’’, barwny ekran dotykowy | TAK, podać przekątną ekranu (’’) |  |
| 13 | urządzenie sterujące przystosowane do pracy jednocześnie z minimum czterema elementami grzewczymi (np. materac i dwa koce) do stosowania na bloku operacyjnym u pacjentów dorosłych | TAK, podać ilość elementów grzewczych |  |
| 14 | ustawianie zadanej temperatury: niezależnie dla każdego elementu grzewczego | TAK |  |
| 15 | minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C | TAK, podać |  |
| 16 | alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |
| 17 | czas potrzebny do osiągnięcia ustawionej temperatury z temperatury otoczenia (23 °C ± 2°C) max. 15 minut | TAK |  |
| 18 | alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury dla elementu grzewczego w czasie max 15 minut od rozpoczęcia pracy | TAK |  |
| Materac grzewczy - 1 szt. |  |  |  |
| 19 | czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni materaca | TAK |  |
| 20 | powłoka materaca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane | TAK |  |
| 21 | szerokość materaca od 48 do 52 cm | TAK, podać |  |
| 22 | długość materaca od 75 do 85 cm | TAK, podać |  |
| 23 | przewód łączący urządzenie sterujące z materacem, min. 4 m | TAK, podać |  |
| Koc grzewczy (uniwersalny) - 2 szt. |  |  |  |
| 24 | czujnik temperatury wbudowany w powłokę koca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni koca | TAK |  |
| 25 | powłoka koca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane | TAK |  |
| 26 | technologia wykonania pozwala na złożenie/zagięcie koca w celu dostosowania do pola operacyjnego i wielkości obszaru ogrzewania | TAK |  |
| 27 | szerokość koca od 40 do 45 cm | TAK, podać |  |
| 28 | długość koca od 70 do 80 cm | TAK, podać |  |
| 29 | masa koca max: 1 kg | TAK, podać |  |
| 30 | przewód łączący urządzenie sterujące z kocem, min. 4 m | TAK, podać |  |

Oferta powinna zawierać: Okres gwarancji,

Ważność oferty: Minimum 30 dni.

Preferowany termin płatności: 60 dni.

Miejsce dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

Ofertę należy przesłać na adres mail  alewandowska@su.krakow.pl

do dnia 14-11-2025 do godz.12.00