DIAM 230.41.26.AL							Kraków, dnia 02-02-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Czujnik EtCO2 w strumieniu głównym, w technologii Philips szt-10

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

UL. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

Czujnik EtCO2 w strumieniu głównym, w technologii Philips szt-10

| Zasada działania | Niedyspersyjna podczerwień (NDIR), optyka pojedynczej wiązki, podwójna długość fali, brak ruchomych części. |
| --- | --- |
| Czas inicjalizacji | Kapnogram wyświetlany w czasie krótszym niż 3 sekundy, pełne specyfikacje w ciągu 3 minut (w 25°C). |
| Zakres pomiaru CO₂ | 0-114 mmHg: 0-15%; 0-15.2 kPa |
| Rozdzielczość CO₂ | 0.1mmHg od 0 do 38 mmHg. 0.25 mmHg od 39 do 114mmHg. |
| Dokładność CO₂ | 0 - 40mmHg ±2 mmHg. 41 - 76mmHg ±5% odczytu. 77 - 114 mmHg ±8% odczytu. Powyżej 80 oddechów na minutę ±12% odczytu. * Uwaga: Temperatura gazu w 25°C. |
| Zakres częstości oddechów | 3 do 150 oddechów na minutę. |
| Dokładność częstości oddechów | ±1 oddech. |
| Wilgotność | Praca: 10 do 90% RH, bez kondensacji; Przechowywanie: 10 do 90% RH, bez kondensacji. Transport: 10 do 90% RH, bez kondensacji. |
| Ciśnienie atmosferyczne | Praca: 400-800 mmHg; Przechowywanie: 400-800 mmHg, Transport: 400-800 mmHg. |
| Wodoodporność | IPX4 - bryzgoszczelny - tylko czujnik. |
| Długość kabla | 2.4m. |

Oferta powinna zawierać: Okres gwarancji

Ważność oferty: Minimum 30 dni.

Preferowany termin płatności: 60 dni.

Miejsce dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

Ofertę należy przesłać na adres mail  alewandowska@su.krakow.pl

do dnia 04-02-2026 godz 12.00