Kraków, dnia 09.02.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.4.2026AK na zakup i dostawę: pipet 18 szt, termo-bloku z wytrząsaniem 1 szt oraz  wirówki 1 szt.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup pipet 18 szt, termo- bloku z wytrząsaniem 1 szt oraz  wirówki 1 szt. o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl – 2 szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – jasnoszary - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl – 4 szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl – 3 szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna stałoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 50 μl – 1 szt - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,7 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3 % - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 4szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalne w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl- 2 szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 1% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 0,5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,3% - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów - Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych - Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – pomarańczowy - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl – 2 szt - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
|  | Wirówka MiniSpin 1 szt - Siła wirowania rcf 12 100 x g - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 800-13400, ze skokiem 100 rpm - Pobór mocy maksymalnie 70W - Hałas podczas pracy nie przekraczający 49dB(A) - Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 13 sekund - Czas zatrzymania rotora 12 sekund - Możliwość ustawienia czasu w zakresie 15s-30min, w skokach 15s dla zakresu 15s-1min oraz co 1 min powyżej tego zakresu - Waga urządzenia bez wirnika maksymalnie 3,7 kg - 4 nóżki z przyssawkami zapewniające stabilność pracy - Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm - Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie - Sterowanie przyciskami membranowymi - W przypadku awarii wirówka wyświetla kody błędów - Bezobsługowy napęd - Gniazdo wirnika wykonane z metalu - Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys) 23 x 24 x 13 cm - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania - Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych - Gwarancja 24 miesiące - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania - Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania - Wirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek 1,5/2mL - Dostępne adaptery na probówki 0,2ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6ml - Możliwość doposażenia wirówki w rotor na probówki PCR w pasku, umożliwiający wirowanie 2 pasków po 8 probówek - Wirówka posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
|  | Termo – blok z wytrząsaniem 1 szt - Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. - Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C - Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C - Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) - Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C - Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku - Prędkość schładzania 2,5°C/min między 100°C a temp. Pomieszczenia - Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej - Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania - 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów - Orbita mieszania 3 mm - Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm - Waga 6,3 kg - Możliwość wyboru bloku z 13 różnych bloków wymiennych - Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi - Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów - Możliwość mieszania z przerwami - Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia - Zużycie energii max. 200W - Port USB - Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki W zestawie wymienny blok grzejny pozwalający na wytrząsanie, ogrzewanie następujących naczyń: - Mikropłytka, płytka Deepwell Bloki kompatybilne z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC marki Eppendorf, dodatkowo pełna kompatybilność z pokrywą grzejną - Certyfikat CE - Gwarancja producenta 24 miesiące - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w Polsce |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl | 2 |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl | 4 |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl | 3 |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna stałoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 50 μl | 1 |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 4szt | 4 |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl | 2 |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl | 2 |  |  |  |
| 8. | Wirówka MiniSpin | 1 |  |  |  |
| 9. | Termo – blok z wytrząsaniem | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 11.02.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

………………………..

Podpis osoby uprawnionej