Kraków, dnia 9.02.26 r.

Zapytanie cenowe  NR DIAM.271.26.2026.PŻ  na dostawę, instalację i uruchomienie zestawu do przeszczepiania tłuszczu

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą                      o przesłanie oferty dostawę, instalację i uruchomienie zestawu do przeszczepiania tłuszczu :

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Dostawa, instalację i uruchomienie zestawu do przeszczepiania tłuszczu, typ, producent, rok produkcji | Podać |
|  | Zestaw do liposukcji i przeszczepiania tłuszczu w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi. Konsola sterująca (ssak), sterowanie nożne z możliwością regulacji obrotów silnika, z min. dwoma przyciskami, osobnymi przyciskami rozróżnianymi kolorami: przycisk uruchamiania pompy, przycisk wprawiania w ruch kaniulę mikrosilnik z kablem min. 3 m, rączka do kaniul, rękojeść, z końcówką umożliwiającą zamontowanie kaniuli z podłączeniem typu Luer-Lock oraz standardowej kaniuli na gwint o śr. 11,5 mm, bez konieczności zastosowania adaptera, rękojeść z przyciskiem wentylacyjnym, dostępnym kciukiem, 3-zaworowa uszczelka do pompy, łącznik, oleje do konserwacji w sprayu z końcówkami, pojemnik na kaniulę, stojak na butlę wykonany ze stali nierdzewnej, Wszystkie elementy wielorazowe nadają się do sterylizacji w autoklawie do 134°C |  |
| Ssak |  |  |
|  | Zasilanie: 230 Volt, 50Hz |  |
|  | Wydajność ssania: min. 60 l/ min |  |
|  | Maksymalna próżnia: -0,9 bar/ 675 mm Hg |  |
|  | Wskaźnik przepływu infiltracji: 22 l/h |  |
|  | Maksymalne ciśnienie: 2.5 bar |  |
|  | Min. amplituda drgań kaniuli: 2 mm |  |
|  | Min. częstotliwość pracy kaniuli: 3600 uderzeń/min |  |
|  | Elektroniczny silnik do kaniuli,z możliwością autoklawowania, montaż i demontaż kaniuli i rączki, rączka z kanałem ssącym |  |
|  | Pompa dwutłokowa obsługiwana dzięki pierścieniom tłokowym bezolejowa. |  |
|  | Na konsoli pokrętła do wyboru wydajności infiltracji i liposukcji: - pokrętło pozwalające na wybór wartości infiltracji oraz jej płynną zmianę - pokrętło pozwalające na wybór wartości odsysania oraz jego płynną zmianę - wskaźnik wysokości ciśnienia. Podłączenie drenów do odsysania w górnej części konsoli. Podłączenie drenów do infiltracji po prawej stronie jednostki po zwolnieniu mechanizmu zamykającego. Mocowanie drenów odbywa się za pomocą bocznych dźwigni zaciskowych. |  |
| Wyposażenie |  |  |
|  | Filtry przeciwbakteryjne – 10 szt. |  |
|  | Dreny do infiltracji 10 szt. |  |
|  | Dreny do liposukcji, 10 szt. |  |
|  | Wielorazowy zestaw do przeszczepu tłuszczu: słoik 1l z pokrywą z zabezpieczeniem antyprzelewowym, pokrywa z podłączeniem do drenów, dren wielorazowy silikonowy z podłączeniem do butli, dren jednorazowy łączocy z zaciskiem i podłączeniem luerlock dł 17cm-10szt, stojak na pojemnik ze stali nierdzewnej. Dren do infiltracji jednorazowy,sterylny Dł 4m -1szt demo; dren do liposukcji jednorazowy sterylny sr 6,5mm/9mm-1szt demo |  |
|  | Słoik na odsysany materiał - 2 l z klipsem montażowym do listwy wózka |  |
|  | Wózek, stojak jezdny z półką, listwą, koła z możliwością zablokowania, wysokość wózka: 75 cm +/- 20%,wymiary blatu : 35x35 cm +/- 20% |  |
|  | Zestaw 10 szt. kaniul: możliwość doboru kaniul na życzenie Zamawiającego |  |
|  | Wszystkie elementy wielorazowe nadają się do sterylizacji w autoklawie do 134°C |  |
|  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczna typu Bio Barrier, zamknięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 st., kontener o wymiarach (475 x 285 x 140) +/-10 % mm, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowane- go aluminium w 6 kolorach do wyboru z palety barw producenta, kontener z kompatybilnym koszem z blachy perforowanej o wy- miarach: (405 x 253 x 60) +/- 10 % mm, kosz z nóżkami plastikowymi, matą silikonową typu jeż |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do przeszczepiania tłuszczu | 1 |  |  |  |
| Nazwa i typ: Producent / kraj produkcji: podać (nie wcześniej niż 2025) |  |  |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesięcy): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji jeżeli są wymagane, zalecane przez producenta (jeśli dotyczy, jeśli nie są wymagane przez producenta wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (60 dni po dostarczeniu faktury) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 13.02.26 r. do godziny 12:00 na adres: pzurowski@su.krakow.pl