Kraków, dnia 06.11.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.88.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej stanowiącej doposażenie oddziałów Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikuję Specyfikację:

Pytanie 1

Część nr: 1 - Ultrasonograf z głowicami bezprzewodowymi 1 szt.

Część nr: 2 - Ultrasonograf anestezjologiczny z możliwością podłączenia endoskopu 1 szt.

W związku z dostawą ultrasonografów prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Dostarczenie licencji nie jest wymagane, ale każdy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenie, które bez dodatkowych kosztów będzie można wpiąć do systemów RIS/PACS Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podpięcia. Zamawiający opisuje ten wymóg dla odpowiednich części w punkcie 71 (dla części 1) oraz w pkt. 53 (dla części 2).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Każdy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenie, które bez dodatkowych kosztów będzie można wpiąć do systemów RIS/PACS Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podpięcia. Zamawiający opisuje ten wymóg dla odpowiednich części w punkcie 71 (dla części 1) oraz w pkt. 53 (dla części 2).

Pytanie 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację ultrasonografów z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

Pkt. 10. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w monitor OLED, który zdecydowanie przewyższa pod kątem diagnostycznym monitory wykonane w tradycyjnej technologii LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie części 2 i modyfikuje punkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 5

Pkt. 44. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni, co w znaczący sposób zwiększy możliwości diagnostyczne opisanego systemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie części 2 i modyfikuje punkt 44 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 6

PKT 82. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę Convex posiadającą 192 kryształy wykonaną w nowoczesnej technologii ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie części 2 i modyfikuje punkt 83 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 7

W celu podniesienia jakości diagnostyki pacjenta prosimy o odpowiedź, czy zamawiający będzie wymagał aby Aparat USG był wyposażony w tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki, Elastografie fali poprzecznej tzw. Shear Wave oraz oprogramowanie do pomiaru współczynnika zwłóknienia wątroby?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie oczekiwał, że takie rozwiązanie zostanie zaoferowane, przez modyfikację pkt. 4 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) w zakresie części 2.

Pytanie 8

PKKT. 6.5.1

Prosimy o dopuszczenie dostarczenia materiałów firmowych – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora – potwierdzających, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzających wszystkie oferowane parametry. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje punkt 6.5.1.1. Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

„6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.”

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję Specyfikację:

- W zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji):

Dot. części 1:

- Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 77 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) z:

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

Na następujące:

„W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu”.

- Zamawiający usuwa pkt. 82 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) w całości. Wszystkie wymogi dotyczące sposobu i czasu reakcji Zamawiający będzie egzekwował zgodnie z treścią pkt. 81 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Dot. części 2:

- Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 96 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) z:

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji”.

Na następujące:

„W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu”.

- Zamawiający usuwa pkt. 101 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) w całości. Wszystkie wymogi dotyczące sposobu i czasu reakcji Zamawiający będzie egzekwował zgodnie z treścią pkt. 100 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Dot. części 3:

- Zamawiający zmienia brzmienie punktu 18 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) z:

„Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]”.

Na następujące:

„Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego  pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)”.

- W zakresie Wzoru umowy (załącznik nr 3 do Specyfikacji):

- Zmianie ulega § 11 ust. 6, § 6 ust. 2 oraz §14 ust. 8 umowy. zgodnie z załączonym wzorem.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia dot. części 1 - 3 stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji, uwzględniające wprowadzone modyfikacje.