Kraków, 12.06.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.121.2026.KK NA zakup Termocykler z systemem Real- Time PCR

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu sprzętu: Termocykler z systemem Real- Time PCR wraz z komputerem o specyfikacji jak niżej lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | Termocykler z systemem Real- Time PCR | 1 | Tak |  |
| 2 | Oznaczenie CE do użytku IVD w Europie | - | Tak |  |
| 3 | Pojemność próbki: 96 dołków | - | Tak |  |
| 4 | Wielkość próbki: 15~50 μl | - | Tak |  |
| 5 | Materiały eksploatacyjne: probówki do PCR 0,2 mL, paski 8-probówkowe, płytki 48-dołkowe | - | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy równoległej: Podwójne bloki reakcji/uruchomienie 2 testów niezależnie | - | Tak |  |
| 7 | Zakres temperatury: 4~99°C | - | Tak |  |
| 8 | Maksymalna prędkość rampy: 4,0°C/s | - | Tak |  |
| 9 | Wymiary: 380mm x 520mm x 250mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 2%.) | - | Tak |  |
| 10 | System cykli termicznych: System oparty na Peltierze | - | Tak |  |
| 11 | Komputer z monitorem (min. 23,8 cala) oraz z oprogramowaniem (do projektowania warunków reakcji) | 1 | Tak |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

Proszę podać:

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2026):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego......................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto* (w zł) | Cena jednostkowa brutto* (w zł) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler z systemem Real- Time PCR | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Komputer z monitorem (min. 23,8 cala) oraz z oprogramowaniem (do projektowania warunków reakcji) | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie z obsługi oprogramowania | - |  |  |  |  |
| 4 | Szkolenie z obsługi urządzenia na miejscu instalacji | - |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt wraz z dostawą oraz szkoleniem) |  |  | Razem: |  |  |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 16.06.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej