Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora 68 Ge /68 Ga 1,85 GBq

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥ ”  lub „≤ ” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Generator 68Ge-68Ga o aktywności 1,85 GBq | Tak |  | --- |
|  | Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terenie Polski | Tak |  | --- |
|  | Wydajność / zawartość 68 Ga w 5 ml eluatu nie mniej niż 60% | Tak |  | --- |
|  | Zawartość 68 Ge w eluacie w dniu kalibracji nie więcej niż 0,001% | Tak |  | --- |
|  | Eluat sterylny i wolny od endoksyn bakteryjnych | Tak |  | --- |
|  | Zawartość metali: Fe <10μg/GBq Zn <10μg/GBq | Tak |  | --- |
|  | Generator współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego automatycznym modułem syntezy do znakowania Modular-Lab PharmTracer. | tak |  | --- |
|  | Konieczna walidacja procedur syntezy 68Ga z analogu somatostatyny w przypadku w innego generatora niż zalecany przez producenta modułu „Modular-Lab PharmTracer”. | tak |  | --- |
|  | Instalacja generatora (kwalifikacja instalacyjna, operacyjna oraz podłączenie do modułu syntezy i próbna elucją) w komorze gorącej znajdujących się w pracowni PET-CT. | tak |  | --- |
|  | Wszystkie czynności wymienione w pkt. 8 i 9 wykonywane przez upoważnionego przedstawiciela producenta aparatu | tak |  | --- |
|  | Wymiary maksymalne podstawy generatora 150x150 mm (Wynikające z wymiarów wewnętrznych komory NMC 50 Ga-68). | tak |  | --- |
|  | Pakiet startowy – eluent 250 ml. szt.2 | tak |  | ----- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarantowany czas eksploatacji | ≥12 miesięcy od daty kalibracji |  | 12 mies. – 0 pkt; najwięcej – 10 pkt; inne proporcjonalnie mniej |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | ≤ 3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; najszybciej – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Maksymalny czas naprawy nie przekroczy 10 dni roboczych | tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji sprzętu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) | tak, podać |  | 1 przegląd – 5 pkt. więcej – 0 pkt. |
|  | Wszelkie koszty związane z późniejszą utylizacją generatora ponosi wykonawca. | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktywność generatora kalibrowana na dzień najbliższy dnia dostawy nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia dostawy | tak | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak | --- |
|  | Świadectwo zgodności | tak | --- |
|  | Świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak | --- |