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DIAM 230.139.26.AL									Kraków  19-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt :ANALIZATORA MASY CIAŁY
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442

	
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	Wyjścia pomiarowe analizy bioimpedancji elektrycznej
	Impedancja (Z) - 25 pomiarów impedancji przy użyciu 5 różnych częstotliwości (5, 50, 250, 500 kHz) w każdym z pięciu segmentów ciała (lewa i prawa ręka, tułów, lewa i prawa noga)

	
	Kąt fazowy - 5 pomiarów kąta fazowego przy użyciu jednej częstotliwości 50 kHz w każdym z pięciu segmentów

	
	Z0 - przy zerowej częstotliwości prąd nie przepływa przez błonę komórkową, więc impedancję przy zerowej częstotliwości można uznać za odzwierciedlającą wodą zewnątrzkomórkową

	Metoda pomiaru
	 Metoda bezpośredniej segmentalnej wieloczęstotliwościowej analizy impedancji bioelektrycznej (DSM-BIA)

	
	Jednoczesny wieloczęstotliwościowy pomiar impedancji (SMFIM)

	Metoda elektrody
	Tetrapolarne 8-punktowe elektrody dotykowe z elektrodami kciukowymi

	metoda obliczania składu ciała
	Brak wykorzystania estymacji empirycznej

	Rodzaje arkuszy wyników
	Wyników testu InBody, wyników testu InBody dla dzieci, wyników wody w organizmie

	Wyniki cyfrowe
	LCD screen, LookinBody Web, LooinBody120

	Przechowywanie danych
	Do 100 tys. wyników w pamięci urządzenia

	Czas trwania pomiaru
	 Ok 30 sekund

	Zakres masy ciała
	2-270kg

	Przedział wzrostu
	95-220 cm

	Typ wyświetlacza
	800x480 kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 10,2 cala

	Interfejs wewnętrzny
	Ekran dotykowy, klawiatura

	Interfejs zewnętrzny
	RS-232C 4 EA, USB HOST2 EA, USB SLAVE 1 EA, LAN, Bluetooth 1EA, Wi-Fi 1EA

	Połączenie bezprzewodowe
	Bluetooth, Wi-Fi

	Kompatybilna drukarka
	Laserowa/atramentowa PLC 3 lub nowsza, SPL

	Dane wyjściowe
	Analiza składu ciała (całkowita woda w organizmie, białko, miękka masa beztłuszczowa, minerały, masa beztłuszczowa, masa tłuszczowa ciała, masa ciała) · Analiza mięśniowo-tłuszczowa (masa ciała, mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej) · Analiza otyłości (wskaźnik masy ciała, procent tkanki tłuszczowej) · Segmentalna analiza masy beztłuszczowej (w oparciu o idealną masę ciała/aktualną masę ciała): Prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa noga, współczynnik ECW) · Analiza wskaźnikowa ECW (wskaźnik ECW) ·Historia składu ciała (masa ciała i mięśni szkieletowych, procent tkanki tłuszczowej, współczynnik ECW) 

	
	Kąt fazowy całego ciała (historia) · SMI (Historia) ·Obszar tłuszczu trzewnego (wykres) · Typ sylwetki (na podstawie BMI/procentowej zawartości tkanki tłuszczowej: Atletyczna, lekko otyła, otyłość, atletycznie umięśniona, przeciętna, lekko otyła, szczupła umięśniona, szczupła otyłość sarkopeniczna, chuda, lekko chuda). · Kontrola masy ciała (docelowa masa ciała, kontrola masy ciała, tkanki tłuszczowej i mięśni) ·Ocena odżywiania (białko, minerały, masa tłuszczowa) ·Ocena otyłości (BMI, procent tkanki tłuszczowej) ·Ocena równowagi ciała (górna, dolna, pośrednia) · Segmentalna analiza tkanki tłuszczowej (prawa i lewa ręka, tułów, prawa i lewa noga) · Skład wody w organizmie (całkowita woda w organizmie, woda wewnątrzkomórkowa i zewnątrzkomórkowa) · Segmentalna analiza wody w organizmie (prawa i lewa ręka, tułów, prawa i lewa noga) · Segmentalna analiza ICW (prawa i lewa ręka, tułów, prawa i lewa noga) · Segmentalna analiza ECW (prawa i lewa ręka, tułów, prawa i lewa noga) · Analiza składu ciała (całkowita woda w organizmie, białko, minerały, masa tkanki tłuszczowej, masa ciała) · Analiza mięśniowo-tłuszczowa (masa ciała, mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej) · Analiza otyłości (wskaźnik masy ciała, procent tkanki tłuszczowej) ·Obwód segmentalny (szyja, klatka piersiowa, brzuch, biodro, prawa i lewa ręka, prawe i lewe udo) ·Wskaźnik talia-biodra (wykres) · Poziom tłuszczu trzewnego (wykres) · Parametry badawcze (woda wewnątrzkomórkowa i zewnątrzkomórkowa, masa mięśni szkieletowych, masa beztłuszczowa, podstawowa przemiana materii, wskaźnik talia biodra, obwód talii, poziom i obszar tłuszczu trzewnego, stopień otyłości, zawartość mineralna kości, masa komórkowa, obwód ramienia, obwód mięśni ramienia, TBW/FFM, FFMI, FMI, SMI, SMM/WT, zalecane dzienne spożycie kalorii) ·Wydatek kalorii związany z ćwiczeniami · Parametr sarkopenii (SMI, HGS) · Kod QR · Kod QR interpretacja wyników · Kąt fazowy całego ciała (50 kHz) · Segmentalny kąt fazowy (50 kHz, prawa i lewa ręka, tułów, prawa i lewa noga) · Impedancja (Z0) · Impedancja (każdy segment i każda częstotliwość

	Komputer
	Komputer stacjonarny typu All-In-One (AiO) (komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania);
- procesor min. Intel Core Ultra 7 265T lub równoważny w zakresie: min. 20 rdzeni, 20 wątków, 1.50-5.3 GHz, 36 MB cache;
- system operacyjny Win 11 64bit PL Professional;
- matryca rozmiar pomiędzy 23”-24”, rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080;
- dysk min. 1 TB;- pamięć RAM min. 16 GB;- wbudowana kamera min. HD i mikrofon oraz głośniki; zintegrowany sprzętowy TPM 2.0;
- Bluetooth; - min. 1 x HDMI out lub min. 1 x DisplayPort out;
- złącze/złącza słuchawkowe i mikrofonowe lub Combo; - karta WLAN min. 6E; - wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s;- przewodowa mysz;- przewodowa klawiatura;- wbudowane gniazda min. 6xUSB;

	
	




	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt analizatora masy ciała 
	1
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 21-08-2026 godz. 14,30
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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