Kraków, dnia 26.07.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.37.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowego wyposażenia Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej z Prosekturą przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Część 34

Punkt 6

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę która ma stopień ochrony IP20, spełniająca wszystkie pozostałe wymagania techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający mógłby odstąpić od wymogu dokonywania płatności w modelu split payment? Biorąc pod uwagę fakt, że należymy do grupy małych przedsiębiorstw, taki sposób rozliczania płatności w przypadku faktur o dużej wartości wpływa na rentowność firmy. „(…)Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacącemu nie oznacza jednak, że sprzedawca nie może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Postanowienia umowne kontrahentów wywołują przy tym skutki tylko na poziomie relacji kontraktowej między kontrahentami i nie wpływają na regulacje ustawy wprowadzającej MPP.” (Źródło:https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6448094/Objasnienia+podatkowe+-+mechanizm+podzielonej+platnosci+29.06.2018.pdf ).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dokonywania płatności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności.

Pytanie 3

W § 4 ust. 3 lit g wzoru umowy

Zamawiający wskazał zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia lub pozyskania dla Szpitala Uniwersyteckiego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencji udziela producent oprogramowania na warunkach przez niego określonych.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w sposób pozwalający na udzielenie, pozyskanie licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania ze sprzętu na warunkach określonych przez producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wprowadził modyfikacje opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 21 poz. 29 i 61 w przedmiocie licencji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 4 ust. 3 lit. g wzoru umowy.

Pytanie 4

W § 7 ust. 2 wzoru umowy

Zamawiający wskazał na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu podczas realizacji przedmiotu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w ten sposób, aby odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona była do sytuacji wystąpienia utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu z przyczyn leżących po jego stronie. Taki zapis pozwoli na wyłączenie z okoliczności w nim opisanych, tych będących wynikiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu lub działaniem innych podmiotów, gdzie nie jest zasadne obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. § 7 ust. 2 wzoru umowy dotyczy przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu w trakcie podejmowanych przez Wykonawcę czynności celem realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 7 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia podczas realizacji przedmiotu Umowy wszelkich możliwych działań mających na celu zabezpieczenie, utrzymanie we właściwym stanie technicznym i ubezpieczenie Sprzętu, zapewniając jego kompletność i przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Mając powyższe na uwadze Zamawiający podkreśla, że postanowienie § 7 ust. 2 wzoru umowy nie prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę, którą wyrządziłby wykonawcy umyślnie.

Pytanie 5

W § 12 ust. 3 wzoru umowy

Zamawiający wskazał że zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie umożliwiającym prawidłową realizację Projektu, nie później niż 60 dni od dnia doręczenia faktury (…). Termin zapłaty został ograniczony terminem umożliwiającym realizację prawidłową Projektu. Wykonawca nie zna przedmiotowego terminu.

Wnosimy o rezygnacje z zapisu dotyczącego uzależnienia terminu zapłaty od terminu umożliwiającego prawidłową realizację Projektu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami wzoru umowy zapłata ma nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury. Powyższe oznacza, że zapis „w terminach umożliwiających prawidłową realizację Projektu” nie uprawnia Zamawiającego do jednostronnego wydłużenia terminu zapłaty.

Pytanie 6

We wzorze umowy Zamawiający wymaga podpisania protokołów: Protokół Udostępnienia Pomieszczenia, Protokół Uruchomienia Sprzętu, zwracamy się w związku z tym z wnioskiem o dodanie do wzoru umowy zapisów wskazujących konkretne osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do podpisania tych dokumentów, tak aby Wykonawca nie miał wątpliwości w tym zakresie lub dodanie w § 18 wzoru umowy, że osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego będą też uprawnione do podpisania wskazanych protokołów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uprawnienie do reprezentowania odpowiedniej Strony we wszystkich sprawach związanych z realizacją i wykonywaniem umowy uprawnia także do podpisania protokołów w ramach realizacji Umowy. Po podpisaniu umowy w § 18 ust. 1 wzoru umowy zostaną wskazane konkretne osoby po stronie Zamawiającego – poprzez wskazanie zajmowanego stanowiska. Wzór umowy pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 7

W § 14 wzoru umowy

Zamawiający uregulował kwestie naliczania kar umownych poprzez wskazanie w większości przypadków kary określone kwotowo. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w tym zakresie poprzez określenie kar procentowo od wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu części niezrealizowanego lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanego przedmiotu umowy oraz dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy i obowiązujących w tym zakresie zasad prawnych. Obecne zapisy wzoru umowy nie mają uzasadnienia, z uwagi na podział zamówienia publicznego na 44 części i różne wartości zamówienia w każdej z części. Takie zapisy stanowić będą naruszenie równego traktowania wykonawców, gdyż każdy niezależnie od uzyskanej ceny za realizację swojej części zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwotowo określonej wysokości, pomimo różnic w wartościach realizowanych części zamówienia. Taka kara może być już na etapie zapisów umownych karą zbyt wygórowaną w przypadku małej wartości danej części przedmiotu zamówienia publicznego, co jest niezgodne z normami prawnymi określonymi w art. 484 § 2 ustawy Kodeks Cywilny.

Ponadto Zamawiający regulując zapisy o karach umownych uregulował je w sposób doprowadzający do podwójnego ukarania wykonawców:

a) w § 11 ust. 8 wzoru umowy wskazano, że w przypadku uchybienia terminu wymiany uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz do naliczenia kary umownej. W § 14 ust. 1 lit. d uregulowano karę umowną z tytułu nieterminowej naprawy, wymiany sprzętu lub części sprzętu. Zapisy regulują karę umowną z tytułu uchybienia terminu wykonania i niewykonania tego samego zobowiązania.

b) w § 14 ust. 1 lit b i c wzoru umowy uregulowano kary za nieterminowe wykonanie dostawy sprzętu oraz za nieterminowe uruchomienie sprzętu. Oczywistym jest, że w przypadku braku dostawy nie będzie też możliwe uruchomienie sprzętu, tym samym w takich okolicznościach dojdzie do ukarania wykonawcy podwójną karą umowną.

c) w § 14 ust. 1 lit d wzoru umowy uregulowano kary za nieterminową naprawę, wymianę sprzętu, natomiast naprawy, wymiany są częścią obowiązków wykonawcy gwarantowanych w ramach serwisu i gwarancji, uregulowanych w § 11 wzoru umowy, nakładających na wykonawcę obowiązki w zakresie dostarczenia sprzętu zastępczego, w przypadku przekroczenia określonych terminów. Nie ma zasadności karania wykonawcy karą umowną w przypadku, gdy przekroczenie przez niego terminów naprawy (również nie z jego winy) zapewnia Zamawiającemu możliwość korzystania ze sprzętu zastępczego i nie generuje po jego stronie żadnej szkody. To samo dotyczy kary umownej określonej w § 14 ust. 1 lit. e wzoru umowy, który też jest zapisem ustanawiającym podwójne ukaranie w przypadku napraw sprzętu, z uwagi na to, że nieterminowe stawienie się celem naprawy generuje przecież nieterminową naprawę, stanowiąc de facto to samo.

d) W § 14 ust. 1 lit a wzoru umowy wskazano na generalną możliwość ukarania wykonawcy karą umowną w przypadku niewykonania umowy, natomiast brak jest doprecyzowania co Zamawiający rozumie przez niewykonanie umowy.

e) W § 14 ust. 1 lit g wzoru umowy uregulowano karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, podobnie jak w § 11 ust. 8 gdzie również określono karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, tym samym w takich okolicznościach dojdzie do ukarania wykonawcy podwójną karą umowną. Ponadto brak doprecyzowania okoliczności odstąpienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z okoliczności ustawowych ponownie dojdzie do podwójnego ukarania w większości przypadków, które we wzorze umowy już zostały obwarowane karami (przykładowo w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania).

f) zapisy § 14 ust. 1 lit. h również mogą prowadzić do podwójnego karania wykonawcy karą umowną, przykładowo w okolicznościach wskazanych w § 14 ust. 1 lit f tj. nieprzeprowadzenia i zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia.

g) w § 19 ust. 2 wzoru umowy zapisano, że Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli kwota naliczonych kar umownych przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. Taki zapis w świetle przepisów i zasad prawa jest niedopuszczalny i prowadzi do sytuacji, gdzie z wykonawcą po ukaraniu go za dane okoliczności karami umownymi, dojdzie do rozwiązania umowy poprzez skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, a następnie wykonawca zostanie obciążony kolejną karą umowną za odstąpienie od umowy na podstawie § 14 ust. 1 lit. g, jak również może dojść do kolejnego ukarania, gdy pierwsze kary przykładowo były by za nieterminowe wykonanie zobowiązania i doszło by w konsekwencji do jego niewykonania (kary umowne z § 14 ust. 1 lit. a i b)

Wskazane powyżej regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) obciążenie dwukrotna karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależytym wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (…) nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania.

Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach, określały wysokość kar procentowo od wartości części niezrealizowanego zamówienia, aby nie zawierały zapisów niedookreślonych, mogących powodować zbytnią dowolność po jednej stronie umowy, jak również, aby kary umowne nie były zbyt wygórowane. Ponadto zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie stosowania kar umownych wobec wykonawcy w okolicznościach, gdy do braku realizacji lub nienależytej realizacji dochodzi nie z jego winy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 14 wzoru umowy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie umowy za to samo naruszenie nie będą naliczane kilkukrotnie kary umowne.

Pytanie 8

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usuniecie ze wzoru umowy zapisów dotyczących możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych.

Wzór umowy zawiera kary z tytułu okoliczności do jakich może dojść podczas realizacji zamówienia. Zastrzeżenie kar umownych w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego, umacniają jego pozycję, z uwagi na fakt, że dłużnik musi się liczyć z zapłatą kary, choćby wierzyciel szkody nie poniósł w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a ponadto zastrzeżenie kary ułatwia także dochodzenie odszkodowania, bo Zamawiający nie musi udowadniać szkody ani jej wysokości. Ponadto dookreślenie wysokości wszelkich kosztów jakie może ponieść Wykonawca w związku z realizacją umowy pozwoli na precyzyjne dokonanie oceny ryzyka biznesowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usuniecie ze wzoru umowy zapisów dotyczących odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi na sprzęt w przypadku wykonania zastępczego (§ 14 ust. 2 wzoru umowy), z uwagi na to, że wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji na sprzęt przez niego nie dostarczony, przeczy to istocie tych instytucji prawa. Jak wskazano w art. 577 § Kodeksu Cywilnego udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, tym samym na treść gwarancji składają się dwa elementy, a pierwszy z nich obejmuje zapewnienie gwaranta, że rzecz ma określone właściwości. Wykonawca nie może złożyć zapewnienia o właściwościach rzeczy, której nie jest dostawcą.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 14 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 10

w § 14 ust. 5 wzoru umowy

Zamawiający przewidział możliwość wezwania wykonawcy do pisemnego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przed naliczeniem kary umownej.

Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisów przewidujących możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych, w określonych w umowie, przez Zamawiającego okolicznościach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 11

W § 14 ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy zapisano: (…) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o naliczeniu kary do zapłaty naliczonej kary umownej,

Kara umowna stanowi przychów podlegający regulacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, powinna być więc udokumentowana na podstawie noty księgowej.

Natomiast termin 10 dni do dokonania przez wykonawcę zapłaty kary umownej jest terminem za krótkim, który nie pozwoli na weryfikację zgodności noty z postanowieniami umowy w zakresie kar umownych.

W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu § 14 ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy na zapis:

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej do zapłaty naliczonej kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 12

W § 3 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy

Zamawiający odsyła do stosowania „Podstawowych zasad obowiązujących Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.

We wskazanych zasadach jest mowa o tym, że każdy Wykonawca przed realizacją zadania na terenie jednostki medycznej Szpitala, zobowiązany jest do: uzgodnienia terminu wejścia do jednostki medycznej Szpitala, zgłoszenia się do osoby koordynującej/pełniącej dyżur w tej jednostce (np. pielęgniarki, lekarza, diagnosty), która potwierdza że dane zadanie możliwe jest do wykonania w tym momencie (priorytet działań medycznych) lub wskazuje inny termin realizacji zadania.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i wskazanie konkretnej osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w tym zakresie decyzji ze strony Zamawiającego, tak aby wykonawca nie miał wątpliwości w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien kontaktować się z osobą wskazaną w § 18 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 13

Dotyczy

• Część 1 szafa na bloczki parafinowe/preparaty

• Część 21 Stoły formalinowe pozycje: 32, 33, 64, 65

• Część 22 Stoły Laboratoryjne

• Część 23 Szafy formalinowe

• Część 24 Szafy na odczynniki

• Część 27 urządzenie do barwienia na Cito

Zamawiający w postepowaniu na dostawę kompleksowego wyposażenia Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej z Prosekturą przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu, w SIWZ wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego w postaci m.in Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów (Dotyczy wszystkich części). Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie, poprzez nie wymaganie przez Zamawiającego Certyfikatu lub Deklaracji zgodności CE dla następujących produktów:

• Część 1 szafa na bloczki parafinowe/preparaty

• Część 22 Stoły Laboratoryjne

• Część 23 Szafy formalinowe

• Część 24 Szafy na odczynniki

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, zgodnie z:

Art. 30: "Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."

O wyrobach wymagających znaku CE mówią Dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą następujących grup wyrobów: maszyn, wyrobów niskonapięciowych LVD, elektronicznych EMC (kompatybilność elektromagnetyczna), wyrobów budowlanych CPR, prostych zbiorników ciśnieniowych SPV, urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design), zabawek, środków ochrony indywidualnej PPE, wyrobów medycznych, wyrobów in vitro, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI, urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, środków wybuchowych do użytku cywilnego, ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu), łodzi i jachtów rekreacyjnych, wind (dźwigi), urządzeń radiowych RED, kolei linowych, przyrządów pomiarowych MID, sprawności wodnych kotłów grzewczych, urządzeń spalających paliwa gazowe, wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków, urządzeń ciśnieniowych PED. Wyroby medyczne definiuje art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Wskazanymi powyżej przepisami i związanymi z tym wymogami dotyczącymi znaku CE nie są objęte m.in. meble, szafy, archiwa (bez prądu). Nie można nadać znaku CE na szafę, półki, krzesła, łóżka, lady sklepowe, regały ani inne elementy wyposażenia domu, biura lub sklepu. Wyjątkiem będą tylko te meble, które zawierają na stałe wbudowane elementy elektryczne (np. oświetlenie) lub inne modyfikacje (np. regał z wbudowanym kominkiem, szafki otwierane na pilota). Takie wyjątkowe meble podlegają pod oznakowanie CE na mocy odpowiednich dyrektyw, np. niskonapięciowej (LVD 2006/95/WE) i o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2004/108/WE). Jednak w przeważającej większości meble nie będą posiadały znaku CE i będzie to zgodne z prawem.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań przez niego określonych. Żądanie certyfikatu CE musi wiec być uzasadnione przedmiotem zamówienia Zamawiający, w innym wypadku działanie Zamawiającego nie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami i naruszać będzie zasady zamówień publicznych, w tym w szczególności zasady równego traktowania Wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

Zwracamy się z wnioskiem, o zgodne z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, sformułowanie warunków udziału w postępowaniu, jak i sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków w sposób związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a tym samym prowadzący do zachowania zasad uczciwej konkurencji poprzez umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w zakresie części 24 przedmiotu zamówienia. W zakresie części 1, 21, 22, 23, 27 przedmiotu zamówienia Zamawiający odstępuję od wymogu, o którym mowa w punkcie 6.5.1.2 specyfikacji. W związku z tym zmianie ulega niniejszy punkt 6.5.1.2 specyfikacji, który uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„6.5.1.2. (Dotyczy części 2-20, 24-26, 28-44) Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy.

Pytanie 14

Dotyczy

• Część 1 szafa na bloczki parafinowe/preparaty

• Część 21 Stoły formalinowe

• Część 24 Szafy na odczynniki

• Część 27 urządzenie do barwienia na Cito

• Część 28 stanowisko do barwienia na Cito

Zamawiający w SIWZ określił termin realizacji zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty. Takie określenie terminu stwarza niebezpieczeństwo, że w sytuacji wydłużania się terminu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego termin realizacji zamówienia oznaczony sztywno konkretną datą „skurczy się”. Natomiast powyższe urządzenia są modelami produkowanymi pod zamówienie i średni czas produkcji wynosi około 3 miesięcy. Zważywszy na fakt iż Zamawiający wymaga dostarczenia 124 sztuk szaf na bloczki parafinowe/ preparaty, wymagane jest zapewnienie przynajmniej 3 miesięcznego okresu produkcyjnego. Zgodnie z orzecznictwem KIO termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego winien być m.in. realny.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia, na określony w sposób pozwalający na realne wykonanie zamówienia przez wykonawcę, poprzez określenie go jako termin 3 miesięczny od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wprowadził modyfikację specyfikacji w zakresie terminu realizacji zamówienia w części 1 przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany w dokumentacji:

Punkt 4 specyfikacji uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„4. 	Termin wykonania zamówienia:

- dotyczy części 2-44: do 31 października 2019 r.;

- dotyczy części 1: wykonanie zamówienia w zakresie 52 sztuk szaf na bloczki parafinowe/preparaty (tj. 26 sztuk szaf na bloczki w tym 1 szafa mobilna i 26 sztuk szaf na preparaty i bloczki w tym 1 szafa mobilna): do 31 października 2019 r.; wykonanie zamówienia w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia w części 1: do 31 grudnia 2019 r.”

Punkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy:

- dotyczy części 2-44: do 31 października 2019 r.;

- dotyczy części 1: wykonamy zamówienie w zakresie 52 sztuk szaf na bloczki parafinowe/preparaty (tj. 26 sztuk szaf na bloczki w tym 1 szafa mobilna i 26 sztuk szaf na preparaty i bloczki w tym 1 szafa mobilna): do 31 października 2019 r.; wykonamy zamówienie w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia w części 1: do 31 grudnia 2019 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 15

Dotyczy Część 21 Stoły formalinowe pozycja 29 i 61

Czy Zamawiający dopuści w przedmiotowym postępowaniu system do rozpoznawania mowy ze słownikiem dedykowanym dla histopatologii o minimalnych funkcjonalnościach wymienionych poniżej:

- subskrypcja 3 letnia systemu do rozpoznawania mowy ze słownikiem dedykowanym dla histopatologii

- możliwość dyktowania bezpośrednio do systemu w trybie ”bez użycia rąk”, z zastosowaniem sterowania głosowego, za pomocą dedykowanego pilota lub zintegrowanego sterownika nożnego

- możliwość dyktowania bezpośrednio do komputera lub dokonania transkrypcji tekstu z wcześniej nagranego pliku

- możliwość wstawiania szablonów tekstu (opisów, zdań, fraz) za pomocą zdefiniowanych poleceń głosowych

- możliwość dyktowania znaków interpunkcyjnych i skrótów m.in. : itp., np.

- system działający w oparciu o sieci neuronowe

- system polsko języczny

- możliwość dodawania słów do słownika w celu rozbudowy jego funkcjonalności poprzez prowadzenie słownika użytkownika

- oprogramowanie umożliwia samodzielne wprowadzanie przez użytkownika zmian do istniejących już plików (zapis i sposób wymowy)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wprowadził modyfikacje opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 21 poz. 29 i 61 w przedmiocie licencji.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy §11 pkt 9 oraz Załącznika nr 1a

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów sprzętu na okres minimum 6 lat. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny ww. wyroby podlegają zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci z uwagi na szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Wzór umowy pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 17

Dotyczy umowy

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 18

Dotyczy umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 14 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 19

Dotyczy umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §14, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 20

Dotyczy umowy

Zamawiający w projekcie umowy w §14 pisze:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy”

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego, pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony niższy pułap kar umownych jest i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz realizacji usługi na możliwie najwyższym, dostępnym obecnie standardzie na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 14 wzoru umowy.

Pytanie 21

Dotyczy umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §14, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zapłaci

Wykonawcy następującą karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 22

Pytanie do formularza ofertowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (o przedmiotowej sprawie mówi formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji w pkt 1: „… * części w których Wykonawca nie składa oferty mogą zostać usunięte/wykreślone”).

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 22 – stoły laboratoryjne – 2x (załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 304 (1.4301)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr 22 – stoły laboratoryjne – 2x (załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne).

Prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 13 „wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego (kVA)”. Oferowane stoły nie wymagające zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozycja 13 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) dla części 22 nie jest parametrem granicznym (obligatoryjnym), lecz informacyjnym w przypadku gdy przedmiot zamówienia wymaga zasilania.

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 23 – szafy formalinowe – 9x (załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szaf wyposażonych w wentylator, który nie jest chemoodporny? Szafy formalinowe nie muszą być wyposażone w tego typu wentylator. Tego typu szafy dostarczaliśmy również do innych szpitali, które również nie stawiały tego typu wymogu. Wnioskujemy zatem wzorem innych placówek medycznych o możliwość zaoferowania wysokiej jakości wentylatora, ale bez wymogu chemoodporności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 23 – szafy formalinowe – 9x (załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne).

Prosimy o zweryfikowanie wymiarów półki podanej w poz. 29. Półka o długości 1400mm nie zmieści się w szafie o wymiarach podanych w pkt. 32 (szerxgłxwys) 900x600x2000mm.

Odpowiedź: Informuje, iż Zamawiający dnia 10.07.2019 r. zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w wyniku czego punkt 29 w części 23 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„29. Półki o wymiarach min. 800x524 mm wykonane z blachy DC01 lub równoważnej gr. 2 mm dodatkowo wzmocnione ceownikiem, z rantem zabezpieczającym rozlanie płynu poza półkę.”

Pytanie 27

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści Kriostat o nieznacznie większej wysokości tj. 111cm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że proponowana wysokość Kriostatu została tak dobrana aby zoptymalizować ergonomię pracy dla operatora urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 28

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści Kriostat z komorą roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej, wyposażony w system dezynfekcji fizycznej (lampa UV), umożliwiający dezynfekcję bez konieczności rozmrażania komory a ponadto umożliwiający wykonanie dezynfekcji chemicznej. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (w pkt. 4 w części 5 opisu Zamawiający wymaga: „Komora robocza kriostatu wyposażona w system podciśnieniowego rozprostowywania skrawków, służący również jako odkurzacz do czyszczenia wnętrza komory”).

Pytanie 29

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści Kriostat z półką zamrażającą na min. 19 stolików (ilość stolików różnej średnicy (śr. 20 mm, śr. 30 mm, 40mm - odpowiadająca ilości miejsc na półce zamrażającej) w tym dwa miejsca do szybkiego zamrażania do temperatury min. -55°C w ciągu 3 min. Różnica zaledwie 2 stopni nie wpływa funkcjonalnie na jakość krojenia materiału tkankowego i stanowi jedynie 3,5% w stosunku do wymaganej wartości. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga miejsca do szybkiego zamrażania do temperatury min. -57°C w ciągu 3 min.

Pytanie 30

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści Kriostat wyposażony w specjalnie zaprojektowany system szerokiego kąta oświetlenia komory, który w sposób równomierny doświetla całą komorę i obszar roboczy eliminując tzw. „martwe” strefy oświetlenia. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (w pkt. 15 w części 5 opisu Zamawiający wymaga: „Oświetlenie komory roboczej z możliwością ukierunkowania kąta padania światła”).

Pytanie 31

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści Kriostat z zakresem ruchu poziomego noża – 28mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (w pkt. 20 w części 5 opisu Zamawiający wymaga: „Zakres ruchu poziomego noża – min. 48 mm”).

Pytanie 32

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne kriostat ze zmianą kąta nachylenia noża w zakresie 0-15 stopni. W praktyce nie stosuje się skrajnych kątów nachylenia noża, takich jak 16 stopni , zatem oferowany zakres 0-15 stopni jest funkcjonalnie równoważny do opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Jednocześnie Zamawiający wprowadził zmianę w pkt 24 w części 5 opisu przedmiotu zamówienia (w pkt. 24 w części 5 opisu Zamawiający wymaga: „Możliwość nastawy kąta nachylenia noża w min. zakresie 8-16°”).

Pytanie 33

Część 5: Kriostat

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne kriostat z panelem sterowania oraz wyświetlaczem LCD zawierającym informacje o następujących parametrach: temperatura wewnątrz komory, temperatura półki szybkiego rozmrażania, grubość skrawania, aktualny czas oraz inne parametry po naciśnięciu odpowiednich opcji. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Informuje, iż Zamawiający dnia 10.07.2019 r. zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w wyniku czego punkt 3 w części 5 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„3. Dotykowy panel sterowania zawierający informacje o następujących parametrach: temperatura zamrażania, grubość skrawania, aktualny czas oraz inne parametry po naciśnięciu odpowiednich opcji”.

Pytanie 34

Część 5: Kriostat

Komora robocza kriostatu wyposażona w system rozprostowywania skrawków oraz podciśnieniowy system, służący jako odkurzacz do czyszczenia wnętrza komory. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (w pkt. 5 w części 5 opisu Zamawiający wymaga: „Komora robocza kriostatu wyposażona w system podciśnieniowego rozprostowywania skrawków, służący również jako odkurzacz do czyszczenia wnętrza komory”).

Pytanie 35

Część 6: Zatapiarka parafinowa

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne zatapiarkę parafinową z panelem sterowania oraz wyświetlaczem LCD. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (w pkt. 3 w części 6 opisu Zamawiający wymaga: „Ekran dotykowy LCD”).

Pytanie 36

Część 6: Zatapiarka parafinowa

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rzeczywiście ma na myśli możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny czy też zbiornika na parafinę?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 12 w części 6 opisu (załącznika 1a do specyfikacji) Zamawiający wymaga: „Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny (…)”.

Pytanie 37

Część 6: Zatapiarka parafinowa

Zwracamy uwagę, że opisane w pkt. 15 rozwiązanie techniczne „Regulacja położenia przycisku dozowania parafiny w celu dostosowania do wymiarów wanienek”, jest rozwiązaniem opatentowanym przez producenta stacji do zatapiania HistoStar firmę ThermoFisher Scientific. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z tego zapisu lub dopuszczenie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego polegającego na przycisku dozowania parafiny o kształcie zaprojektowanym w sposób umożliwiający zalewanie wanienek o różnych wymiarach bez potrzeby dodatkowej regulacji położenia przycisku. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 38

Część 6: Zatapiarka parafinowa

Zwracamy uwagę, że podane w punktach 17 i 18 wymiary jednoznacznie wskazują na konkretny model zatapiarki parfinowej. W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie zatapiarki parafinowej o wymiarach:

Moduł dozownika z podgrzewaczem: 750mm x 570mm x 295mm (szer.; gł.; wys.)

Moduł płyty chłodzącej: 400mm x 570mm x 295mm (szer.; gł.; wys.)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 39

Część 7: Procesor karuzelowy

Zwracamy uwagę, że podane w punkcie 1 wymiary jednoznacznie wskazują na konkretny model procesora karuzelowego. W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie procesora karuzelowego o wymiarach: średnica 85 cm, wysokość z pokrywą 75cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 40

Część 7: Procesor karuzelowy

Czy Zamawiajacy dopuści do udziału w postępowaniu procesor karuzelowy wyposażony w 12 stacji odczynnikowych w tym 9 na reagenty o pojemności maksymalnej 2 l. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 41

Część 7: Procesor karuzelowy

Czy Zamawiajacy dopuści do udziału w postępowaniu procesor karuzelowy wyposażony w 3 pojemniki podgrzewane na parafinę o regulowanej temperaturze i pojemności maksymalnej 2 l. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równoważne w stosunku do pisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 42

Część 7: Procesor karuzelowy

W punkcie 18 Zamawiający opisał metodę realizowania funkcjonalności w sposób uniemożliwiający złożenie ofert równoważnych. Urządzenia różnych producentów mogą tą samą funkcjonalność realizować w różny sposób. W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia punktu 18 i pozostawienie jedynie parametru funkcjonalnego bez wskazywania technicznego sposobu jej realizacji czyli: „Urządzenie z systemem zapobiegający mieszaniu się odczynników”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 43

Część 12 – Mikrotom

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ, mikrotom wyposażony w dwa panele sterujące, jeden zintegrowany panel sterujący umieszczony we frontowej części mikrotomu oraz drugi zewnętrzny panel sterujący, który można ustawiać zarówno po prawej jak i po lewej stronie mikrotomu? Operator mikrotomu może korzystać niezależnie, na przemian z panelu kontrolnego zintegrowanego oraz z panelu zewnętrznego kontrolnego lub odłączyć panel zewnętrzny. Takie rozwiązanie gwarantuje spełnienie funkcjonalnych wymagań Zamawiającego polegających na swobodzie przekładania panelu sterującego na prawą i lewą stronę jak również możliwości sterowania pracą mikrotomu z poziomu panelu wbudowanego w mikrotom.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 44

Część 12 – Mikrotom

Czy Zamawiający dopuści mikrotom o wymiarach: 48 x 61 x 35 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 45

Część 14 – Płyta grzewcza

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w postępowaniu płytę grzewczą o parametrach

- Wyposażona w przycisk zasilania

- Zakres regulacji temperatury min. od 20°C do 80°C z przeskokiem co max. 1°C. Wyższe temperatury wody nie znajdują zastosowania w laboratorium histopatologicznym, ponieważ takie temperatury doprowadzą do natychmiastowego rozpuszczenia się parafiny jak również mogą skutkować poparzeniem się operatora

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 350mm, głębokość 370, wysokość 230 mm

- Waga: 15kg

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 46

Część 36 pozycja Łaźnia wodna do prostowania ścinków parafinowych oraz ich "chwytania" na szkiełko z płytą grzewczą:

Czy Zamawiający oczekuje łaźni z pomiarem temperatury wody poprzez czujnik umieszczony bezpośrednio w wodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 47

Część 36 pozycja Łaźnia wodna do prostowania ścinków parafinowych oraz ich "chwytania" na szkiełko z płytą grzewczą:

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia z niezależną regulacją temperatury łaźni i płytki grzewczej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 48

Część 14 - Płyta grzewcza typ 2 (9 szt.)

Czy Zamawiający dopuszcza Płytę grzewczą o parametrach:

- Zakres regulacji temperatury min. od 35°C do 95°C z przeskokiem co max. 1°C

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 240mm, głębokość 400mm, wysokość 70 mm (+/-20mm)

- Zużycie max. 0,5 kW

- Waga maksymalna 8 kg

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 49

Część 5 – pozycja nr 3

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje dotykowego panelu sterowania w postaci – kolorowego dotykowego ekranu, pozwalającego na obsługę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Dodatkowo informuję, iż Zamawiający dnia 10.07.2019 r. zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w wyniku czego punkt 3 w części 5 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„3. Dotykowy panel sterowania zawierający informacje o następujących parametrach: temperatura zamrażania, grubość skrawania, aktualny czas oraz inne parametry po naciśnięciu odpowiednich opcji”.

Pytanie 50

Część 12 pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o informację czy oferowany mikrotom ma posiadać możliwość doposażenia w system aktywnego chłodzenia uchwytu na próbki w postaci:

• szybkomocującego (zatrzaskowego) uchwytu do kasetek histopatologicznych o standardowych wymiarach

• przeciwwagi montowanej na kole zamachowym w celu zrównoważenia uchwytu chłodzącego

Oferowane rozwiązanie oparte o system Peltiera, bez dodatkowych urządzeń w postaci kompresora

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 51

Część 21 – tabela wyceny

Prosimy Zamawiającego o informację czy do każdego stołu z pozycji od 1 – 33 mają być uwzględnione następujące elementy:

• Zintegrowany ze stołem system wykonywania zdjęć

• System do rozpoznawania mowy ze słownikiem dedykowanym dla histopatologii

• Sterownik nożny

• Słuchawka z mikrofonem

• Wózek do przewożenia pojemników na próbki z pozycji 32 i 33

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia dla części 21.

Pytanie 52

Część 21 –pozycja stół formalinowy z systemem archiwizacji obrazu – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o informację czy niniejszy stół ma zostać wyposażony w makro stację. Zamawiający opisał pozostałe stoły formalinowe z część 21 z uwzględnieniem systemu do makro obrazowania, natomiast w pozycji dotyczącej stołu z systemem archiwizacji obrazu nie uwzględnił takiego wymogu. W związku z powyższym prosimy o korektę część 21 poprzez uwzględnienie systemu, lub korektę formularza cenowego w sposób umożliwiający zaoferowanie stołów formalinowych w 2 pozycjach ze względu na różnicę w cenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia dla części 21 w pkt 61.

Pytanie 53

Część 21 pozycja 28

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kamery do makrofotografii o następujących parametrach:

- rozdzielczość kamery 2 Mpx (1920 x 1080)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Część 21 pozycja 28

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego integracji kamery z oprogramowaniem do patomorfologii, ze względu na fakt iż kamera stanowi urządzenie peryferyjne podrzędne względem systemu LIS, a co za tym idzie na tym etapie postepowania bez wyszczególnienia przez Zamawiającego warunków dotyczących integracji – tj nazwy systemu podsiadanego przez Zamawiającego, zakresu wymiany danych, zakresu integracji, poziomu wymiany danych, potwierdzenie tego parametru jest niemożliwe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 55

Część 21 – pozycja 29 i 61

Czy Zamawiający dopuści w przedmiotowym postępowaniu system do rozpoznawania mowy ze słownikiem dedykowanym dla histopatologii o minimalnych funkcjonalnościach wymienionych poniżej:

- subskrypcja 3 letnia systemu do rozpoznawania mowy ze słownikiem dedykowanym dla histopatologii

- możliwość dyktowania bezpośrednio do systemu w trybie ”bez użycia rąk”, z zastosowaniem sterowania głosowego, za pomocą dedykowanego pilota lub zintegrowanego sterownika nożnego

- możliwość dyktowania bezpośrednio do komputera lub dokonania transkrypcji tekstu z wcześniej nagranego pliku

- możliwość wstawiania szablonów tekstu (opisów, zdań, fraz) za pomocą zdefiniowanych poleceń głosowych

- możliwość dyktowania znaków interpunkcyjnych i skrótów m.in. : itp., np.

- system działający w oparciu o sieci neuronowe

- możliwość dodawania słów do słownika w celu rozbudowy jego funkcjonalności poprzez prowadzenie słownika użytkownika

- oprogramowanie umożliwia samodzielne wprowadzanie przez użytkownika zmian do istniejących już plików (zapis i sposób wymowy)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w pkt 29 i 61 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części 21.

Pytanie 56

Część 21 – pozycja 31 i 63

Czy Zamawiający dopuści w przedmiotowym postępowaniu bezprzewodową słuchawkę z mikrofonem o parametrach lepszych niż pierwotnie wyspecyfikowane:

- bezprzewodowy zestaw słuchawkowy ze stacją dokującą i pilotem do sterowania

- pilot do sterowania nagrywaniem i odtwarzaniem nagrań z sensorem dotykowym pełniącym funkcje myszy,

- przyciski konfigurowalne

- stacja dokująca umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie urządzenia

- bezstratna transmisja danych

- mikrofon elektretowy, częstotliwość w zakresie 150- 15 000 Hz, czułość -37dBV

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w pkt 31 i 63 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części 21.

Pytanie 57

Część 21 pozycje 29,30,31 i 61,62,63

W przypadku braku zgody Zamawiającego na dopuszczenie Systemu do rozpoznawania mowy opartego na subskrypcji 3 letniej zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z części 21 pozycji 29,30,31 i 61,62,63

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58

Część 21 pozycje 29,30,31 i 61,62,63

W przypadku braku zgody Zamawiającego na dopuszczenie Systemu do rozpoznawania mowy opartego na subskrypcji 3 letniej zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania systemu z subskrypcją na 9 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją z uwzględnieniem wprowadzonych modyfikacji.

Pytanie 59

Część 24 – tabela wyceny

Prosimy o informację czy opis przedmiotu na fakturze może mieć następującą formę

• Szafa na odczynniki pozycja A1

• Szafa na odczynniki pozycja A2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 60

Część 25 tabela wyceny

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga dostarczenia w pozycji „A3 – cieplarka typ3 - 2 sztuki” 3 cieplarek o tych samych parametrach, ale o odmiennej pojemności użytkowej? tzn: 2 urządzenia o pojemności min 50 litrów max 110L, oraz 1 urządzenie o pojemności min 110 litrów. Prosimy o korektę formularza cenowego zgodnie z wymaganymi ilościami tzn. 3 sztuki

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją, tj. Cieplarka typ 1 – 1 szt.; Cieplarka typ 2 – 1 szt.; Cieplarka typ 3 – 2 szt.; Cieplarka typ 4 – 1 szt.

Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w pkt 31 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części 25.

Pytanie 61

Część 25 – pozycja 4 i 19 i 34 i 49

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w wysoko kontrastowy wyświetlacz FSTN wykorzystujący technologię COG (jest podświetlany i wykorzystuje odbicie oświetlenia zewnętrznego – wyższe natężenie światła zewnętrznego zwiększa czytelność wyświetlacza)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Część 25 – pozycja 14 i 29 i 44 i 59

Czy Zamawiający wymaga sterownika Fuzzy Logic, który zapewnia dużo lepszą kontrolę nad temperaturą wewnątrz komory?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 63

Część 25 – dotyczy wszystkich typów cieplarek

Czy Zamawiający wymaga aby izolacja komory była o grubości minimum 50mm? Zastosowanie grubszej izolacji obniża zużycie energii elektrycznej oraz straty w postaci wypromieniowanego przez urządzenie ciepła.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 64

Część 25 – pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w otwarty podstawowy panel serwisowy oraz w zabezpieczony kodem dostęp do rozszerzonego serwisu? Nasze urządzenia nie wymagają przeglądów okresowych, jedyny zalecany przez producenta przegląd powinien nastąpić po 10latach eksploatacji urządzenia, dostęp do podstawowych funkcji diagnostycznych oraz opis kodów błędów jest dostępny bez kodów serwisowych i opisany w instrukcji obsługi urządzenia. Dostęp do menu serwisowego przewidziany jest jedynie dla wyszkolonych w centrali firmy serwisantów producenta. Nie ma możliwości usunięcia blokady dostępu do menu serwisowego, gdyż jest to niebezpieczne dla użytkownika, który poprzez nieumiejętne lub omyłkowe działanie może uszkodzić urządzenie. Sprzęt laboratoryjny sprzedawany na terenie UE jest w 100% odblokowany odnośnie obsługi i do wykorzystania pełnych możliwości produktu nie jest wymagany dostęp do ukrytego menu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 65

Część 27 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie perforowanego obszaru roboczego o wymiarach 1250 x 570mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Część 27 pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie stołu z półkami zamontowanymi na stale.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Część 27 pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie stołu z wyjściem do podłączenia do wentylacji o średnicy 200mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Część 33 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie zakresu kołysania w zakresie od 5- 100rpm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Część 38 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie urządzenia pozwalającego na regulację obrotów mieszania w skali od 0-6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Część 38 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z kontrolą niskich prędkości obrotowych mieszadła w zakresie 100-1500 obr/ min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dnia 10.07.2019 r. dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 6 w części 38, która dopuszcza rozwiązanie wskazane w pytaniu.

Pytanie 71

Część 38 pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją temperatury płyty grzejnej co 1K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Część 38 pozycja 8

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. W opisie jest: mikroprocesorowy termostat z wyświetlaczem zapewniający (dla pustego blatu), powinno być: mikroprocesorowy termostat z wyświetlaczem cyfrowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części 38.

Pytanie 73

Część 38 pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z klasą ochronności wg DIN EN 60529 posiadającą możliwość stosowania dodatkowego czujnika, dokładność pomiaru czujnikiem PT1000 ±0,5- jest to parametr dokładniej opisujący stabilność pomiaru od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił pkt 9 w części 38 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 74

Część 39 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie regulacji obrotów ze skokiem co 100 obr/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Część 39 pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z timerem w zakresie 1s-30min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Część 39 pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego zasilacz zewnętrzny 24V.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Część 39 pozycja 12

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 19 x 23,5 x 12,5 cm ( gł x szer x wys).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Część 44 – pozycja nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenia wanny o:

wymiarach zewnętrznych: 840 x 235 x 155

wymiarach wewnętrznych: 765 x 185 x 125

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Część 1 pkt 39 „warunki gwarancji i serwisu”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostarczenia po 1 drukowanym egzemplarzu instrukcji dla każdego typu szafy oraz dostarczeniu instrukcji w wersji elektronicznej. Wymóg dostarczenia instrukcji do każdego egzemplarza oznacza dostarczenie po 78 i 46 kopii tych samych dokumentów w wersji drukowanej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 80

Dotyczy części: „warunki gwarancji i serwisu”

Czy w przypadku braku możliwości zdjęcia kodów serwisowych - co wynika z założeń konstrukcyjnych producenta urządzenia - zamawiający dopuszcza jako wystarczające dostarczenie kodów serwisowych w trakcie instalacji jak również dostarczenie dokumentacji serwisowej, w której są one zawarte oraz udostępnienie kodów serwisowych na każde wezwanie zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 10 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 81

Dotyczy części: „warunki gwarancji i serwisu”

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku jeżeli dane urządzenie nie posiada kodów serwisowych (np. wózek transportowy) należy w formularzu opisu przedmiotu zamówienia zawrzeć informację o treści „nie dotyczy” lub inną pozwalającą w jasny sposób określić iż dany parametr nie odnosi się do oferowanego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga:

„Urządzenia są lub będą pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy”

Jeżeli urządzenia są pozbawione kodów to Zamawiający wymaga potwierdzenia tego parametru.

Pytanie 82

Dotyczy części: „warunki gwarancji i serwisu”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić tabelę „warunki gwarancji i serwisu” zawartą w każdej z części, jeżeli dana część zawiera różne modele urządzeń. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli w tabeli oferenci podadzą model urządzenia a następnie charakteryzujący go parametr – np. w postaci wymaganej mocy przyłączeniowej dla danego konkretnego modelu, a w przypadku parametrów tożsamych dla różnych modeli przedstawią parametr oferowany zgodnie z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pytanie dotyczy warunków instalacyjnych. Zamawiający dopuszcza jak wskazano w pytaniu.

Pytanie 83

Dotyczy części: „warunki gwarancji i serwisu”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wymagany zakres tzn” instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji” znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia przez co Zamawiający nie będzie wymagać dostarczenia dodatkowej instrukcji konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna jak wskazano w pytaniu.

Pytanie 84

Dotyczy części 26

Chłodnia skrzyniowa (1000x800x790)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zewnętrznej 923 mm? Według naszej wiedzy jest odstępne tylko jedno urządzenie na rynku właśnie z takim parametrem szerokości.

Prosimy o zwiększenie zakresu tolerancji parametru szerokości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Dotyczy części 26

Chłodnia skrzyniowa (1000x800x790)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez interfejsu RS 485? Według naszej wiedzy nie ma na rynku urządzenia o takich parametrach z interfejsem RS 485.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany parametru 14 z bezwzględnie wymaganego (granicznego) na parametr punktowany w ramach sposobu oceny ofert.

Pytanie 86

Dotyczy części 26

Szafa chłodnicza przeszklona z przesuwnymi drzwiami

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami otwieranymi tradycyjnie a nie przesuwnymi? Drzwi przesuwne powodują ograniczenie dostępu do przestrzeni wewnętrznej.

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia dla części 26 dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pytanie 87

Dotyczy części 26

Lodówko - zamrażarka medyczna typ 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacją typu VIP z paneli półpróżnowych i pianki poliuretanowej? Izolacja typu VIP jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem od tradycyjnego rozwiązania z pianką poliuretanową, pozwala na utrzymanie zewnętrznych wymiarów urządzenia przy jednoczesnym zwiększeniu wymiarów wewnętrznych co pozwala na włożenie większej ilości materiału do wnętrza. Jeżeli chodzi o właściwości termoizolacyjne to panele półpróżniowe VIP mają takie same właściwości jak izolacja z pianki poliuretanowa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy części 26

Lodówko - zamrażarka medyczna typ 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

Zewnętrznych: szer: 812 mm x głeb.893 mm x wysokość.:1886 mm i wewnętrznych :szer: 465 mm nie x głeb. 630 mm nie x wysokość.:1165 mm?

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza to proszę o informację jakie znaczenie ma dla Zamawiającego tak niewielka różnica w oferowanych parametrach przestrzennych urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 89

Jak zatem wykonawca ma w okienko tutaj wstawic zdjęcie, tabele parametrow technicznych itp? Zapytania został w formie pliku wysłane juz na platformę. Innej formy SIWZ nie przewiduje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób korzystania przez wykonawców z platformy EPZ zgodnie z punktem 10.4.3 specyfikacji został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz w zamieszczonych na platformie filmach instruktażowych. Zamawiający w szczególności informuje, że miejsce do dodawania plików nie jest miejscem przeznaczonym do składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do tych wniosków. Miejscem przeznaczonym do zadawania pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji jest zakładka „Pytania”. O tym fakcie Zamawiający dodatkowo informował już Wykonawców w momencie zamieszczenia dokumentacji przetargowej niniejszego postepowania na swojej stronie internetowej w ramach: „Informacja o sposobie zadawania pytań”.

Pytanie 90

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 57 i 60 (nóż diamentowy histo)

Treść – pkt 57 „Typ noża histo”

- pkt. 60 „ Zakres grubości 0,03-0,5um

Pytanie - Noże typu „histo” (do skrawków histologicznych) posiadają inny (0,2-2um ) zakres grubości niż podano w pkt 60 oraz kąt noża 450. Zbliżony zakres grubości (0,02- 0,2um) posiadają noże diamentowe typu ultra.

Postępowanie dotyczy sprzętu do mikroskopu elektronowego a nie do histologii, więc czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noża Ultra (pkt.57), o kącie 350 i zakresie grubości 0,02-0,2um (pkt. 60), przy założeniu, że pozostałe wymagane parametry są spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pkt 57 w części 3 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż wykreślił pkt. 60 w części 3 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 91

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 82

Treść – Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu.

Pytanie - Czy Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe przedłużenie gwarancji o sumaryczny czas przestoju urządzenia po zakończeniu zaoferowanej gwarancji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 92

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 84

Treść – Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00).

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjazd serwisu w terminie do 4 dni, jeśli gwarantowany jest czas reakcji serwisu w formie kontaktu telefonicznego w terminie 2 dni od zgłoszenia usterki? Wstępny kontakt telefoniczny pozwoli na właściwe przygotowanie się serwisu do przeprowadzenia naprawy poprzez wstępne zdiagnozowanie problemu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 93

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 85

Treść – Czas na naprawę usterki – do 3 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 5 dni (dotyczy dni roboczych).

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naprawę usterki w terminie do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 15 dni (dotyczy dni roboczych)? Nasze zapytanie wynika z realnych czasów dostawy części zamiennych od producenta oferowanych urządzeń.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 94

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 86

Treść – Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 5 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych).

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego do 15 dni roboczych w przypadku niewykonania naprawy w terminie do 15 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 95

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 91

Treść – Urządzenia są lub będą pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

Pytanie - Ponieważ producent oferowanych przez nas urządzeń nie udostępnia wszystkich kodów serwisowych nawet autoryzowanemu przedstawicielowi serwisu (jakim jest nasza firma), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozumienie treści wymagania, że udostępnione będą tylko te informacje które udostępnia użytkownikom producent urządzeń? Producent stosuje taką politykę ze względów bezpieczeństwa urządzenia i użytkowników.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 96

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 95

Treść - Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza.

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 97

Część 3 Załącznik Nr 1a do specyfikacji

Ad. pkt 96

Treść - Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie).

UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta.

Pytanie - Ponieważ umowa dotycząca autoryzacji naszego serwisu nie pozwala nam na udostępnienie pełnej dokumentacji serwisowej urządzeń pod groźbą utraty uprawnień serwisowych, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w/w dokumentacji w zakresie przewidzianym przez producenta dla Użytkownika? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tej dokumentacji w języku angielskim.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 98

Część 3 Umowa (wzór)

Ad. § 12 Wynagrodzenie pkt. 2

Treść: Strony ustalają, iż zapłata za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminach umożliwiających prawidłową realizację Projektu, nie później niż do 60 dni od dnia doręczenia faktury w formie pisemnej do Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego. Szpital Uniwersytecki oświadcza, że dokonuje płatności w modelu split payment. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowiązany jest do każdej faktury dostarczać oświadczenie stanowiące załącznik nr 5.8.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności nie później niż 45 dni od dnia doręczenia faktury w formie pisemnej do Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 99

Część 3 Umowa (wzór)

Ad. § 14 Kary umowne pkt.1

Treść: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

a) w przypadku niewykonania Umowy - 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) w przypadku niestawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

f) w przypadku nieprzeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy typ szkolenia,

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy,

h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - e), w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.

Pytanie: W związku z nierównym traktowaniem obowiązków Zamawiającego i Użytkownika i np. brakiem określenia kar dla Zamawiającego za ewentualne opóźnienia terminu przekazania pomieszczeń do instalacji zamówionego sprzętu, oraz wynikającym z treści § 19 pkt. 1 bardzo krótkim czasem odstąpienia od umowy (w wyniku bardzo wysokiego poziomu kar) zwracamy się do Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych i określenie maksymalnego ich poziomu:

A. Ad. pkt. b - za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do obiektu w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i w kwocie maksymalnej nie przekraczającej 20000 zł

B. Ad. pkt. c – za nieterminowe uruchomienie sprzętu – w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki i w kwocie maksymalnej nie przekraczającej 20000 zł

C. Ad. pkt. d – za nieterminową naprawę sprzętu – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki i w kwocie maksymalnej nie przekraczającej 15000 zł

D. Ad. pkt. g - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega  § 14 wzoru umowy.

W załączeniu przekazuję formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 1, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 44, wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.