Nr sprawy: DFP.271.112.2021.KK 					       Kraków, dnia 22.11.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy części nr 1 (zał. 1b)

Czy w odniesieniu do pkt 29 dotyczącego wymagań granicznych dla dzierżawionego analizatora zamawiający uzna za równoważne sytuację w której praca aparatu bazuje na liście roboczej, która powstaje w oparciu o zlecone badania w systemie LIS (Marcel lub inne). Zastosowanie się do listy podczas załadunku jest niezbędne do rozpoczęcia pracy aparatu, a jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek. Nie istnieje ryzyko wydania wyników obaczonych błędem, ponieważ weryfikacji następuje podczas odczytu pasków.

Odpowiedź: Doprecyzowując, intencją Zamawiającego jest uzyskanie systemu pozwalającego na zautomatyzowany proces kontroli prawidłowości rozmieszczenia pasków w  rynienkach inkubacyjnych, który nie dopuści do wydania wyniku obarczonego błędem na skutek użycia niewłaściwego paska testowego.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym oferowany system automatycznie wykrywa i sygnalizuje użytkownikowi błąd  użycia nieprawidłowego paska dla zleconego konkretnej próbce badania, nie dopuszczając do wydania wyniku tego oznaczenia. Weryfikacja następująca podczas odczytu pasków spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt 29 załącznika nr 1b do SWZ w zakresie części 1.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis wymagań granicznych w zakresie części 1 (stanowiący załącznik nr 1b do SWZ).