Kraków, dnia 06.04.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie materacy przeciwodleżynowych dla Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy części 3

Pkt. 5

- Prosimy o dopuszczenie produktu będącego wyrobem medycznym klasy  I

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy części 3

Pkt. 6

- Prosimy o dopuszczenie materaca 3 strefowego – statyczna strefa głowy, dynamiczna sekcja klatki piersiowej, krzyżowa i ud, dynamiczna sekcja łydek i pięt z obniżonymi komorami.

- Prosimy o dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennego niskiego ciśnienia w sekcji klatki piersiowej, krzyżowej i ud oraz sekcji łydek i pięt lub stałego niskiego ciśnienia na całej powierzchni – program do wyboru z panelu pompy.

-Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 22 komór terapeutyczny i spodnich komór statycznych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy części 3

Pkt. 7

- Prosimy o dopuszczenie konstrukcji zawierającej 2 poziomy komór powietrznych – warstwę górną

komór terapeutycznych, i warstwę dolną komór statycznych.

- Prosimy o dopuszczenie czujników ciśnienia wbudowanych w pompę.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy części 3

Pkt. 9

- Prosimy o dopuszczenie pokrowca paroprzepuszczalnego odpornego na penetrację przez płyny,

bakterie i patogeny, wykonanego z materiału rozciągliwego w 4 kierunkach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy części 3

Pkt. 12

- Prosimy o dopuszczenie czujników ciśnienia wbudowanych w pompie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Dotyczy części 3

Pkt. 13

- Prosimy o dopuszczenie samoczynnego powrotu do pracy w trybie terapeutycznym po upływie

max 30 min. od aktywowania maksymalnego napompowania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy części 3

Pkt. 14

- Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu opuszczenia łóżka, alarmu uruchomienia funkcji CPR 
oraz alarmu wadliwej pracy pompy i dopuszczenie produktu posiadającego alarm ciśnienia 
i alarm braku zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Dotyczy części 3

Pkt. 19

- Prosimy o dopuszczenie maksymalnego obciążenia statycznego na poziomie min. 300 kg

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9

Dotyczy części 3

Pkt. 20

- Prosimy o odstąpienie od wymogu podłączenia opcjonalnej poduszki pod siedzenie, jeżeli konstrukcja zaoferowanego materaca nie wymaga tej opcji, ponieważ uwzględnia konieczność dodatkowego wypełnienia komór w pozycji siedzącej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy części 3

Pkt. 21

- Prosimy o odstąpienie od wskaźnika trybu transportowego  i  dopuszczenie rozwiązania w którym

tryb transportowy realizowany jest przez złączenie przewodów materaca za pomocą szybkozłączek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści nowy materac i pompę rok produkcji 2017 lub 2018?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac bez obniżonej sekcji pięt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza; parametr nie jest wymagany tylko punktowany.

Pytanie 13

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny, miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, przepuszczający wilgoć, wodoszczelny, wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem (powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny), zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 95 0C  i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac bez pokrowca wewnętrznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca z informacjami dotyczącymi modelu materaca, instrukcji prania, czyszczenia materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac bez klinów do pozycjonowania pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza; parametr nie jest wymagany tylko punktowany.

Pytanie 17

Dotyczy części 2, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac powietrzny wyposażony w 20 poliuretanowych komór : 3 komory w sekcji głowy, 1 komora podpierająca barki, 8 komór w sekcji tułowia, 3 komór w sekcji ud oraz 5 komór w segmencie łydek i pięt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy części 2, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac o wymiarach (szer. x dł.): 89x208,5 [cm]

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy części 2, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac o wyskości 21,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy części 2, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac o maksymalnej wadze 15,5 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy części 2, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac gdzie w części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 5 komór niweluje ucisk na pięty pacjenta oraz dodatkowo istnieje możliwość regulacji ciśnienia w komorach także w obszarze pięt w celu redukcji ucisku

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy części 2, pkt 11

Czy Zamawiający dopuści równoważną pompę materaca bez wyświetlacza dotykowego, z intuicyjnym panelem sterowania (przyciski membranowe, pokrętło)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy części 2, pkt 13

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac bez potwierdzonej badaniami akredytowanego laboratorium zdolności do obniżania nacisku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy części 2, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie gdzie pompa materaca pracuje w dwóch trybach:

- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy   (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga)

- tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy części 2, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści pompę gdzie czas trwania cyklu w trybie  dynamicznym trwa 10 min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy części 2, pkt 16

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac gdzie przełączenie materaca w tryb transportowy odbywa się poprzez manualne ustawienie regulatora znajdującego się w nożnej części materaca. Materac w trybie transportowym zapewnia podparcie pacjenta do 12h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy części 2, pkt 18

Czy Zamawiający dopuści równoważną pompę materaca wolną od wibracji, charakteryzująca się cichą pracą max. 35 dbA (pomiar wg. EN ISO 3744)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy części 2, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji automatycznego wypompowania powietrza z materaca

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy części 2, pkt 20

Czy Zamawiający dopuści wbudowany w pompę licznik przepracowanych godzin z zaprogramowanym czasem przeglądu po przepracowaniu określonej liczby godzin sygnalizowany kontrolka na panelu sterowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy części 2, pkt 21

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w papierową instrukcję obsługi, bez instrukcji obsługi w języku polskim dostępnej do wglądu na wyświetlaczu pompy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy części 2, pkt 22

Czy Zamawiający dopuści pompę odporną na zalanie na poziomie minimum IP 21?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy części 2, pkt 23

Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 5,7kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy części 2, pkt 25

Czy Zamawiający dopuści wbudowany w pompę zasilacz 230V-240V 50Hz mniej narażony na uszkodzenia niż zasilacz zewnętrzny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy części 2, pkt 27

Czy Zamawiający dopuści pompę materaca m. in.  z alarmem wizualnym i  akustycznym niewłaściwego ciśnienia, awarii pompy oraz awarii zasilania, z możliwością wyciszenia alarmów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy części 2, pkt 28

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca przepuszczający wilgoć, nieprzepuszczający płynów/cieczy, zamykany na suwak z okapnikiem, powłoka pokrowca o właściwościach antymikrobowych pozwalających ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny, pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°C, ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175:  0,1& 5, dostosowany do czyszczenia/dezynfekcji środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu 1000 ppm (stężenie chloru może się zawierać w przedziale od 250 do 10 000 ppm w zależności od miejscowych przepisów i stanu zanieczyszczenia) oraz można również stosować środki dezynfekujące na bazie alkoholu (moc do 70%)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy części 2, pkt 29

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca z informacjami dotyczącymi modelu materaca, instrukcji prania, czyszczenia materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy części 2,  pkt 30

Czy Zamawiający dopuści materac z zapasowym pokrowcem, bez klinów do pozycjonowania pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy części 2

Czy Zamawiający ze względu na zakup zaawansowanych materacy przeciwodleżynowych oprócz automatycznego doboru ciśnienia w komorach będzie wymagał możliwość dodatkowej regulacji ciśnienia w komorach materaca w celu zmniejszenia lub „wyłączenia” nacisku na wybrane części ciała pacjenta (regulacja bez konieczności wypinania komory)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga tej funkcjonalności.

Pytanie 39

Dotyczy części 2,  pkt 2

Czy Zamawiający dopuści nowy materac i pompę rok produkcji 2017 lub 2018?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy części 3, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy, którego konstrukcja zawiera 2 poziomy komór powietrznych – warstwę górną komór terapeutycznych oraz warstwę dolną amortyzującą i warstwę zawierającą czujnik nacisku? Brak jest konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego materaca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Dotyczy części 3, pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy umożliwiający pracę materaca w trybie transportowym przez czas 2 godzin? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego materaca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy części 3, pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt 29. na ,,wymiana podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje treść w pkt. 30.

Zamawiający jednocześnie informuję, że zmianie ulega § 5 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dotyczy części 1, 2 - W przypadku każdej naprawy sprzętu okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany część sprzętu (podzespołu itp.) natychmiast lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy, w takiej sytuacji termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu.

Dotyczy części 3 - W przypadku każdej naprawy sprzętu okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany część sprzętu (podzespołu itp.) natychmiast lub co najwyżej po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy, w takiej sytuacji termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu.

Pytanie 43

Dotyczy części 1, 2 i 3

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że zaproponowany przez Wykonawcę materac (zgodny z wymogami siwz i ewentualnymi dopuszczeniami), pochodzi z produkcji seryjnej i nie jest modyfikowany do celów postępowania przetargowego, będzie wymagał  przedstawienia opisu przedmiotu zamówienia z postępowania przetargowego z okresu ostatnich 12 miesięcy, gdzie zaoferowano  dokładnie ten sam model materaca?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta, że jest to sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej, niemodyfikowany do celów postepowania przetargowego.

Pytanie 44

Dotyczy części 1

Czy Zamawiajacy dopuści materac powietrzny zmiennocisnieniowy o komorach wymiennych, bez podkładu piankowego, (gdyż konstrukcja materaca nie dopuszcza do sytuacji by pacjent leżał bezpośrednio na leżu), w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach, składający się z 20 komór powietrznych, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga, Możliwe przełączenie w tryb statyczny (stałe niskie ciśnienie we wszystkich komorach). Kształt komór  zabezpiecza przed rozsuwaniem  i rotacją. Wysokość materaca 20cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy części 1

Czy Zamawiajacy dopuści materac powietrzny zmiennocisnieniowy wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 16 anatomicznych komór rurowych poprzecznych o wysokości od 12,7 cm – 8,9 cm, z podkładem piankowym o wysokości 5 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach? Kształt komór  zabezpiecza przed rozsuwaniem  i rotacją. Wysokość materaca 18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 46

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę punktacji materaca terapeutycznego przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 200 kg i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włacznie ( w 4 stopniowej skali) zgodnego z wymaganiami Zamawiającego i przyzna ocenę 10 pkt ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 47

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w szykozłączki umożliwiające realizacje funkcji transportowej i utrzymującej ciśnienie na równym poziomie w materacu przez min. 6 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy części 1

Czy Zamawiajacy odstąpi od punktacji poziomu głośności pracy pompy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 49

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 190,5 x 89 x 18 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac terapeutyczny przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 160 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 60 0C   oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac bez pokrowca wewnętrznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści materac bez klinów do pozycjonowania w komplecie z materacem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy części 1

L.p. 4. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 27 komór powietrznych  o wysokości 10 cm, z podkładem piankowym o wysokości 6 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 55

Dotyczy części 1

L.p. 4. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo  miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 16 komór powietrznych  o wysokości 10 cm, z podkładem piankowym o wysokości 6 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 56

Dotyczy części 1

L.p. 12. Czy Zamawiający dopuści materac z regulacją ciśnienia co 5 mmHg (zakres od 10 mmHg–tzw. ultra-niskociśnieniowy bezpieczny materac dla pacjenta) za pomocą przycisków membranowych wodoodpornych lepiej zabezpieczonych przed cieszą niż pokrętło?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy części 1

L.p. 20. Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w przełącznik włączenia zasilania umieszczony na przednim panelu, a nie z boku pompy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Dotyczy części 2

l.p. 2. „Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się z min. 22 komór powietrznych typu wykonanych z poliuretanu z systemem powietrznych komór spodnich"

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu: Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się z 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z systemem powietrznych komór spodnich?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 59

Dotyczy części 2

l.p. 13. Zdolność do obniżania nacisku potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium prosimy o dokładne sprecyzowanie i zdefiniowanie co i w jakiej formie ma zostać przedstawione.

Jest bezspornym, że każdy materac zmiennociśnieniowy posiadającym regulację wartości zalegającego w nim ciśnienia automatycznie posiada opisaną przez Zamawiającego

"Zdolność do obniżania nacisku”.

Z opisanego wymagania w żaden sposób nie wynika jakiego dokumentu oczekuje Zamawiający tzn. co taki dokument pt. raport lub certyfikat z badań: Zdolność do obniżania nacisku” ma zawierać, dokumentować.

- co to jest zdolność do obniżania nacisku?

- czym i jak mierzona ma być zdolność do obniżania nacisku?

- jak zdolność do obniżania nacisku ma być przedstawiana

(np. matematycznie, graficznie, obrazowo)?.

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.

Pytanie 60

Dotyczy części 3

l.p. 22. “Praca materaca w trybie transportowym, gwarantująca utrzymanie napompowanego materaca przez czas min. 4 godzin.” Prosimy o zdefiniowanie:

a) czy Zamawiający oczekuje aby "praca materaca w trybie transportowym” realizowana była napięciem energetycznym sieciowym 230V ?

b) czy Zamawiający oczekuje aby "praca materaca w trybie transportowym” realizowana była napięciem stałym 12V realizowanym z wewnętrznego, własnego ogniwa bateryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli utrzymanie ciśnienia bez użycia napięcia 230V oraz bez użycia ogniw bateryjnych.

Pytanie 61

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 62

w zakresie – części  1 - Zaawansowany materac przeciwodleżynowy:

a) czy Zamawiający dopuści materac o wysokości komór 12-13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 63

w zakresie – części  1 - Zaawansowany materac przeciwodleżynowy:

b) czy Zamawiający dopuści materac o ilości komór > 20 tj. np,25 komór

Odpowiedź: „>20 komór” spełnia wymogi SIWZ - Zamawiający w pkt. 4 określił m.in., że wymaga min. 19 komór o wysokości 20 cm.

Pytanie 64

w zakresie – części 2 - Zaawansowany materac przeciwodleżynowy:

a) czy Zamawiający dopuści pompę zasilana niskim napięciem – max 24V za pomocą dedykowanego zasilacza wewnętrznego 230V-240V 50Hz, w celu eliminacji ryzyka ich uszkodzenia? Stosowanie zasilaczy zewnętrznych jest zawsze problematyczne ponieważ wzrasta ryzyko ich uszkodzenia oraz jest to niedogodność związana zarówno z ich gabarytem i koniecznością połączenia z siecią energetyczną jak i tworzą one niedogodności komunikacyjne (patrz podłączenie komputera typu laptop poprzez zasilacz zewnętrzny).

Aktualnie budowane pompy posiadają wewnętrzne zasilacze 230V-240V 50Hz - takie rozwiązanie jest praktyczniejsze dla użytkownika i w żaden sposób nie wpływa na skuteczność medyczną sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

W nawiązaniu do trwającego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:   Materace 2018/S 045-097869 Dostawa, instalacja i uruchomienie materacy przeciwodleżynowych dla Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - DFP.271.13.2018.ADB Numer referencyjny: DFP.271.13.2018.ADB

oraz skomplikowanego opisu przedmiotu zamówienia zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy              w ramach dialogu technicznego dopuścicie Państwo możliwość spotkania i formalnego, ustnego wyjaśnienia kwestii technicznych przedmiotu zamówienia.

Jeżeli taka możliwość istnieje; proponuję odbycie spotkania w dniu 30 marca br.

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Odpowiedź: W związku z już trwającym postępowaniem Zamawiający nie przewiduje dialogu technicznego.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a – część 1, 2, 3 do Specyfikacji.

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 13.04.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2018 r. o godz. 12:20. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.