Kraków, dnia 28.12.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.125.2021.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu do planowania radioterapii wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi 
na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 9 UST. 3, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 
11. Bezwzględne zagwarantowanie braku wszelkich blokad serwisowych jest niemożliwe, bowiem Dostawca nie odpowiada za działania producenta sprzętu, który w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed nieuprawnionym dostępem. Niejednokrotnie kody są generowane wraz z postępującym unowocześnianiem systemu oraz aktualizacją oprogramowania będącego częścią urządzenia. Powyższy zapis umowy jest w praktyce niemożliwy do zastosowania, Wykonawca nie jest uprawniony 
do gwarantowania wykonania czynności za producenta sprzętu/oprogramowania. Wnosimy o odstąpienie powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że będzie oczekiwał potwierdzenia tej deklaracji wyłącznie dla wyrobów opisanych w pkt. 19-21. Odnośnie pozostałego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zapis nie będzie wymagany. Zmianie ulega §9 ust. 3 który przyjmuje następujące brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy3

3 Dotyczy sprzętu określonego w punktach 19-21 tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” Załącznika nr 1.”

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 10 ust. 2, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 
3. Zamawiający wymaga: „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu 
na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji 
o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu”. Powyższy zapis niepotrzebnie podwyższy cenę oferty. Wnosimy o wykreślenie zapisów odnośnie biegu gwarancji 
na nowo w przypadku naprawy sprzętu/ bądź wymiany części.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg istotnych napraw dotyczy wyrobów opisanych w pkt. 19-21. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, bieg gwarancji rozpoczyna się na nowo dla całego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 10 ust. 4, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 
8. w nawiązaniu do § 10 ust. 9: Wnosimy o zamianę zapisu parametru opisanego ww. punktach zgodnie 
z zapisem ze wzoru umowy (Paragraf 10 ust. 9), tj. wnosimy o zmianę brzmienia parametru w następujący sposób: „Wymiana podzespołu na nowy – po 3 nieskutecznych próbach jego naprawy”. Wyjaśniamy, 
iż nie jest praktykowana wymiana podzespołów po pierwszej nieskutecznej próbie naprawy, taki zapis podwyższy niepotrzebnie cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega §10 ust.4 który przyjmuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po trzech nieskutecznych próbach jego naprawy.“

Pytanie 4

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 9 ust. 1, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne – Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń, punkt 1: Zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o skrócenie terminu udzielenia minimalnej gwarancji do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega §9 ust.1 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca udziela … [minimum 12 miesięcy] miesięcznej2 gwarancji na Sprzęt (dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z ewentualnymi urządzeniami peryferyjnymi, jeśli dotyczy, także 
w zakresie wad ukrytych, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania przez obie Strony Protokołu Uruchomienia Sprzętu. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa także Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy.

2 Zapis uzależniony od złożonej przez Wykonawcę oferty.”

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1, § 7 ust. 1 Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne 
– Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych - Szkolenia urządzeń, punkt 
13: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli szkolenia podstawowe opisane 
w § 7 ust. 2 czyli w wymiarze 2 dni po instalacji.

Odpowiedź:

Tak, szkolenia podstawowe.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt. 4 specyfikacji warunków zamówienia otrzymał następujące brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.”

Pkt. 5 formularza oferty przetargowej otrzymał następujące brzmienie:

„5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.”

Zmianie ulega §5 ust. 1, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego.”

Pytanie 7

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1 oraz Załącznik 1a – Tabela Parametry techniczne 
i eksploatacyjne – Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń 
- Szkolenia, punkt 21. Ze względu na specyfikę zmówienia prosimy o odstąpienie powyższego wymogu. Nadmieniamy, iż serwery nie podlegają dezynfekcji ze względu na charakter przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że deklaracja dotyczy wyłącznie wyrobów opisanych w pkt. 19-21. Odnośnie pozostałego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zapis nie będzie wymagany.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 10 ust. 10 oraz Załącznik 1a – Tabela Parametry techniczne 
i eksploatacyjne – Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń 
- Szkolenia, punkt 2: Zwracamy się do Zmawiającego o zmianę ww. zapisu na: „Wykonawca zapewnia dostępność na rynku przez co najmniej 5 lat części zamiennych sprzętu komputerowego, dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego.” Wyjaśniamy, iż na części komputerowe producent przewiduję dostępność części do 5 lat. Zawarty w zapisie wymóg dostępności części na rynku co najmniej do 8 lat dotyczy urządzeń wysokospecjalistycznych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega §10 ust. 10 który przyjmuje brzmienie:

„10. Wykonawca zapewnia dostępność na rynku przez co najmniej 5 lat części zamiennych oraz przez 
co najmniej 5 lat peryferyjnego sprzętu komputerowego, dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy 
od zaoferowanego”

Pytanie 9

Dotyczy zapisów SWZ, Wzór umowy § 7 ust. 1 i 3 oraz Załącznik 1a – Tabela Parametry techniczne
i eksploatacyjne – Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń 
- Szkolenia, punkt 15. Zamawiający wymaga: „Szkolenie ze znajomości środowiska RayStation 
do protonoterapii oka w wymiarze 2 dni roboczych dla min 12 osób . Szkolenie z planowania leczenia metodą protonoterapii oka: - lekarze okuliści: 2 tygodnie w wymiarze 10 dni roboczych min. 4 osoby; 
- lekarze radioterapeuci: 2 tygodnie w wymiarze 10 dni roboczych min. 4 osoby; - fizycy medyczni: 
4 tygodnie w wymiarze 20 dni roboczych min. 4 osoby, w dwóch ośrodkach referencyjnych (po 2 tygodnie każdy).” Jak również: „a) personelu medycznego - min. 4 osoby (z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) z zakresu obsługi urządzenia w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 - ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.); b) personelu technicznego – min. 2 osoby z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego 
w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.); c) Szkolenie ze znajomości środowiska RayStation do protonoterapii oka w wymiarze 
2 dni roboczych dla min 12 osób.; d) Szkolenie z planowania leczenia metodą protonoterapii oka: - lekarze okuliści: 2 tygodnie w wymiarze 10 dni roboczych dla min. 4 osób; - lekarze radioterapeuci: 2 tygodnie 
w wymiarze 10 dni roboczych min. 4 osoby; - fizycy medyczni: 4 tygodnie w wymiarze 20 dni roboczych min. 4 osoby, w dwóch ośrodkach referencyjnych (po 2 tygodnie każdy).” Prosimy o rozgraniczenie które ze szkoleń traktowane są jako szkolenie podstawowe, a które jako dodatkowe. Równocześnie, ze względu na faktyczne wymagania dotyczące treningu i zalecenia producenta wnosimy o zmodyfikowanie ilości wymaganych szkoleń do następującej: d) Szkolenie z planowania leczenia metodą protonoterapii oka: 
- lekarze okuliści: 2 dni dla min. 4 osób; - lekarze radioterapeuci: 2 dni dla min. 4 osób; - fizycy medyczni: 1 tydzień w wymiarze 5 dni roboczych min. 4 osoby, w ośrodku klinicznie wykorzystującym oferowane oprogramowanie do protonoterapii oka.; Ze względu na trwającą pandemię prosimy również 
o umożliwienie wykonania części szkoleń w trybie zdalnym, w przypadku braku możliwości przemieszczania się. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty podróży i zakwaterowania pracowników szkolonych w ośrodku klinicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zakresu szkoleń i jednocześnie wyjaśnia, że jako szkolenia dodatkowe rozumie tzw. „możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 - ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)”. Zamawiający dopuszcza wykonanie części szkoleń w trybie zdalnym, w przypadku braku możliwości przemieszczania się oraz potwierdza, że we własnym zakresie sfinansuje ewentualne koszty podróży 
i zakwaterowania pracowników szkolonych w ośrodku klinicznym.

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 6. Zamawiający wymaga: „Obliczenia wykonywane są z użyciem kart graficznych serwerów systemu RayStation posiadanych przez Zamawiającego, lub dodatkowych kart graficznych jeśli wymaga tego lokalizacja nowej stacji (niezbędne komponenty zostaną dostarczone ze stacją przez Wykonawcę)” 
Ze względu na fakt, że obliczenia rozkładu dawki dla terapii protonowej oka wykonywane są za pomocą procesorów serwerów wnosimy o zmianę zapisu punktu na następujący: „Obliczenia wykonywane 
są z użyciem procesorów serwerów systemu RayStation posiadanych przez Zamawiającego, lub dodatkowych procesorów jeśli wymaga tego lokalizacja nowej stacji (niezbędne komponenty zostaną dostarczone ze stacją przez Wykonawcę)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 10. Zamawiający wymaga: „Obliczenia dla wiązek protonowych z wykorzystaniem algorytmu typu Monte Carlo” Ze względu na fakt, że obliczenia rozkładu dawki dla terapii protonowej oka w systemie RayStation wykonywane są z użyciem algorytmu Pencil Beam wnosimy o zmianę zapisu punktu 
na następujący: „Obliczenia dla wiązek protonowych w terapii oka z wykorzystaniem algorytmu typu Pencil Beam”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 12. Zamawiający wymaga: „Możliwość połączenia systemu planowania za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem znajdującym się w Pracowni Radioterapii Protonowej w IFJ PAN.” Prosimy 
o potwierdzenie, że zapewnienie łącza internetowego oraz kwestie bezpieczeństwa połączenia sieciowego są zapewnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje jedynie deklaracji wykonawcy, że oferowany przez niego system posiada taką możliwość. W niniejszym postępowaniu nie wymaga się realizacji łącza internetowego 
i związanych z nim kwestii bezpieczeństwa połączenia sieciowego.

Pytanie 13

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 13. Zamawiający wymaga: „Integracja systemu planowania leczenia z systemem wizualizacji składającym się z 2 lamp RTG” Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje integrację systemu planowania leczenia z systemem wizualizacji składającym się z 2 lamp rentgenowskich za pomocą następującej funkcjonalności: - możliwość importu obrazów radiograficznych w celu wykonania konturowania i ustalenia pozycji terapeutycznej; - możliwość eksportu obrazów DRR w celu weryfikacji lokalizacji pacjenta na aparacie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 14. Zamawiający wymaga: „Możliwość eksportu planu celem realizacji planu na aparacie protonowym (cyklotron) oraz wydruku planu leczenia” Parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty ze względu na specyfikę parametrów leczenia określanych w systemie planowania leczenia. Wnosimy o zmianę treści parametru na następujący: „Możliwość wydruku raportu planu leczenia celem wpisania parametrów planu i realizacji planu na aparacie protonowym”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymogi punktu 14, który pozostaje bez mian.

Pytanie 15

Dotyczy: Załącznika 1a – opis przedmiotu zamówienia, Tabela „Parametry techniczna i eksploatacyjne”, punkt 17. Zamawiający wymaga: „Integracja z serwerami PACS oraz systemem OIS posiadanym przez Zamawiającego” Prosimy o potwierdzenie, że integracja o której mowa, dotyczy systemów PACS, 
z którymi zintegrowany został już system RayStation zainstalowany u Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

W załączeniu przekazuję formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SWZ), opis przedmiotu zamówienia (załącznik 1a do SWZ), wzór umowy (załącznik 5 do SWZ) uwzględniające wprowadzone zmiany.