Kraków, dnia 19.10.2020 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.18.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń chłodniczych dla Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Dotyczy Pozycja 1: chłodziarko/zamrażarka medyczna (24 szt.)

Dotyczy: Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 700 x 800 x 1990 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych wymiarach.

**Pytanie 2**

Dotyczy Pozycja 1: chłodziarko/zamrażarka medyczna (24 szt.)

Dotyczy: Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temp. pracy od +2C do +10C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatury pracy chłodziarki od +2°C do +10°C.

**Pytanie 3**

Dotyczy Pozycja 1: chłodziarko/zamrażarka medyczna (24 szt.)

Dotyczy: Pkt 17.Czy Zamawiający może sprecyzować ile otworów walidacyjnych wymaga?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga minimum po 1 otworze walidacyjnym do wprowadzenia zewnętrznego czujnika dla każdej komory chłodniczej i mroźniczej.

**Pytanie 4**

Dotyczy Pozycja 1: chłodziarko/zamrażarka medyczna (24 szt.)

Dotyczy Pkt 19. Czy Zamawiający może doprecyzować co ma myśli pisząc „ruter”? Czy chodzi o urządzenie podpięte do sieci LAN i będące odbiornikiem danych z czujników czy chodzi o czujniki temperatur, które będą włożone do poszczególnych komór? Ile czujników wymaga Zamawiający - czy jeden do każdej komory tj. 48 sztuk? W ilu pomieszczeniach będą się znajdować chłodziarko-zamrażarki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż wymaga: Ruter pomiarowy WIFI, przekazujący dane z rejestratora do komputera, kompatybilny i współpracujący z posiadanym przez pracownię systemem rejestracji temperatur KRT firmy GENEZA (zakupione przez Zamawiającego licencje na własność). Rutery będą obsługiwały 14 zestawów urządzeń chłodniczych tj. urządzenia będą znajdowały się w 14 różnych lokalizacjach – pomieszczeniach Zamawiającego. Zamawiający wymaga 48 sztuk czujników temperatury.

**Pytanie 5**

Dotyczy Pozycja 5: chłodziarko/zamrażarka medyczna (3 szt.)

Dotyczy: Pkt 8. Czy Zmawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD.

**Pytanie 6**

Dotyczy Pozycja 5: chłodziarko/zamrażarka medyczna (3 szt.)

Dotyczy: Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści maksymalną fluktuację: 5,7°C oraz maksymalny gradient: 6,5°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza maksymalną fluktuację dla komory chłodniczej 3,9°C oraz dla komory mroźniczej równą 5,5°C oraz maksymalny gradient dla komory chłodniczej 4,0°C oraz dla komory mroźniczej równą 7,9°C.

**Pytanie 7**

Dotyczy Pozycja 5: chłodziarko/zamrażarka medyczna (3 szt.)

Dotyczy pkt. 18. Czy Zamawiający ma na myśli oświetlenie wewnętrzne w części chłodniczej?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający ma na myśli oświetlenie wewnętrzne w części chłodniczej.

**Pytanie 8**

Dotyczy pozycja 1. Chłodziarka/zamrażarka medyczna (24 szt.)

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o zakresie temperatur chłodziarki: od +2°C do +10°C; zamrażarki: od -18°C do -30°C. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę o zakresie temperatur chłodziarki: od +2°C do +10°C oraz zamrażarki: od -18°C do -30°C.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany terminu wykonania zamówienia z dotychczasowych „30 dni od daty zawarcia umowy” na nowy, obowiązujący termin **„60 dni od daty zawarcia umowy”**. W związku z tym zmianie ulegają następujące postanowienia:

- zmianie ulega pkt 4 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„**4. Termin wykonania zamówienia:** do 60 dni od daty zawarcia umowy.”

- zmianie ulega pkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do 60 dni od daty zawarcia umowy.”

- zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie **do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………………** przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego.”

W załączeniu Zamawiający przekazuje formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 04.11.2020 r.** **do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 04.11.2020 r. o godz. 11:10**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.