Kraków, dnia 06.02.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.4.2020.SP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu do dekontaminacji w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu nie mniejszym niż 35%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru 
o stężeniu powyżej 35%.

Pytanie  2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zapewniającego wysoką redukcję mikroorganizmów na poziomie min. 6 log podczas jednego cyklu przeprowadzanej dekontaminacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego wysoką redukcję mikroorganizmów na poziomie min. 6 log lub więcej podczas jednego cyklu przeprowadzonej dekontaminacji.

Pytanie  3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia przenośnego o masie nie większej niż 20 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zapewniającego możliwość dekontaminacji w jednostkowym procesie pomieszczeń o kubaturze do  150 m3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  5

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach całkowitych: (S x G x W) 400 x 625 x 1000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie  6

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach całkowitych: (S x G x W) 350 x 550 x 400 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie  7

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia mobilne (z systemem jezdnym) czy przenośne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia przenośnego.

Pytanie  8

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 80 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  9

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 18 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  10

Czy poprzez system w fazie gazowej zamawiający rozumie system dekontaminacji z użyciem Metod VHP lub VPHP czy system suchej mgły?

Odpowiedź:

System VHP.

Pytanie  11

W punkcie 23 zamawiający wskazuje czujnik saturacji względnej. Czy zamawiający może wyjaśnić tą definicję?

Odpowiedź:

Czujnik saturacji względnej wskazuje nasycenie powietrza H2O2 + H2O.

Pytanie  12

Czy urządzenie musi wykorzystywać nadtlenek wodoru w stężeniu minimum 35%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru 
o stężeniu powyżej 35%.

Pytanie  13

Co Zamawiający miał na myśli wskazując na możliwość osuszania bądź ogrzewania pomieszczeń ?

Odpowiedź:

Urządzenie może sterować urządzeniami do osuszania bądź ogrzewania pomieszczeń.

Pytanie  14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości dekontaminacji 
w jednostkowym procesie pomieszczeń o kubaturze do 200 m3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wykorzystujące wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 35% ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru 
o stężeniu powyżej 35%.

Pytanie  16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości dekontaminacji 
w zakresie temperatur pomieszczenia 15-30°C.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 7 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie  17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez możliwości wygenerowania raportu z przeprowadzonej dekontaminacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości łączenia się 
z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą wi-fi ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie przenośne o masie 20 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

Pytanie  20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach 45x56x46 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie  21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez czujnika saturacji względnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.

W załączeniu Zamawiający przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.