NSSU.DFP.271.34.2018.EP

Kraków, dnia 06.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Załącznik nr 1a część 2

ad pkt 61 
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem CPAP od 3 do 10 hPa?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1a część 2

ad pkt 65

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją częstości oddechowej w zakresie od 3 do 80 oddechów na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia górną granicę z 100 na 80 odd/min. Dolna granica pozostaje bez zmian, ponieważ wartość 3 odd/min, przekracza (spełnia z naddatkiem) wartość graniczną wynoszącą min. 4 odd/min.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1a część 2

Ad pkt 96 
Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją krzywej ciśnienia, krzywej przepływu i pętlą p-V i uzna to za spełnienie wymagania przyznając 1 pkt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i potwierdza że przyzna 1 pkt.

Pytanie 4:

Załącznik nr 1a część 1
Ad pkt 32 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wydajnością obejścia tlenowego od 25 do 75 l/min, wartość oceniana i tak wynosi 50 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że opisany wyżej aparat może być zaoferowany. Po wcześniejszych pytaniach i modyfikacjach wartość graniczna wynosi 35 l/min. Aparaty, które oferują „50 i więcej” (a więc np. 75 l/min – jak w pytaniu) otrzymają  3 pkt.

Pytanie 5:

Załącznik nr 1a część 1

Ad pkt 39

Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji posiadający jednak funkcję prognozowania wartości końcowo wydechowych AA i wdechowego O2 i, dzięki czemu operator może skorygować manualnie parametry znieczulenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

W załączeniu przekazuję zmienione załączniki nr 1a do specyfikacji dla części 1 oraz części 2.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.