Nr sprawy: DFP.271.32.2018.EP                                                                 Kraków, dnia 15.03.2018 r.

# Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu dla Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedź na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznik nr 1a pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści aparat usg wyposażony w głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości 3-14 MHz, posiadającą aż 256 elementów oraz szerokość skanu 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, modyfikuję treść załącznika nr 1a do specyfikacji w zakresie poniższych parametrów, nadając im brzmienie:

- Pkt 3: „Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB”.

- Pkt 26: „Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 650 fps”.

- Pkt 39: „Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 20°”.

- Pkt 54: „Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii Single Cristal lub innej (podać)”.

- Pkt 59: „Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych”.

W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a do specyfikacji.