Kraków, dnia 01.07.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę doposażenia oddziałów NSSU w postaci dostawy kompletu napędów wiertarskich dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1:

Część 1. Opis przedmiotu zamówienia - Komplet napędów wiertarskich / silnikowych

NAPĘDY WIERTARSKIE DO OBSZARU TWARZO-CZASZKI - „Wszystkie aparaty oferowane w niniejszym pakiecie mają pochodzić od tego samego producenta.” Prosimy o dopuszczenie systemów pochodzących od różnych producentów wg wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że takie rozwiązanie jest już możliwe, ponieważ pkt. 164 ma charakter punktowany, a nie graniczny. Jednocześnie Zamawiający wykreśla 6 sformułowanie preambuły: Wszystkie aparaty oferowane w niniejszym pakiecie mają pochodzić od tego samego producenta.

Pytanie 2:

„KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – NEUROCHIRURGIA komplet NR 2” 
Prosimy o wyłączenie z powyższego zestawu pozycji od 31 do 52 i stworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentacji i/lub oprogramowania serwisowego umożliwiającego podstawową diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. Pełna diagnostyka często wymaga specjalistycznego sprzętu który dostępny jest w autoryzowanych serwisach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy w przypadku dodatkowych elementów składowych Zamawiający dopuści zaoferowanie części wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym i objętych stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.4. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie:

3.4. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, jeżeli jest wyrobem medycznym.

Ponadto Zamawiający modyfikuje w tym zakresie pkt. 5 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji).

Zmianie ulega § 3 ust. 1 pkt. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

4) Sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE- jeśli dotyczy,

Pytanie 5:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści trzy próby naprawy w przypadku wystąpienia awarii (dotyczy wzoru umowy, § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu pkt. 4 )?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Dotyczy pakietu nr 1.

Warunki gwarancji i serwisu: Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości w procedurach medycznych, a także bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, szkolonych regularnie w ośrodkach szkoleniowych producenta w zakresie oferowanych urządzeń i są opisane w pełnej instrukcji serwisowej urządzenia. Ponadto, regułą jest, iż pełna dokumentacja serwisowa zawiera też dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępniania osobom trzecim. Czy w związku z powyższym Zamawiający w miejsce wymogu pozbawienia urządzeń kodów serwisowych i udostępnienia dokumentacji i lub oprogramowania serwisowego zgodzi się na dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie oferowanych parametrów urządzeń oświadczenie dystrybutora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego przez producenta dystrybutora.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 6.5.1 otrzymuje następujące brzmienie:

6.5.1. 	Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta, oświadczenie autoryzowanego przez producenta dystrybutora  – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

(…)

Pytanie 8:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie oferowanych parametrów urządzeń oświadczenie autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.

Pytanie 9:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 67 załącznika kątnicy o długości 95 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 68 załącznika kątnicy o długości 70 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 81 załącznika prostnicy o długości 95 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 82 załącznika prostnicy o długości 70 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 100 załącznika kątnicy o długości 95 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 101 załącznika kątnicy o długości 70 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 113 załącznika prostnicy o długości 95 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w punkcie 114 załącznika prostnicy o długości 70 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 2-3 załącznika nr 1a zaoferowanie kompletu napędów wiertarskich/ silnikowych – neurochirurgicznych spełniających wszystkie wymagania z punktu 4-26 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 2-3 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 4-26.

Pytanie 18:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 28-29 załącznika nr 1a zaoferowanie kompletu napędów wiertarskich/ silnikowych – neurochirurgicznych spełniających wszystkie wymagania z punktu 30-51 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 28-29 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 30-51.

Pytanie 19:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 53-54 załącznika nr 1a zaoferowanie kompletu napędów wiertarskich/ silnikowych – laryngologicznych spełniających wszystkie wymagania z punktu 55-85 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 53-54 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 55-85.

Pytanie 20:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 87-88 załącznika nr 1a zaoferowanie kompletu napędów wiertarskich/ silnikowych – neurochirurgicznych spełniających wszystkie wymagania z punktu 89-117 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 87-88 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 89-117.

Pytanie 21:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 119-120 załącznika nr 1a zaoferowanie wiertarki chirurgicznej z osprzętem spełniającej wszystkie wymagania z punktu 121-145 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 119-120 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 121-145.

Pytanie 22:

Dotyczy pakietu nr 1.

Dotyczy załącznika 1a część 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w stosunku do wymagań sformułowanych w punkcie 147-148 załącznika nr 1a zaoferowanie wiertarki spełniającej wszystkie wymagania z punktu 149-162 załącznika nr 1a?

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że punkty 147-148 są parametrami typu „podać” i nie mają charakteru wymogów granicznych. W punktach tych Wykonawca powinien podać krótką charakterystykę oferowanego wyrobu, którego szczegółowe parametry będą zadeklarowane w punktach 149-162.

Pytanie 23:

Dotyczy cz. 1 Poz. 3, 29, 54, 88.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania piły o częstotliwości oscylacji regulowanej od 0 do 13 500 /min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24:

Dotyczy cz. 1 Poz. 3, 29, 54, 88.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ładowarki z możliwością ładowania co najmniej 3 różnych baterii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25:

Dotyczy cz.1 Poz. 120.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednostki z pompą o maksymalnej wydajności 65 ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26:

Dotyczy cz. 1 Poz. 120.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mikrosilnika zintegrowanego nasadką narzędziową kraniotomu/uchwytem uniwersalnym/prostnicą extra krótką o masie całkowitej 121 g, mocy 140 W i progu prędkości obrotowej regulowanego od 10 000 do 80 000 obr./min. Bez zintegrowanego kabla silnikowego o wymiarach 17 x 156 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Dotyczy cz. 1 Poz. 120.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania napędu perforatora czaszki o maksymalnym momencie obrotowym 2,5 Nm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28:

Dotyczy cz. 1 Poz. 120.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kątnic 70, 100, 130 mm, każda ze integrowanym silnikiem szybkoobrotowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29:

Dotyczy cz. 1 Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu nowej generacji niekompatybilnego z posiadanym zestawem przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla część opisu dotyczącą komaptybilności.

Pytanie 30:

Dotyczy cz. 1 Poz. 13, 120, 129.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika nożnego z możliwością tylko włączania i wyłączania pompy perystaltycznej oraz zmiany kierunku obrotów silnika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31:

Dotyczy cz. 1 Poz. 3, 29, 54, 88.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrywy kontenera wykonanej ze stopu aluminium o grubości 2 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32:

Dotyczy cz. 1 Poz. 16, 131.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kątnicy szybkoobrotowej o wymiarach 16 x 177 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg w opisie brzmi: „wymiary poniżej 16 x 180 mm”, a więc wnioskowany rozmiar mieści się już w warunkach bez konieczności modyfikacji opisu.

Pytanie 33:

Dotyczy cz. 1 Poz. 17, 132.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kątnicy szybkoobrotowej o wymiarach 16 x 206 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg w opisie brzmi: „wymiary poniżej 16 x 210 mm”, a wiec wnioskowany rozmiar mieści się już w warunkach bez konieczności modyfikacji opisu.

Pytanie 34:

Dotyczy cz. 2 Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania piły o częstotliwości oscylacji regulowanej od 0 do 13 500 /min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35:

Dotyczy cz. 2 Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ładowarki z możliwością ładowania co najmniej 3 różnych baterii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Dotyczy cz. 2 Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrywy kontenera wykonanej ze stopu aluminium o grubości 2 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie paragrafu 17 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) i opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a – część 1 i 2 do specyfikacji oraz zmodyfikowany wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.