Nr sprawy: NSSU.DFP.271.32.2019.AM Kraków, dnia 17.07.2019 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osłon RTG.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

część 1 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na tarczycę ze stójką o wysokości 3,6 cm ? Jest to niewielka (minimalna) różnica nie wpływająca na właściwości ochronne osłony.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

Pytanie 2

część 1 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści ergonomiczne okulary ochronne o wzorze i kształcie jak na zamieszczonym zdjęciu z osłoną boczną ekwiwalencie przód 0,75 mm Pb oraz ochroną boczną wyposażone w etui, tasiemkę i ściereczkę do polerowania?

Anatomiczny kształt głowy każdego użytkownika jest inny więc najlepszym wyborem jest jak najbardziej uniwersalny kształt i rozmiar okularów tak aby pasowały na większą ilość osób.

*/zdjęcie nie zostało dołączone/*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3

część 1 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści koc o rozmiarze 90x100 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar tj. 90x100cm.**

Pytanie 4

część 1 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści czepek ochronny wykonany z materiału lekkiego o ekwiwalencie 0,5 mm Pb wielorazowy w jednym uniwersalnym rozmiarze z możliwością regulacji za pomocą sznurka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5

część 2 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści koc o rozmiarze 90x100 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar tj. 90x100cm.**

Pytanie 6

część 2 pkt 3

Czy Zamawiający dopuści osłony na gonady w kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego (żeńskie o podstawie co najmniej 19 cm i ekwiwalencie co najmniej 1 mm Pb ? Różnica pomiędzy wartością wymaganą a oferowaną jest niewielka i nie będzie istotnie wpływała na właściwości ochronne osłony.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kształt jak i wymiary.**

Pytanie 7

cześć 2 pkt 5,6

Czy Zamawiający dopuści mobilny parawan jednoskrzydłowy o wysokości całkowitej nie większej niż 199 cm i kołach o średnicy 7,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający częściowo dopuszcza, tzn. dopuszcza koła o średnicy 7,5cm.**

Pytanie 8

część 2 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na tarczycę ze stójką o wysokości 3,6 cm ? Jest to niewielka (minimalna) różnica nie wpływająca na właściwości ochronne osłony.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

Pytanie 9

część 2 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści wieszak jezdny dwupoziomowy o liczbie ramion na każdym poziomie 6 na kołach o średnicy 4 cm miękkich nie barwiących posadzki bez możliwości blokady, nośność każdego z ramion co najmniej 10 kg wykonany z metalu, wykonczenie ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo, krawędzie zaokrąglone bezpieczne,z możliwością zawieszenia garsonki (dwupoziomowy) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 10

część 2 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści wieszak jezdny o liczbie ramion 6 na kołach o średnicy 4 cm miękkich nie barwiących posadzki bez możliwości blokady, nośność każdego z ramion co najmniej 10 kg wykonany z metalu, krawędzie zaokrąglone bezpieczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 11

część 2 pkt 13

Czy Zamawiający dopuści wieszak jezdny o liczbie ramion 3 na kołach o średnicy 4 cm miękkich nie barwiących posadzki bez możliwości blokady, nośność każdego z ramion co najmniej 10 kg wykonany z metalu, krawędzie zaokrąglone bezpieczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 12

część 2 pkt 19,20

Czy Zamawiający dopuści rękawice ochronne jednopalcowe wielokrotnego użytku bez wkładki wewnętrznej nadającej się do prania ?

**Odpowiedź: Zamawiający zaznacza, że zmianie uległ pkt, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 13

Część 1 poz. 1-10 oraz część 2 poz. 1-4, 7-10, 16

Czy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących osłon osobistych Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane produkty ochronne były zgodnie z Wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG?

Informujemy, iż 21 kwietnia 2019 minął okres przejściowy umożliwiający wprowadzanie do obrotu produktów objętych zakresem stosowania starej dyrektywy 89/686/EWG,

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 14

Część 1 poz. 1-10 oraz część 2 poz. 1-4, 7-10, 16

Czy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów (dyrektywa UE 2016/425) Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane produkty były zgodnie z normami IEC61331-1:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim -- Część 1: Określenie właściwości osłabienia promieniowania przez materiały” oraz IEC:61331-3-2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim -- Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 15

Część 1, 2

- Opis ogólnych, wymaganych parametrów, pkt. 1

„Materiał ochronny typu lekkiego: bezwinylowy, mieszanka lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę”

Prosimy o dopuszczenie materiału ochronnego typu lekkiego (lżejszego niż rozwiązanie z gumy ołowianej), wykonanego z winylu z mieszanką ołowiu i antymonu.

Informujemy, że ww. rozwiązanie różni się jedynie rodzajem zastosowanego polimeru, co nie ma wpływu na funkcjonalność oraz właściwości ochronne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami wprowadzonymi do załącznika 1 i 1a w zakresie części 1 i 2 „Opis ogólnych, wymaganych parametrów” punkt 1.**

Pytanie 16

Część 1, 2

- Opis ogólnych, wymaganych parametrów, pkt. 1

„Materiał ochronny typu lekkiego: bezwinylowy, mieszanka lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę”

Prosimy o rozważenie wprowadzenia wymogu zaoferowania osłon z materiału ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę dla użytkownika,

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Jednocześnie zamawiający zaznacza, że zmianie uległ zapis pkt.1 opis warunków ogólnych części 1 i 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 17

Część 1, 2

- Opis ogólnych, wymaganych parametrów, pkt. 1

„Materiał ochronny typu lekkiego: bezwinylowy, mieszanka lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę”

Prosimy o odstąpienie od zapisu „bezwinylowy”, ponieważ rodzaj zastosowanego polimeru nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

Pytanie 18

Część 1, 2

Opis ogólnych, wymaganych parametrów, pkt. 1

„Materiał zewnętrzny:

Wykonany z dzianiny poliestrowej pokrytej substancją łatwo zmywalną , odporną na zanieczyszczenia krwią, moczem, roztworem jodyny itp. charakteryzującą się, brakiem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia.”

Prosimy o dopuszczenie pokrycia zewnętrznego z dzianiny poliestrowej pokrytej substancją łatwo zmywalną, odporną na zanieczyszczenia krwią, moczem, roztworem jodyny itp. charakteryzującą się, brakiem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia ze, wstawkami z impregnowanego łatwo zmywalnego nylonu , na wysokości barków. Rozwiązanie to wpływa na poprawę komfortu użytkownika poprzez zapewnienie lepszego dopasowania fasonu fartucha.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wstawkami z impregnowanego łatwo zmywalnego nylonu , na wysokości barków jeżeli osłona okrywa barki.**

Pytanie 19

Część 2 poz. 15 i 17 Osłony CT

prosimy o dopuszczenie produktu posiadającego status wyrobu medycznego,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje, że takie rozwiązanie mieści się w wymaganiach zamawiającego.**

Pytanie 20

Część 2 poz. 15 i 17 Osłony CT

poz. 17 prosimy o dopuszczenie zaoferowania osłon na tarczycę zamiast osłon na piersi,

**Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 21

Część 2 poz. 15 i 17 Osłony CT

poz. 17 prosimy o dopuszczenie osłon na piersi, wielorazowego użytku – w przypadku pozytywnej decyzji prosimy o zmianę wielkości zapotrzebowania z 7 op. na 7 szt.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 22

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Ocena w kryterium „Jakość”: Część 1

Poz. 1, 2, 3, 4, 10 Prosimy o rozważanie zmiany punktacji dla parametru:

- Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 10 pkt

Informujemy, iż dostępne na rynku materiały ochronne można podzielić na 3 grupy:

- materiały na bazie 100% ołowiu

- materiały typu lekkiego na bazie ołowiu z dodatkiem innego pierwiastka np. antymonu

- materiały ultralekkie bezołowiowe, np. dwuwarstwowe z antymonu i bizmutu

Przy obecnym sposobie oceny jakości Zamawiający przyznaje najwyższą ocenę dla rozwiązania najcięższego i pośredniego.

Prosimy więc o rozważanie przyznania najwyżej liczby pkt. dla rozwiązania ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę dla użytkownika.

Opcjonalnie prosimy o rozważenie przyznania najwyżej liczby punktów dla rozwiązania najlżejszego ( zgodnie z nową dyrektywą, informacja dotycząca wagi m2 materiału ochronnego musi być umieszczona na etykiecie produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 23

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału „bezwinylowego, na bazie naturalnego kauczuku” i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego , ponieważ rodzaj zastosowanego polimeru nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie gdzie materiał ochrony wykonany jest z winylu (polimeru winylowego) jednocześnie zaznacza, że jest to rozwiązanie inne nie punktowane.**

Pytanie 24

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Ocena w kryterium „Jakość”: Część 1

Poz. 6, 7 Prosimy o rozważanie zmiany punktacji dla parametru:

- szkielet przyłbicy wyłożony co najmniej 5 gąbkami zabezpieczającymi czubek głowy, czoło, potylicę i okolice skroni dla większego komfortu - 2 pkt

Informujemy, że w proponowanym przez naszą firmę rozwiązaniu występują gąbka jednoczęściowa, która pokrywa całą część czoła i zapewnia wysoki komfort użytkowania. W związku z powyższym prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktów za takie rozwiązanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 25

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Ocena w kryterium „Jakość”: Część 2 poz. 7 i 8

„ Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 5 pkt”

Prosimy o odstąpienie od wymogu materiału „bezwinylowego, na bazie naturalnego kauczuku” i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego - rodzaj zastosowanego polimeru nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 26

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - Próbki:

część 2 poz. 5, 11-14,Prosimy o odstąpienie od wymogu przekazania próbek dla poz. 5 „mobilny parawan jednoskrzydłowy” oraz dla poz. 11-14 „wieszaki ochronne” ze względu na duże gabaryty tych produktów i dopuszczenie możliwości potwierdzenia parametrów podlegających ocenie w formie katalogów lub kart technicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje częściowo od wymogu przekazania próbek dla 11-14 części 2. Podtrzymując wymóg dostarczenia próbek w zakresie mobilnego parawanu jednoskrzydłowego.**

**Zmianie ulegają punkty 10.2.3 i 13.1 Specyfikacji w poniższym zakresie, które otrzymują następujące brzmienie:**

10.2.3 Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ 2** | **LICZBA PRÓBEK** |
| pozycja | 5 | 1 szt |
| pozycja | 7 | 1 szt |
| pozycja | 8 | 1 szt |
| pozycja | 18 | 1 szt |
| pozycja | 19 | 1 szt |
| pozycja | 20 | 1 szt  |

 13.1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:

 Ocena w kryterium „Jakość”:

 „Jakość” oceniana będzie w oparciu o próbki oferowanych wyrobów **w zakresie części 1 poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 i części 2 poz. 5, 7, 8, 18, 19, 20** (o których mowa w punkcie 10.2.3 specyfikacji) **o podane przez Wykonawcę informacje zawarte w Arkuszu cenowym (Załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 2 poz. 11 – 14.**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ 2** |
| **Numer pozycji** | **Liczba próbek**  | **Sposób oceny parametru** |
| 5 | 1 | - największa powierzchnia przeszklenia - 5 pkt, - pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej |
| 7 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:** - możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu - 1 pkt, - część rzepu z haczykami odpinana na zamek w celu wymiany na nowy, aby poprawić chwytność – 10 pkt, Inne rozwiązania - 0 pkt - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 5 pkt, Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 8 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:** - wycięcie na podbródek (profilowanie), zapewniające komfortowe dopasowanie osłony - 1 pkt, - połączenie osłony na tarczycę z fartuchem za pomocą klipsów - 5 pkt,pozostałe - 0 pkt, - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 5 pkt, Inne rozwiązania - 0 pkt  |
| 11 | **~~1~~** | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt- wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 12 | **~~1~~** | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt- wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 13 | **~~1~~** | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt- wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 14 | **~~1~~** | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt- wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 18 | 1 | - wkładka wewnętrzna wyjmowana, z materiału typu bawełna, nadająca się do prania - 1 pkt,pozostałe - 0 pkt |
| 19 | 1 | - wkładka wewnętrzna wyjmowana, z materiału typu bawełna, nadająca się do prania - 1 pkt,pozostałe - 0 pkt |
| 20 | 1 | - wkładka wewnętrzna wyjmowana, z materiału typu bawełna, nadająca się do prania - 1 pkt,pozostałe - 0 pkt |

Pytanie 27

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - Próbki:

Ze względu na wysoki koszt wymaganych przez Zamawiającego próbek prosimy o:

- potwierdzenie czy próbki będą podlegały zwrotowi, po rozstrzygnięciu postępowania?

- czy dostarczone próbki będą mogły zostać zaliczone na poczet realizacji zamówienia (dotyczy firmy która wygra postępowanie)?

**Odpowiedź: Zgodnie z art. 97 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.***

**Dostarczone próbki nie będą mogły zostać zaliczone na poczet realizacji zamówienia.**

Pytanie 28

SIWZ pkt. 13.1 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - Próbki:

Część 2 poz. 18-20, Prosimy o odstąpienie od wymogu przekazania próbek rękawic ochronnych i dopuszczenie możliwości potwierdzenia parametrów podlegających ocenie w formie katalogów lub kart technicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 29

Dotyczy projektu umowy Par 3 pkt. 6

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – dotyczy części 1 poz. 8,9; części 2 poz. 1-6, 9, 11-14, 16”

- dla części 1 poz. 8 i 9 oraz dla części 2 poz. 1-6, 9, 16 prosimy o dopuszczenie produktów posiadających status „środka ochrony indywidualnej”. Informujemy, iż wg obowiązujących przepisów sposób kwalifikacji tego typu wyrobów (mających zastosowania u pacjenta) zależy od wyboru producenta – dopuszcza się kwalifikację zarówno jako wyrób medyczny jak i jako środek ochrony indywidualnej. Ostateczny status produktu zależy od informacji podanych przez producenta w instrukcji, na etykiecie oraz materiałach marketingowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu posiadającego status środka ochrony indywidualnej tylko dla części 2 pozycje: 5,6 (parawany).**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych3.*

*3 Dotyczy części 1 poz. 8,9; części 2 poz. 1-4, 9, 16*

**Zmianie ulega punkt 3.6. Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*3.6. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dotyczy części 1 poz.: 8, 9; części 2 poz.: 1 – 4, 9, 16)*

**Zmianie ulega punkt 4 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*4. Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (dotyczy części 1 poz.: 8, 9; części 2 poz.: 1 – 4, 9, 16)*

Pytanie 30

Dotyczy projektu umowy Par 3 pkt. 6

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – dotyczy części 1 poz. 8,9; części 2 poz. 1-6, 9, 11-14, 16”

- prosimy o odstąpienie od wymogu dla części 2 poz. od 11-14 – informujemy, iż wieszaki nie spełniają definicji wyrobu medycznego

**Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał żeby wieszaki z pkt. 11-14 części 2 spełniały definicje wyrobu medycznego.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych3.*

*3 Dotyczy części 1 poz. 8,9; części 2 poz. 1-4, 9, 16*

**Zmianie ulega punkt 3.6. Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*3.6. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dotyczy części 1 poz.: 8, 9; części 2 poz.: 1 – 4, 9, 16)*

**Zmianie ulega punkt 4 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*4. Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (dotyczy części 1 poz.: 8, 9; części 2 poz.: 1 – 4, 9, 16)*

Pytanie 31

Część 1 poz. 1 Fartuch ochronny „garsonka”

- prosimy o doprecyzowanie czy dla kamizelki Zamawiający wymaga w pełni nakładających się paneli tylnych/przednich czy paneli nakładających się częściowo z zapewnieniem deklarowanej ochrony?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozwiązania które zapewni pełną ochronę przed promieniowaniem, która może być zrealizowana np. za pośrednictwem w pełni nakładających się paneli, jeżeli częściowe nakładanie nie zapewnia pełnej ochrony.**

Pytanie 32

Część 1 poz. 10 Czepek ochronny

- prosimy o doprecyzowanie pod pojęciem zapięcia na sznurek Zamawiający ma na myśli również wiązanie na troki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wiązaniem na troki.**

Pytanie 33

Część 2 poz. 4 komplet osłon na gonady męskie

- prosimy o dopuszczenie elastycznych osłon w kształcie litery T, składanych w sakwę, zapinanych na velcro, wykonanych z materiału antybakteryjnego, ze zgrzewanymi szwami co zapewnia wysoki poziom utrzymania higieny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 34

Część 2 poz. 4 komplet osłon na gonady męskie

- prosimy o doprecyzowanie liczby szt. osłon w kpl.? Czy Zamawiający ma na myśli 3 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem komplet rozumie taki zestaw który składa się z zestawu/kompletu osłon których rozpiętość rozmiarowa w obrębie jednego kompletu/zestawu pozwoli na zastosowanie u pacjentów różnych rozmiarów z zachowaniem zasad Ochrony Radiologicznej.**

Pytanie 35

Część 2 poz. 5 i 6 Parawany ochronne

- prosimy o odstąpienie od wymogu łączenia dowolnej liczby parawanów

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pytanie 36

Część 2 poz. 18-20 rękawice ochronne

- poz. 19, 20 prosimy o dopuszczenie ochrony dłoni zapianej na velcro, zapewniającej utrzymanie pełnej swobody palców – jak na zdjęciu poniżej

*/zdjęcie nie zostało dołączone/*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Jednocześnie zamawiający zaznacza że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 37

Część 2 poz. 18-20 rękawice ochronne

poz. 19, 20 prosimy o odstąpienie do wymogu zaoferowania bawełnianych wkładek wewnętrznych

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu bawełnianych wkładek. Jednocześnie zamawiający zaznacza że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 38

Część 2 poz. 18-20 rękawice ochronne

poz. 20 prosimy o dopuszczenie zaoferowanie współczynnika ochrony 0,5 mmPb

**Odpowiedź: Zamawiający zaznacza, że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 39

Część 2 poz. 18-20 rękawice ochronne

poz. 19, 20 prosimy o dopuszczenie produkty w formie jednopalcowej ochrony rąk – jak na zdjęciu poniżej

*/zdjęcie nie zostało dołączone/*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie zamawiający zaznacza, że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 40

część 2 pkt 18,19,20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rękawice ochronne bez wkładki wewnętrznej typu bawełna nadającej się do prania?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rękawice bez wkładki bawełnianej w pozycji 18.**

Pytanie 41

część 2 pkt 18, 19, 20

Czy Zamawiający dopuści do postepowania rękawice ochronne wykonane z materiału na tyle elastycznego na ile to możliwe przy zastosowanym wartościom ekwiwalentu ołowiu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Jednocześnie zamawiający zaznacza, że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 42

część 2 pkt 20

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymóg i dopuści do postępowania produkt z ekwiwalentem ołowiu 0,35 mm Pb ?

**Odpowiedź: Zamawiający zaznacza, że zmianie uległ pkt 18, 19 i 20 części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

Pytanie 43

część 2 pkt 18,19,20

Czy Zamawiający opisując rękawice ochronne ma na myśli parę i tak w przypadku pozycji 18 wymaga 8 par, w pozycji 19 - 3 par a w pozycji 20 - 5 par czy są to liczby pojedynczych sztuk rękawic?

**Odpowiedź: Zamawiający podając ilość rozumiał to jako ilość par.**

W załączeniu przekazuję Formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji) Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniające wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 2.08.2019 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 2.08.2019 r. o godz. 10:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.