Kraków, dnia 17.07.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.107.2018.BZ

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

Dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowego użytku do zabiegów radiologii i neuroradiologii interwencyjnej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 17 cewnika o długościach 95cm i 105 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, o ile długości 95 i 105 cm dotyczą „zewnętrznego” cewnika, a nie jego giętkiej wewnętrznej części.**

Pytanie 2

**dotyczy Części nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 34 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do angiografii

Skład:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu),

b) 4 x ręczniki 30x34 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 55g/m2 c) 2 x fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SSMMS, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy 49 cm H2O; szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3,5 x 2,5cm i 3,5 x 10-12,5cm, mankiety o długości 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na etykiecie głównej fartucha, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm): 150 cm

d) 1 x skalpel z rączką nr 11 (ostrze osłonięte, dodatkowo pakowany)

e) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer 10 ml

f) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer Lock 20 ml

g) 1 x gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm

h) 50 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm (17 nitkowe 12 warstwowe)

i) 1 x miska o pojemności 250 ml

j) 1 x miska o pojemności 500 ml

k) 1 x serweta do angiografii 230 x 370 cm ze wzmocnieniem w części górnej z 4 samoprzylepnymi otworami do angiografii (2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm), zabezpieczonymi papierem silokonawanym.

l) 2x Przezroczysta osłona foliowa na lampę i ekran typy czapeczka, ściągnięta elastyczną gumką o wym. ∅ 90cm

ł) 1x Przezroczysta osłona foliowa na lampę i ekran typy czapeczka, ściągnięta elastyczną gumką o wym. ∅ 140cm

Serweta główna powinna być wykonana z laminatu 2-warstwowego(włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2 + dodatkowe wzmocnienie chłonne o gramaturze 80 g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, cztery samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa brandy, jednoznacznie identyfikująca producenta, LOT, REF, data ważności (na dwóch etykietach dodatkowo kod kreskowy)

Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.

Wyrób sterylny zapakowany w jedną torbę papier – przezroczysta folia. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania znajduje się margines.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 13 pozycja 1 spirali embolizacyjnych odczepianych elektromechanicznie o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”; 0,018” z wyłączeniem średnicy 0,014”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 4

*Pytanie do zadania nr 31*

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 system do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych bez mikrocewnika w zestawie? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 5

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa *„10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1”* zostały zastąpione słowami *„10% wartości brutto niewykonanej części umowy”*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 7 ust. 2 wzoru umowy dotyczy przypadku niewykonania umowy w całości.**

Pytanie 6

Dot. umowy:

Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 3 umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie stworzyć zamkniętego katalogu przypadków nienależytego wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 7 ust. 3 wzoru umowy dotyczy nienależytego wykonania umowy, które będzie rozpatrywane indywidualnie, ponieważ umowa przewiduje zastosowanie kary umownej do 10 %, a ponadto przed naliczeniem kary umownej ma zastosowanie § 7 ust. 5 wzoru umowy.**

Pytanie 7

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy słowa *„10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1”* zostały zastąpione słowami *„10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 7 ust. 3 wzoru umowy dotyczy nienależytego wykonania umowy, które będzie rozpatrywane indywidualnie ponieważ umowa przewiduje zastosowanie kary umownej do 10 %, a ponadto przed naliczeniem kary umownej ma zastosowanie § 7 ust. 5 wzoru umowy.**

Pytanie 8

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa *„opóźnienia”* zostały zastąpione słowami *„zwłoki”*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

Pytanie 9

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 i 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy Szpital Uniwersytecki pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

Pytanie 10

Dot. umowy:

Jakie konkretnie naruszenia umowy będą uważane za uprawniające Zamawiającego do rozwiązania umowy na podstawie § 9 ust. 3 wzoru umowy? Czy chodzi o naruszenia istotne lub rażące?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na przedmiot umowy nie jest w stanie podać katalogu zamkniętego przypadków uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy na podstawie § 9 ust. 2 wzoru umowy (omyłkowo oznaczonego w pytaniu jako § 9 ust. 3). Każdy przypadek naruszenia umowy będzie rozpatrywany indywidualnie. W sytuacji gdy Wykonawca będzie należycie realizował umowę to Zamawiający nie będzie miał podstaw prawnych do skorzystania z możliwości przewidzianej w przedmiotowym paragrafie.**

Pytanie 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę w części 1 na rozbicie podpunktu 1 Prowadnik Hydrofilny na dwa odrębne podpunkty?

Tj. nr 1 Prowadnik Hydrofilny krótki

- długości w zakresie od 150cm do 180cm

Nr 2 Prowadnik Hydrofilny długi

- długości w zakresie do 260cm

Ilości zapotrzebowania wyżej wymienionych długości określa zamawiający.

Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści w części 2 podpunkt 2 Mikrocewnik do naczyń obwodowych , dodatkowo mikrocewnik o średnicy 2.0F bez mikroprowadnika w zestawie?

Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 13

Czy zamawiający wymaga w części 4 Długie koszulki wprowadzające by pokrycie hydrofilne w stosunku do długości koszuli była następująca: 45cm-5cm , 65cm-35cm, 90cm-15cm ?

Reszta parametrów bez zmian

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 14

Dotyczy:

Część. 34. Sterylny jednorazowy zestaw do angiografii

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego jednorazowego zestawu do angiografii:

Skład:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 152x190 cm,

b) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 82g/m2

c) 2 x fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMS, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O; szwy fartucha w całości wykonane metodą podwójnego szczelnego szwu. (*Pragniemy nadmienić, iż wymagania zasadnicze wynikające z dyrektywy 93/42/EWG zawarte w normie zharmonizowanej PN-EN-13795  (na którą powołuje się Zamawiający w części określającej wymagania stawiane oferowanym fartuchom) nie przewiduje wyłącznej konieczności stosowania łączenia szwów metoda ultradźwiękową*) Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 13 cm, mankiety o długości 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Długości fartuchów w zakresie 130 cm (+/- 5 cm)

d) 1 x skalpel z trzonkiem nr 11

e) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer Lock 10 ml

f) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer Lock 20 ml

g) 1 x plastikowe narzędzie o dł. 19cm do mycia pola operacyjnego

h) 1 x opinak plastikowy dł. 12 cm z zaciskiem

i) 40 x kompresy gazowe 10 x 10 (17 nitkowe 12 warstwowe)

j) 1 x miska o pojemności 250 ml, kolor niebieski

k) 1 x miska o pojemności 500 ml, kolor niebieski

l) 1 x miska stabilizująca prowadnik o pojemności 2500 ml

ł) 1 x serweta do angiografii udowej 225 x 330 cm z 2 samoprzylepnymi otworami usytuowanymi decentralnie w rozmiarze 12cmx12cm otoczonymi folią chirurgiczną. Serweta posiada dwa zintegrowane panele na całej długości serwety, wykonane z foli PE , służące do przykrycia pulpitu sterowniczego o szerokości 71 cm każdy.

Serweta główna wykonana z 3-warstwowej włókniny typu SMS (o gramaturze 47g/m2 i odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym powyżej 150cm H2O, panele boczne wykonane z grubej, przeźroczystej folii. W polu krytycznym dodatkowe wzmocnienie (łata chłonna) o wysokiej absorbcji płynów o gramaturze 99g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o jednolitej gramaturze na całej powierzchni serwety, co nie ma wpływu na jej absorbcje płynów.

lub

ł) 1 x serweta do angiografii udowej 230 x 340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami usytuowanymi docentralnie w kształcie koła o średnicy 12cmx12cm otoczonymi folią chirurgiczną. Serweta posiada dwa zintegrowane panele na całej długości serwety, wykonane z foli PE , służące do przykrycia pulpitu sterowniczego o szerokości 70 cm każdy.

Serweta główna wykonana z 3-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa hydrofilna + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa hydrofobowa) o gramaturze 74g/m2 i odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym powyżej 150cm H2O, panele boczne wykonane z grubej, przeźroczystej folii. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15

**Część nr 10 – Materiały embolizacyjne**

Czy Zamawiający dopuści piśmiennictwo dotyczące zastosowania do embolizacji wewnątrznaczyniowych w zakresie układu tętniczego i żylnego, w tym neuroradiologii w języku angielskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści złożenie oferty z prowadnikami hydrofilnymi z końcówką zakrzywioną „angled” (45 stopni) i prostą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 17

**dot. Załącznik nr 1a – Część nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu (np. Części nr 6a) lub wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycję ww. części?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **24.07.2018 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.07.2018 r. o godz. 13:20.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.