Kraków, dnia 3.01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.230.2018.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie stołu operacyjnego (OK Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 6 tabeli

Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością ustawienia czasu czuwania z elektroniką pozostającą w gotowości  do 6h od ostatniego ruchu stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 7 tabeli

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu z pilotem przechodzącym w stan czuwania po dłuższym braku aktywności dla zabezpieczenia przed przypadkową, niezamierzoną zmianą pozycji stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje sposób oceny poprzez wprowadzenie punktacji.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 10 tabeli

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 680 mm - 1,180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 19 tabeli

Czy Zamawiający dopuści podgłówek regulowany w dwóch płaszczyznach, wspomagany sprężyną gazową w zakresie, - 45°/+ 25°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pkt. 22 tabeli

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materacy mocowanych za pomocą pasków żelowych? Jest to nowocześniejsze, trwalsze i bardziej higieniczne od mocowania przy pomocy rzepów. Czy jednocześnie Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za mocowanie materacy paskami żelowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie przewiduje wprowadzenia dodatkowej punktacji.

Pytanie 6

Dotyczy pkt. 22 tabeli

Czy Zamawiający dopuści materace o grubości 60 mm,  antystatyczne, demontowalne materace (łączenia zespalane metodą bezszwową) posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pkt. 22 tabeli

Czy dopuści aktywację funkcji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku po wcześniejszym wybraniu tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza - w punkcie 23 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 8

Wnosimy odpowiednio o dopuszczenie:

stołu operacyjnego z kolumną wyposażoną w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu lub od strony głowy pacjenta a elektronika stołu będzie wyłączana po 30 sekundach ze względów bezpieczeństwa (potrzebna każdorazowa aktywacja w celu uniknięcia przypadkowych, niechcianych ruchów powodowanych nieświadomym wciśnięciem przycisku) oraz oszczędności energii;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Punktacja pozostaje bez zmian.

Pytanie 9

Wnosimy odpowiednio o dopuszczenie:

stołu operacyjnego z pilotem przewodowym lub bezprzewodowy, z piktogramami bez podświetlenia, widoczny indykator naładowania, pilot dezaktywowany ze względów bezpieczeństwa, elektronika wyłączana po 30 sekundach ze względów bezpieczeństwa (potrzebna każdorazowa aktywacja w celu uniknięcia przypadkowych niechcianych ruchów powodowanych nieświadomym wciśnięciem przycisku) oraz oszczędności energii;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje sposób oceny poprzez wprowadzenie punktacji w punkcie 7 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 10

Wnosimy odpowiednio o dopuszczenie:

stołu operacyjnego który pozwala uzyskać wypiętrzenie nerkowe o kącie 210°;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Wnosimy odpowiednio o dopuszczenie:

stołu operacyjnego który regulacja podgłówka w zakresie przywodzenia i odwodzenia głowy wynosi +/- 45°.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 8.01.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.01.2019 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.