OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kompleksowego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System unieruchomień dla pacjentów (System do unieruchamiania radioterapii) – 2 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System unieruchomień dla pacjentów (System do unieruchamiania radioterapii) | 2 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System unieruchomień dla pacjentów (System do unieruchamiania radioterapii) – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:  .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Wyposażenie system unieruchomień dla pacjentów (System do unieruchamiania radioterapii) – 2 szt. obejmujące następujące pozycje w ramach całej części 7 (łącznie): - Rama stereotaktyczna typu HEAD - 1 zestaw - System z włókna węglowego do unieruchomienia w rejonie głowy i szyi, z możliwością mocowania masek 3 i 5 punktowych - 1 zestaw - System do unieruchomienia klatki piersiowej i górnej części brzucha - 1 zestaw - System z włókna węglowego do unieruchomienia miednicy, bioder i kończyn dolnych - 1 zestaw - Listwy indeksujące do Cyber Knife - 2 sztuki | TAK |  | - - - |
|  | System do unieruchamiania radioterapii – zestaw CT oraz MR |  |  |  |
|  | Rama stereotaktyczna z włókna węglowego typu HEAD System do unieruchomienia w rejonie głowy z włókna węglowego z możliwością mocowania masek stereotaktycznych typu – iCAST lub równoważnych zgodnie z nomenklaturą producenta - 1 zestaw | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rama stereotaktyczna z włókna węglowego typu HEAD z Regulacją wysokości z minimum 18 kątami (bez klinów) | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wartość wyższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Rama stereotaktyczna - wymiary: długość- min. 30cm szerokość- min. 20 cm i wysokość min. 35 cm, waga maksymalna - 1kg wraz z zestawem ustników silikonowych, materiał w włókna węglowego, zintegrowany system indeksowania, minimum jedna pozycja indeksująca system do stołu Wymiary systemu: długość - min. 52 cm szerokość - min. 30 cm, wysokość maksymalna 35 cm, waga maks. 5 kg Min. 6 różnych podpórek pod głowę w tym minimum 2 w pronacji płytka dystansowa, pod mały materac próżniowy i podpórki Pełna kompatybilność z blatami stołu typu iBEAM Evo lub równoważnymi zgodnie z nomenklaturą producenta. | TAK, podać |  | - - - |
|  | System z włókna węglowego do unieruchomienia w rejonie głowy i szyi, z możliwością mocowania masek 3 i 5 punktowych musi spełniać wymogi: Materiał z włókna węglowego Zintegrowany system indeksowania, minimum jedna pozycja indeksująca system do stołu Unieruchomienie w rejonie głowy i szyi w systemie typu „Push Pin” lub równoważnym. Wymiary: długość- min. 50 cm, szerokość – min. 56 cm, wysokość – min. 1,8 cm. Min. 6 różnych podpórek pod głowę w tym minimum 1 w pronacji Pełna kompatybilność z blatami do stołu typu iBEAM Evo lub równoważnymi. 1 zestaw | TAK |  | - - - |
|  | System z włókna węglowego do unieruchomienia w rejonie głowy i szyi, z możliwością mocowania masek 3 i 5 punktowych; waga max. 4,5 kg. | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wartość niższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | System do unieruchomienia klatki piersiowej i górnej części brzucha, musi spełniać wymogi: Zintegrowany system indeksowania, minimum jedna pozycja indeksująca system do stołu Materiał z włókna węglowego lub szklanego, Możliwość wykorzystania systemu do stereotaksji pozaczaszkowej, Wymiary: długość systemu - min. 50 cm, szerokość - min. 50 cm i wysokość - min. 3 cm. 2 wsporniki górnych ramion, 2 wsporniki nadgarstka. Podpórka pod głowę musi być indeksowana, 1 podpórka lub system podpórek wspierająca głowę. Klin wyrównujący z 10 ° o długości min. 95 cm, szerokości min. 50 cm i wysokości min. 12 cm. Pełna kompatybilność z blatami do stołu typu iBEAM Evo lub równoważnymi. 1 zestaw | TAK |  | - - - |
|  | System do unieruchomienia klatki piersiowej i górnej części brzucha; waga max. 4,5 kg. | TAK |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wartość niższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | System z włókna węglowego lub szklanego do unieruchomienia miednicy, bioder i kończyn dolnych, musi spełniać wymogi: proste pozycjonowanie i precyzyjne repozycjonowanie, wysoki komfort pacjenta w unieruchamianiu, dł. systemu min. 103 cm, szerokość systemu min. 53 cm, maksymalna waga 25 kg, Min. 10 indeksowanych pozycji wzdłużnych (odstęp co 1,5 – cm), min. 10 indeksowanych pozycji stóp z uchwytami z boku z możliwością zamocowania do systemu, podkładka wyprofilowana pod kolana (Knee) z uchwytami z obu stron, podkładka pod kolana zawiera min. 3 pozycje indeksowania, podkładka wyprofilowana pod stopy z włókna węglowego (Feet ) z uchwytami z obu stron z możliwością mocowania do systemu, minimum dwie pozycje indeksujące system do stołu. Pełna kompatybilność z do stołu typu iBEAM Evo lub równoważnymi. 1 zestaw | TAK |  | - - - |
|  | Listwy indeksujące do Cyber Knife - w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego stołem typu Prodigy 2. 2 sztuki | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | okres gwarancji dla wyposażenia oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej stosunku do najdłuższego okresu |
|  | Zapewnienie dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 8 | TAK |  | - - - |
|  | Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla personelu medycznego (fizyków i techników) min. 6 osób w terminie uzgodnionym; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w całym okresie gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami) | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |