Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 2

| Lp. | ### Wymagane parametry | ### Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać ### TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Część 2, pkt. 1 Zestawy CE IVD do ilościowego (oraz jakościowego) oznaczenia RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Zestaw przeznaczony do monitorowania wiremii u pacjentów leczonych oraz do potwierdzania aktywnego zakażenia HCV – informacja potwierdzona przez Producenta oferowanego testu i zawarta w treści instrukcji wykonania (manualu) |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji/detekcji HCV RNA z użyciem specyficznych dla HCV starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA lub wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli |  |
| 6 | Równoważna ocena HCV RNA dla wszystkich genotypów wirusa (1-6) |  |
| 7 | Wyniki stężeń HCV RNA generowane bezpośrednio w IU/mL lub z możliwością wyboru jednostki (IU/ml vs kopie/ml) z poziomu analizatora |  |
| 8 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 20 IU/ml |  |
| 9 | Zestaw posiada walidację Producenta na osocze z EDTA, surowica |  |
| 10 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji wirusa HBV, HAV, CMV, HIV-1, EBV, HTLV, wirusa grypy, wirusa opryszczki |  |
| 11 | Możliwość wykorzystania odczynników w dowolnej wielkości seriach bez strat odczynników |  |
| 12 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 13 | Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rozmrażania, rozcieńczania i manualnego przygotowania roztworów roboczych |  |
| 14 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 15 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności, czułość analityczną |  |
| 16 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym do testu manualu |  |
| 17 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE oraz powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Certyfikat CE IVD ma być złożony wraz z pierwszą dostawą |  |
| 18 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |

| Część 2, pkt. 2 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV DNA) w ludzkim osoczu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test ilościowy walidowany przez Producenta do monitorowania wiremii HBV DNA |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji/detekcji HBV DNA z użyciem specyficznych dla HBV starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji DNA lub wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli |  |
| 6 | Wyniki stężeń HBV DNA generowane bezpośrednio w IU/mL lub z możliwością wyboru jednostki (IU/ml vs kopie/ml) z poziomu analizatora |  |
| 7 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 15 IU/ml |  |
| 8 | Zestaw posiada walidację Producenta na osocze z EDTA, surowice |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania odczynników w dowolnej wielkości seriach bez strat odczynników |  |
| 10 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 11 | Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rozmrażania, rozcieńczania i manualnego przygotowania roztworów roboczych |  |
| 12 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 13 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności, czułość analityczną |  |
| 14 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym do testu manualu |  |
| 15 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE oraz powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Certyfikat CE IVD ma być złożony wraz z pierwszą dostawą |  |
| 16 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| Część 2, pkt. 3 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV-1 (HIV-1 RNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Test ilościowy walidowany przez Producenta do monitorowania wiremii HIV-1 RNA |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji/detekcji HIV-1 RNA z użyciem specyficznych dla HIV-1 starterów sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA lub wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli |  |
| 6 | Wyniki stężeń HIV-1 RNA generowane bezpośrednio w kopiach/mL lub z możliwością wyboru jednostki (kopie/ml vs IU/ml) |  |
| 7 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 20 kopii/ml |  |
| 8 | Zestaw posiada walidację Producenta na osocze z EDTA |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania odczynników w dowolnej wielkości seriach bez strat odczynników |  |
| 10 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 11 | Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rozmrażania, rozcieńczania i manualnego przygotowania roztworów roboczych |  |
| 12 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 13 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności, czułość analityczną |  |
| 14 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym do testu manualu |  |
| 15 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE oraz powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Certyfikat CE IVD ma być złożony wraz z pierwszą dostawą |  |
| Część 2, pkt. 4 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania DNA ludzkiego Cytomegalowirusa (CMV DNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Test ilościowy walidowany przez Producenta do monitorowania wiremii CMV DNA |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji/detekcji CMV DNA z użyciem specyficznych dla CMV starterów sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji DNA lub wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli |  |
| 6 | Kalibracja względem Standardu WHO NIBSC 09/162 |  |
| 7 | Wyniki stężeń CMV DNA generowane bezpośrednio w IU/ml lub z możliwością wyboru jednostki (kopie/ml vs IU/ml) |  |
| 8 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 40 IU/ml |  |
| 9 | Zestaw posiada walidację Producenta na osocze z EDTA |  |
| 10 | Konieczność użycia kontroli wewnętrznej na etapie izolacji kwasu nukleinowego |  |
| 11 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 12 | Wykrywane genotypy 1-4 glikoproteiny B CMV |  |
| 13 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 14 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 15 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 16 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 17 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |  |
| Część 2, pkt. 5 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania DNA wirusa Epstein Barr (EBV DNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Test ilościowy walidowany przez Producenta do przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnozowaniu i leczeniu zakażeń EBV u pacjentów po przeszczepach |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji/detekcji EBV DNA z użyciem specyficznych dla EBV starterów sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji DNA lub wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli |  |
| 6 | Kalibracja względem 1 Międzynarodowego Standardu WHO EBV NIBSC 09/260 |  |
| 7 | Wyniki stężeń EBV DNA generowane bezpośrednio w IU/ml lub z możliwością wyboru jednostki (kopie/ml vs IU/ml) |  |
| 8 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 40 IU/ml |  |
| 9 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 10 | Zestaw posiada walidację Producenta na osocze z EDTA |  |
| 11 | Konieczność użycia kontroli wewnętrznej na etapie izolacji kwasu nukleinowego |  |
| 12 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 13 | Wykrywane genotypy 1 i 2 EBV |  |
| 14 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 15 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 16 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 17 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 18 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |  |
| Część 2, pkt. 6 Zestawy CE IVD do automatycznej ekstrakcji DNA/RNA posiadające walidację Producenta z oferowanym analizatorem (tylko wówczas jeśli ww. zestaw są wymagane oddzielnie) |  |  |
| 1 | Oferowane zestawy wymienione w pkt. od 1 do 5 do części 2 posiadają pełną walidację Producenta na oferowany aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w połączeniu z automatyczną amplifikacją i detekcją |  |
| 2 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| Część 2, pkt. 7 Materiały zużywalne posiadające walidację z oferowanym analizatorem CE IVD o 2-funkcjach: do automatycznej ekstrakcji DNA&RNA i PCR w technologii real time PCR |  |  |
| 1 | Oferowane materiały zużywalne posiadają pełną walidację Producenta z oferowanym analizatorem (specyfikacja poniżej ) |  |
| 2 | Wymagane również dostarczenie kompatybilnych probówek o odpowiedniej wysokości i szerokości |  |
| 3 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 4 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w ofercie (w arkuszu cenowym) |  |
| Wymagania dotyczące dzierżawionych urządzeń: Analizator o 2 funkcjach: do automatycznej ekstrakcji wirusowych kwasów nukleinowych DNA&RNA oraz amplifikacji/detekcji w czasie rzeczywistym (Real time PCR) ( 1 sztuka) |  |  |
| 1 | System przeznaczony do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z próbek materiału ludzkiego i równoczesnego PCR w czasie rzeczywistym (Real time PCR) |  |
| 2 | Bezwzględna walidacja oferowanego aparatu z dalszymi etapami amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR z testami wymaganymi w pkt. od 1 do 5 do części 2 |  |
| 3 | System wyposażony w komputer, monitor, drukarkę (jeśli wymagana) i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania. Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania aparatu, dobór odpowiednich parametrów ekstrakcji, wprowadzenie nazw i/lub numerów próbek badanych podlegających izolacji |  |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5 | Obsługa za pomocą dedykowanego monitora dotykowego |  |
| 6 | Aparat wyposażony w system podtrzymywania napięcia (UPS) w przypadku zaniku zasilania sieci elektrycznej |  |
| 7 | Pełna automatyzacja, czynności operatora ograniczone do kilku prostych czynności związanych, np. ze wstawieniem i wyjęciem próbek pierwotnych, odczynników i materiałów zużywalnych, odpadów, przeglądem i akceptacją wyników |  |
| 8 | Maksymalna wydajność aparatu (testów w serii) 96 testów wraz z kontrolami, czas uzyskania pierwszych wyników nie przekracza 4 h |  |
| 9 | Sterowanie aparatem i przetwarzanie danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które monitoruje obieg próbki przez wszystkie etapy od izolacji do otrzymania wyniku testu. Wymagana najnowsza wersja oprogramowania |  |
| 10 | Identyfikacja próbek pierwotnych za pomocą kodów kreskowych |  |
| 11 | Rok produkcji Analizatora: 2020-2021 |  |
| 12 | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (maksymalnie trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony przez Wykonawcę na nowy |  |
| 13 | Zapewnienie 2-kierunkowej komunikacji z systemem informatycznym laboratorium (podłączenie do sytemu LIS) |  |
| 14 | Instalacja aparatu uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |
| 15 | Wszystkie niezbędne elementy do instalacji aparatu zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy |  |
| 16 | Oferowany analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 17 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie automatycznego ekstraktora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem ekstraktora wykonawcy |  |

#### Uwaga!

#### *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH

| LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. |  |
| *Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |