Wymagania graniczne dla analizatorów:

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Automatyczny analizator (3 szt.- rok produkcji min. 2019) do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z interfejsem i drukarkami laserowymi stanowiącymi integralną część analizatorów |  |
| 2. | - Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku |  |
| 3. | - Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów i liniowość: -dla IgG od 4,0 mg/l (PMR); - dla CRP od 0,2 mg/l; - dla albuminy od 20 mg/l (PMR) |  |
| 4. | - Możliwość pracy z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu |  |
| 5. | - Wielopunktowa kalibracja |  |
| 6. | - Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat. |  |
| 7. | - Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu |  |
| 8. | - Możliwość oznaczania ultraczułego CRP, betaTP, sTrfR, podklas immunoglobulin, homocysteiny, ubogowęglowodanowej transferyny – CDT, SAA. |  |
| 9. | - Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: |  |
| 10. | - Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego |  |
| 11. | - Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C) |  |
| 12. | - Trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski) |  |
| 13. | - Standaryzacja białek według IFCC |  |
| 14. | - Program dekontaminacji(funkcja dekontaminacji w oprogramowaniu urządzenia). |  |
| 15. | - Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości |  |
| 16. | - Program kontroli jakości |  |
| 17. | - Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika |  |
| 18. | - Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową |  |
| 19. | - Wydajność min 150 analiz/ godz. |  |
| 20. | - Możliwość załadowania jednocześnie 100 próbek i 30 odczynników. |  |
| 21. | - System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację. |  |
| 22. | - Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 23. | - Pobieranie materiału do badań z probówek o średnicy 11-16 mm, oraz probówek eppendorfa bezpośrednio po odwirowaniu |  |
| 24. | - Bezpłatny serwis analizatorów i drukarek gwarantowany w umowie |  |
| 25. | - Zabezpieczenie aparatu przed zanikami prądu (UPS) |  |
| 26. | - Aparat umożliwia instalację procedur analitycznych zewnętrznych producentów przeznaczonych na oferowany typ analizatora |  |
| 27. | - Instrukcje obsługi wraz z dostawą |  |
| 28. | - Ścieki z analizatora powinny być zgodnie z polskim prawem odprowadzane do sieci i jeśli wymagają zastosowania inaktywatora, to jego koszt powinien być ujęty w cenie oferty i wykazany został w szczegółowym arkuszu cenowym |  |
|  | - Wymagania graniczne dla testów: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | - Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego ( przynajmniej na jednym poziomie). |  |
| 2 | - Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LIS. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. |  |
| 3 | - Testy do oznaczanie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda muszą być oparte na zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych. Testy oparte na przeciwciałach poliklonalnych wchodzą w zakres rekomendacji mających zastosowanie w hematologii. |  |
|  | - Wymagania graniczne dla miniwirówki | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | - Maksymalna prędkość obrotów: 15 000 RPM, krok 1-10 RPM |  |
| 2 | - Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / przycisk impulsowy). |  |
| 3 | - Regulacja prędkości lub RCF, funkcja „short run”, pamięć ostatnich ustawień, |  |
| 4 | - Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie pracy |  |
| 5 | - Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy (opcjonalnie) |  |
| 6 | - Rotory na 4-8 probówek |  |
| 7 | - Wymiary: jeden z wymiarów (szer/głęb/wys), nie większy niż 450 mm |  |
| 8 | - Rok produkcji min. 2018 |  |
|  | - Uwaga: *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty |  |