OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 3 Nóż ultradźwiękowy

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generator ultradźwiękowy | tak |  | --- |
|  | Częstotliwość pracy aparatu mieszcząca się w zakresie od 40 do 55kHz | tak |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu | tak |  | --- |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nastawionych parametrów i dokonywanych zmian Lub Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nieprawidłowości w działaniu sprzętu | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu Lub Wyświetlanie ostrzeżeń na panelu przednim aparatu | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków | tak |  | --- |
|  | Możliwość wyboru jednego z min. trzech trybów pracy Lub Ustawienia parametrów pracy w wartościach procentowych | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość przełączania pomiędzy trybami z uchwytu i włącznika nożnego Lub Możliwość ustawienia poziomu ultradźwięków przyciskami na panelu przednim aparatu | tak, podać |  | --- |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów jego pracy Lub Automatyczne rozpoznawanie podłączonego narzędzia. | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Aktywacja instrumentu z rękojeści lub 2-przyciskowego włącznika nożnego podłączanego do gniazda zlokalizowanego na panelu tylnym aparatu Lub Aktywacja narzędzie włącznikiem nożnym lub opcjonalnie aktywacja ręczna | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy uchwyt z tubą 5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. tuby 176mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu – 10 szt. Lub Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy – 10 szt. Lub Wielorazowe nożyczki ultradźwiękowe dł robocza 190 mm, bransze wygięte uchwyt pistoletowy. Lub Jednorazowa końcówka noża ultradźwiękowego, przeznaczoną do chirurgii otwartej o długości 20 cm, bransze zakrzywione, kształt uchwytu pistoletowy, aktywacja z rękojeści, dwa przyciski aktywujące „max” i „var” – 10 szt. | tak, podać |  | --- |
|  | Jednorazowy uchwyt z tubą 5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. tuby 349mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu – 10 szt. Lub Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy – 10 szt. Lub Wielorazowe nożyczki ultradźwiękowe dł robocza 340 mm, bransze wygięte uchwyt pistoletowy. lub Jednorazowa końcówka noża ultradźwiękowego, przeznaczoną do chirurgii laparoskopowej o długości 35 cm, bransze zakrzywione, kształt uchwytu pistoletowy, aktywacja z rękojeści, dwa przyciski aktywujące „max” i „var” – 10 szt. | tak, podać |  | --- |
|  | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. falowodu 236mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji – 1 szt. Lub Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH – wielorazowy Lub Wielorazowy przetwornik kompatybilny z narzędziami 5mm Przetwornik piezoelektryczny, wielorazowy, do narzędzi jednorazowych | tak, podać |  | --- |
|  | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. falowodu 410mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji – 1 szt Lub Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH – wielorazowy Lub Kabel połączeniowy do przetwornika Przetwornik piezoelektryczny, wielorazowy, do narzędzi jednorazowych | tak, podać |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat | tak, podać |  | 8 lat – 0 pkt dłużej niż 8 lat – 5 pkt |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | - Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) Lub - Instrukcja obsługi zapewniająca podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji | tak, podać |  | Dokumentacja opisana w pkt 1 – 5 pkt Dokumentacja opisana w pkt 2 – 0 pkt |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | - Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Lub - Aparat z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej instrukcji obsługi | tak, podać |  | Aparat opisany w pkt 1 – 5 pkt Aparat opisany w pkt 2 – 0 pkt |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 osoby i technicznego – 1 osoba Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny 1 osoba | tak | --- |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: nóż ultradźwiękowy | tak | --- |