OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie respiratorów

Część 3 Dostawa instalacja  i uruchomienie  respiratora stacjonarno-transportowego - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ...............

| Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia 1 respiratora stacjonarnego | Ilość | Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | kol. 1 x kol. 2 |
| ................................... zł | 1 sztuka | .......................................... zł |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | tak |  | --- |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | tak |  | --- |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | tak |  | --- |
|  | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce lub łóżku pacjenta. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 13 kg | tak, podać |  | najniższa waga – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najniższej wagi |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | tak |  | --- |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | tak |  | --- |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | tak |  | --- |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | tak |  | --- |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |
|  | CMV | tak |  | --- |
|  | PCV | tak |  | --- |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | tak |  | --- |
|  | SIMV | tak |  | --- |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej | tak, podać, opisać |  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo – 5 pkt, Inne – 0 pkt |
|  | NIV/NIV-ST | tak |  | --- |
| Parametry nastawialne |  |  |  |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | tak |  | --- |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | tak |  | --- |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | tak |  | --- |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | tak |  | --- |
|  | Czas wdechu w min. zakresie od 0.1 do 10,0 sek | tak, podać |  | największy zakres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największego zakresu |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | tak, podać |  | --- |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm | tak, podać |  | --- |
|  | H2O powyżej PEEP/CPAP | tak, podać |  | --- |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | tak, podać |  | --- |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | tak, podać |  | --- |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | tak |  | --- |
|  | Szczytowe ciśnienie | tak |  | --- |
|  | Średnie ciśnienie | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie plateau | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | tak |  | --- |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | tak |  | --- |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | tak |  | --- |
|  | Całkowita objętość wydechowa | tak |  | --- |
|  | Całkowita objętość wdechowa | tak |  | --- |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | tak |  | --- |
|  | Wydechowa objętość minutowa | tak |  | --- |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | tak |  | --- |
|  | % objętość przecieku | tak |  | --- |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | tak |  | --- |
|  | Całkowita częstość oddechów | tak |  | --- |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | tak |  | --- |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | tak |  | --- |
|  | Czas wdechu i wydechu | tak |  | --- |
|  | Podatność statyczna płuc | tak |  | --- |
|  | Index dyszenia RSB | tak |  | --- |
|  | PO.1 | tak |  | --- |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | tak |  | --- |
|  | Stała czasowa wydechu | tak |  | --- |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | tak |  | --- |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | tak |  | --- |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | tak |  | --- |
|  | AutoPEEP | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | tak |  | --- |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń | tak |  | --- |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | tak |  | --- |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | tak |  | --- |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | tak |  | --- |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | tak |  | --- |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | tak |  | --- |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | tak |  | --- |
|  | Czasu bezdechu | tak |  | --- |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | tak |  | --- |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | tak |  | --- |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | tak |  | --- |
|  | Sensora przepływu | tak |  | --- |
|  | Brak zasilania elektrycznego | tak |  | --- |
|  | Niski poziom naładowania baterii | tak |  | --- |
|  | Brak zasilania w tlen | tak |  | --- |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | tak |  | --- |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | tak |  | --- |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | tak |  | --- |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zastawki foniatrycznej | tak |  | --- |
|  | Złącze USB, | tak |  | --- |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | tak |  | --- |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | tak |  | --- |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy | tak |  | --- |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | tak |  | --- |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <= 2 |  | wymagany czas – 0 pkt, 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia | tak |  | --- |
|  | Urządzenie jest lub będzie pozbawione (po okresie gwarancyjnym) wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | tak |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | tak |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | tak |