OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia oddziałów przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do krążenia pozaustrojowego |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do krążenia pozaustrojowego – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

.

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Aparat do krążenia pozaustrojowego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie awaryjne UPS gwarantujące podtrzymanie pracy urządzenia w razie awarii zasilania sieciowego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość uruchomienia aparatu wyłącznie z zasilacza UPS przy braku zasilania sieciowego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Mobilna konsola na cztery jednostki z kołami jezdnymi blokowanymi podczas pracy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Budowa modułowa umożliwiająca wymianę pojedynczego elementu bez unieruchamiania całego aparatu. Zamawiający dopuszcza zintegrowany panel sterowania systemem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Współpraca z pompą centryfugalną | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem układów mechaniki i elektroniki | TAK, podać |  | - - - |
|  | Jednogłowicowa pompa perystaltyczna – 3 sztuki | - - - | - - - | - - - |
|  | Pompy wyposażone w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Napęd pompy: silnik bezszczotkowy lub napędzany paskiem | TAK, podać |  | Bezszczotkowy – 4 pkt.; Napędzany paskiem – 0 pkt. |
|  | Zakres prędkości obrotowych w zakresie min. 0 - 240 obrotów/minutę | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Zakres prędkości obrotowych z rozdzielczością nastaw max. 1 obrót/minutę | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości nastawionej | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 11,2 litrów/minutę dla drenu o przekroju 1/2 cala | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Wyświetlacz na każdej pompie pozwalający na sterowanie pompą za pomocą pokrętła i przycisków lub dotykowego wyświetlacza | TAK, podać |  | sterowanie pompą za pomocą: pokrętła i przycisków – 0 pkt.; dotykowego wyświetlacza – 3 pkt. |
|  | Wyświetlanie informacji o hemodynamicznej kontroli pracy pompy na jej wyświetlaczu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyświetlanie procentowego udziału przepływu bieżącego do przepływu wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) lub wyświetlanie bieżącego przepływu na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Głowica obrotowa w kształcie greckiej litery Ω, pozwalającej na utrzymanie zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów | TAK/NIE, podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE- 0 pkt. |
|  | Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów, w zakresie płynnym lub skokowym min. 0 – 180 stopni, możliwość dostosowania przez Użytkownika w każdym momencie lub głowica obrotowa | TAK, podać |  | Zakres płynny – 6 pkt.; Zakres skokowy – 0 pkt. |
|  | Zmiana kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2" | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kalibrowanie pompy dla każdego powyższego rozmiaru | TAK, podać |  | - - - |
|  | Praca wybranych jednostek w trybie Master-Slave lub równoważnym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Okresowe zawieszenie zabezpieczeń | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy jednogłowicowej pompy perystaltycznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Praca jednostki poza konsolą | TAK, podać |  | - - - |
|  | Praca w trybie pulsacyjnym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dwugłowicowa pompa perystaltyczna – 1 sztuka | - - - | - - - | - - - |
|  | Konstrukcja - dwie głowice o tej samej średnicy bieżni | TAK, podać |  | - - - |
|  | Napęd pompy: silnik bezszczotkowy lub napędzany paskiem | TAK, podać |  | Bezszczotkowy – 4 pkt.; Napędzany paskiem – 0 pkt. |
|  | Niezależne sterowanie każdej głowicy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pompa wyposażona w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres prędkości obrotowych w zakresie min. 0 - 240 obrotów/minutę | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Zakres prędkości obrotowych z rozdzielczością nastaw max. 1 obrót/minutę | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości nastawionej | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 2,3 litra/minutę na każdą głowicę dla drenu 5/16 cala | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyświetlanie parametrów przepływu w obrotach/minutę lub litrach/minutę | TAK, podać |  | - - - |
|  | Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów w zakresie min. 0 – 240 stopni, możliwość zmiany przez Użytkownika w każdym momencie | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Zmiana kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16” | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kalibrowanie pompy dla każdego powyższego rozmiaru | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyświetlacz pozwalający na sterowanie pompą za pomocą pokrętła i przycisków lub dotykowego wyświetlacza | TAK, podać |  | sterowanie pompą za pomocą: pokrętła i przycisków – 0 pkt.; dotykowego wyświetlacza – 3 pkt. |
|  | Wyświetlanie na panelu każdej pompy informacji o hemodynamicznej kontroli jej pracy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Okresowe zawieszenie zabezpieczeń | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy dwugłowicowej pompy perystaltycznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Panel sterowania | - - - | - - - | - - - |
|  | Panel sterowania funkcjami wszystkich pomp oraz pompy centryfugalnej z kolorowymi ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami parametrów. Zamawiający dopuszcza sterowanie funkcjami wszystkich pomp bezpośrednio na indywidualnych dedykowanych panelach pomp oraz panel sterowania pompy centryfugalnej bezpośrednio na urządzeniu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sterowanie funkcjami poprzez ekrany dotykowe TFT - minimum pięć wyświetlaczy. Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora (jak w komputerze). W przypadku awarii samego wyświetlacza TFT lub ekranu dotykowego można go w łatwy sposób wymienić (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) na nowy panel lub zamienić z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Panel sterowania dla wszystkich funkcji hemodynamicznych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zaznaczenie domyślnego kierunku obrotu głowic pomp – kontrola zgodności obrotu z aktualnym kierunkiem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyświetlanie pełnej informacji (nie kodu błędu) o przyczynie alarmów na pompie, której dotyczy alarm oraz na panelu sterującym lub na zintegrowanym panelu sterowania | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nadawanie funkcjom własnych nazw | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Monitorowanie parametrów – alarmy | - - - | - - - | - - - |
|  | System alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry wraz z systemem kontroli i monitorowania pracy pomp | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitorowanie stanu akumulatorów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kontrola wartości mierzonych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wymiennik ciepła | - - - | - - - | - - - |
|  | Wymiennik wyposażony w system diagnostyczny testujący stan techniczny urządzenia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wymiennik wyposażony w trzy niezależne od siebie obwody cyrkulacyjne: - obwód oksygenatora - obwód materaca - obwód kardioplegia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sterowanie z panelu własnego i z konsoli pompy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie chłodzącym kardioplegii min. 2 - 10 °C | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie grzewczym kardioplegii min. 15 - 40 °C | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury | TAK, podać |  | - - - |
|  | Alarm niskiego poziomu cieczy w zbiorniku | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odpowietrzenie układu obiegu wody oraz funkcja opróżnienia zbiornika/ów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przepływ wody w obwodach pacjenta maksymalnie w zakresie min. 15-17 l/min. | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Odsysanie wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przepływ wody w obwodach kardioplegii maksymalnie w zakresie min. 9-11 l/min. lub w zakresie min. 3-9 l/min. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem | - - - | - - - | - - - |
|  | Jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń | TAK, podać |  | - - - |
|  | Jednostka napędowa wraz z modułem czujnika przepływu | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Jednostka napędowa wraz z czujnikiem powietrza | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego dedykowanego pompie centryfugalnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Licznik obrotów z zakresem min. 0 - 3500 RPM | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Licznik obrotów z możliwością ustalenia co max. 1 RPM | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres przepływów min. 0,5 - 10 l/min z możliwością zmiany zakresu odczytu | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zacisk drenu na linii tętniczej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Awaryjny manualny system napędu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Układy monitorowania hemodynamicznego | - - - | - - - | - - - |
|  | Monitor pomiaru temperatury – minimum 2 niezależne kanały | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres pomiaru temperatury w zakresach min. 0 – 25 °C i min. 45-50 °C z rozdzielczością max. 0,2 °C; w zakresie 25 °C- 45 °C z rozdzielczością max. 0,1 °C lub Zakres pomiaru temperatury w zakresach min. 0 - 50 °C z rozdzielczością max. 0,1 °C | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitor czasu – minimum dwa kanały pomiarowe o zakresie pomiaru min. 0 – 599 sekund z odliczaniem w górę | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Pomiar ciśnień z monitorowaniem – minimum dwa kanały pomiarowe | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres pomiaru ciśnień min. -200 mmHg do + 800mmHg | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Monitor poziomu objętości perfuzatu z sensorem sterującym pompami w sposób automatyczny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł kardioplegii z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrokatorów: - zakres pomiaru ciśnienia min.: - 200 do + 800 mmHg. - rozdzielczość pomiaru max.: 1mmHg, - dokładność pomiaru max.: ± 5 mmHg lub max. ±1% w całej skali - dozowanie kardioplegii ręcznie min. podanej objętości dawki. - automatyczne zatrzymanie podawania kardioplegii w przypadku zatrzymania pompy głównej - automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł kardioplegii - dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Moduł kardioplegii - wybór rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym: - dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥ 15 RPM): - sensor 1/2 - 3/8 cala: - objętość powietrza min. 0,144 cm3 (Ø 6,5mm) - objętość powietrza min. 0,065 cm3 (Ø 5,0mm) - sensor 1/4 cala: - objętość powietrza min. 0,030 cm3 lub 0,022cm3 Możliwość podłączenia 4 czujników. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość automatycznego zatrzymania dodatkowej pompy w przypadku zatrzymania pompy głównej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyposażenie dodatkowe | - - - | - - - | - - - |
|  | Automatyczny lub mechaniczny, elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych - 1 szt. - System sterowany z min. własnego panelu sterowania - współpraca z drenami od 3/16x 1/6 do 1/2x3/32 lub od 1/2x3/32 - możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej - możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100% | TAK, podać |  | Automatyczny – 6 pkt.; Mechaniczny – 0 pkt. |
|  | Regulator podciśnienia do procedury VAVD - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Lampka konsoli z diodami LED - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Maszty ze statywami o zmiennej konfiguracji – maszty ruchome - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pozioma półka pomiędzy masztami wykonana ze stali nierdzewnej - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemnik na lód mocowany po dowolnie wybranej stronie konsoli, wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Półka podręczna na konsoli pompy - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Gniazda zasilania sieciowego 230V AC, 50 Hz, na konsoli – minimum 3 sztuki | TAK, podać |  | - - - |
|  | Uchwyty do mocowania kabli na konsoli - 4 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sondy do pomiaru temperatury do oksygenatora - 4 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Mieszacz gazów z wężami przyłączeniowymi dzielonymi szybkozłączami, zakończone reduktorami do tlenu i powietrza - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Krzesło perfuzjonisty o regulowanym oparciu i wysokości siedzenia, na kółkach jezdnych, łatwe do czyszczenia zgodnie z wymaganiami dla sal operacyjnych - 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |