OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit stomatologiczny |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Unit stomatologiczny – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zintegrowana stacja diagnostyczno-lecznicza stomatologiczna | TAK |  | - - - |
|  | Głowica umożliwiająca wykonanie wszystkich zabiegów stomatologicznych | TAK |  | - - - |
|  | Przewody płukania z możliwością sterylizacji w autoklawie lub jednorazowego użytku | TAK, podać |  | - - - |
|  | System wodno-kanalizacyjny z równomiernym przepływem przy przepłukiwaniu dzięki układowi pompa/kaseta | TAK |  | - - - |
|  | System sprężonego powietrza | TAK |  | - - - |
|  | Selektywne cięcie, nieaktywny w przypadku tkanek miękkich | TAK |  | - - - |
|  | Fotel z regulowaną wysokością oraz kątem pochylenia oparcia i podgłówka. Fotel pacjenta obrotowy wokół podstawy | TAK |  | - - - |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem parametrów pracy | TAK |  | - - - |
|  | Konsola lekarza dostępna z systemem podawania rękawów; „od góry” lub „od dołu” | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wielofunkcyjny sterownik nożny | TAK |  | - - - |
|  | Blok spluwaczki obrotowy wokół fotela z ruchomą ceramiczną spluwaczką z możliwością wychylenia w kierunku pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Stanowisko asysty obrotowe wokół fotela z rękawem ślinociągu, ssaka oraz dmuchawką asysty | TAK |  | - - - |
|  | Pneumatyczny system sterowania unitem | TAK |  | - - - |
|  | Halogenowa lub LED lampa zabiegowa mocowana na unicie | TAK, podać |  | Halogen – 0 pkt.; LED – 5 pkt. |
|  | Lampa zabiegowa spełniająca następujące wymagania: - mocowana pod fotelem, - głowica ustawiana w min. trzech płaszczyznach, - głowica zabezpieczona zdejmowaną przezroczystą osłoną, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 25 000 lux, - możliwość pracy w trybie niepolimeryzującym przy natężeniu oświetlenia co najmniej 20 000 lux. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka, - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilany ze zbiornika o pojemności min 0,8 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego), umożliwiające sprawną wymianę bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją min. wysokości siedziska, kąta pochylenia siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pompa ssąca pracująca w systemie mokrym do obsługi 1 stanowiska | TAK |  | - - - |
|  | Kompresor bezolejowy – wydajność min. 110 l/min | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 6 pkt. |
|  | Fotele należy podłączyć do odpowiednich instalacji u Zamawiającego i zaproponować odpowiednie wymiary umożliwiające optymalną pracę personelowi | TAK |  | - - - |
|  | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o średnicy min. 10 cm, - zawierający możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę min. 3-funkcyjną, dwa rękawy ssaka (jeden o dużej i jeden o małej średnicy) o regulowanej metalowymi zaworami walcowymi sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: - możliwość ustawienia panelu w zakresie wysokości min. 35 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - układ ssania wyposażony w min. jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (tzw. mocowanie na wcisk). | TAK, podać |  | - - - |
| RĘKAW MIKROSILNIKA ZE ŚWIATŁEM |  |  |  |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt dzięki elastycznie obracającemu się rękawowi | TAK |  | - - - |
|  | Mikrosilnik bezszczotkowy | TAK |  | - - - |
|  | Zakres obrotów rzędu min. 25 000 [l/min] | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 6 pkt. |
|  | Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | - - - |
|  | Źródło światła | TAK |  | - - - |
|  | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | - - - |
|  | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu | TAK |  | - - - |
| DMUCHAWKA |  |  |  |  |
|  | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy lub całej dmuchawki | TAK |  | - - - |
|  | Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość sterylizacji końcówki/noska. | TAK |  | - - - |
| SKALER PIEZOELEKTRYCZNY |  |  |  |  |
|  | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | - - - |
|  | Skaler bez światła | TAK |  | - - - |
| LAMA POLIMERYZACYJNA |  |  |  |  |
|  | Mocowana na stoliku asysty | TAK |  | - - - |
|  | Dioda LED jako źródło światła | TAK |  | - - - |
|  | Nastawy naświetlania | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |