OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) | Cena sprzętu brutto (w zł) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop do trudnej intubacji |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Laryngoskop do trudnej intubacji – 3 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Laryngoskop do trudnej intubacji każdy zestaw składający się z: monitora dotykowego (2 szt.), rękojeści wideolaryngoskopu, rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego, rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego, rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym, łyżek wielorazowego użytku (min. 4 rozmiary) (4 szt.), kabla USB (2 szt.), kabla HDMI (2 szt.), zasilacza sieciowego (2 szt.) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 640x480 | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ekran monitora dotykowy, menu z możliwością zmiany podstawowych parametrów wyświetlacza (min. jasność, głośność) oraz przeglądania i wyboru zapisanych zdjęć i filmów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obrót monitora w min. dwóch płaszczyznach: góra/dół min. 110°, prawo/lewo min. 220° | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rejestracja i odtwarzanie zdjęć i filmów | TAK |  | - - - |
|  | Podłączenie do zewnętrznego monitora poprzez złącze HDMI oraz do komputera poprzez złącze USB w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów | TAK |  | - - - |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  | - - - |
|  | Zasilanie monitora akumulatorem o czasie działania min.: 240 min. | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu z wbudowaną kamerą CMOS | TAK |  | - - - |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w podgrzewaną optykę zapobiegającą parowaniu kamery | TAK/NIE, podać |  | TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kąt pola widzenia kamery rękojeści wideolaryngoskopu: 60° | TAK |  | - - - |
|  | Zakres roboczy rękojeści wideolaryngoskopu: min. 20 – 90 mm | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Źródła światła rękojeści wideolaryngoskopu dioda LED min. 800 lux | TAK, podać |  | - - - |
|  | W komplecie do każdej rękojeści wideolaryngoskopu łyżki w czterech różnych rozmiarach lub dostępne łyżki jednorazowego użytku czyste mikrobiologicznie, wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą, co znakomicie ułatwia intubację i eliminuje konieczność stosowania prowadnic oraz łyżki standardowe w rozmiarze 1, 2 i 3 , w tym łyżki oznaczone przez producenta numerem 3, które dzięki specjalnej krzywiźnie umożliwiają skuteczną intubację klasyczną jak i trudną intubację, w tym pacjentów u których wymagane jest stosowanie "klasycznych" łyżek w rozmiarze 4 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść sztywnego endoskopu intubacyjnego z wbudowaną kamerą CMOS lub videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 2,4 cala ustawionym w stałej pozycji umożliwiającej dobrą widoczność podczas intubacji, z powłoką antyrefleksyjną, w zestawie 20 szt. łyżek czystych mikrobiologicznie z kanałem lub standardowe do wyboru przez Zamawiającego wykonanych z ABS i poliwęglanu, w rozmiarze 2 i 3, etui do przechowywania urządzenia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść sztywnego endoskopu intubacyjnego wyposażona w podgrzewaną optykę zapobiegającą parowaniu kamery | TAK/NIE, podać |  | TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kąt pola widzenia kamery rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego: 90° lub wbudowany port Micro-USB do przesyłania obrazu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres roboczy rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego: min. 5 – 50 mm lub dwa adaptery wielorazowego użytku(dla dorosłych do łyżek w rozm.3 ) wyposażone w tor wizyjny z kamerą CMOS i źródłem światła LED | TAK, podać |  | - - - |
|  | Źródła światła rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego dioda LED min. 400 lux lub videolaryngoskop z systemem gospodarowania energią , wyłączającym urządzenie po 1 min od odłożenia na nieruchomą powierzchnię, | TAK, podać |  | - - - |
|  | Średnica zewnętrzna rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego max. 4,0 mm lub Videolaryngoskop jest trwały i odporny na mycie i dezynfekcję chusteczkami do dezynfekcji lub 70 % alkoholem izopropylowym, | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dostosowanie kąta wygięcia prowadnicy rękojeści sztywnego endoskopu intubacyjnego do warunków intubacji u określonego pacjenta, maksymalny kąt zgięcia końcówki min. 130° lub zasilany typowymi dostępnym powszechnie 3 bateriami AAA o czasie działania 80 minut, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż stosowanie specjalizowanych baterii litowo-jonowych oferowanych wyłącznie przez producenta , w zestawie 4 komplety baterii zapewniające czas pracy 320 min | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego z wbudowaną kamerą CMOS lub z wizualnym wskaźnikiem informującym za pomocą zielonej świecącej diody o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego wyposażona w podgrzewaną optykę zapobiegającą parowaniu kamery | TAK/NIE, podać |  | TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kąt pola widzenia kamery rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego: 90° lub waga wyświetlacza z bateriami 130 g, waga łyżki kanałowej 48 g | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres roboczy rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego: min. 5 – 50 mm lub videolaryngoskop z systemem gospodarowania energią , wyłączającym urządzenie po 1 min od odłożenia na nieruchomą powierzchnię | TAK, podać |  | - - - |
|  | Źródła światła rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego dioda LED min. 400 lux lub z wbudowanym automatycznym balansem bieli | TAK, podać |  | - - - |
|  | Średnica zewnętrzna rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego max. 3,0 mm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego o średnicy 2,8 mm oraz 3,6 mm (bez kanału roboczego) – 1 szt. do wyboru przez Użytkownika przed dostawą w zależności od przeznaczenia zestawu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ruchoma końcówka robocza giętkiego endoskopu intubacyjnego, kąt zgięcia końcówki góra/dół: min. 140° / min. 140° | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym z wbudowaną kamerą CMOS | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym wyposażona w podgrzewaną optykę zapobiegającą parowaniu kamery | TAK/NIE, podać |  | TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kąt pola widzenia kamery rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym: 90° | TAK |  | - - - |
|  | Zakres roboczy rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym: min. 5 – 50 mm | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Źródła światła rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym dioda LED min. 400 lux | TAK, podać |  | - - - |
|  | Średnica zewnętrzna rękojeści giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym max. 6,0 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Ruchoma końcówka robocza giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym, kąt zgięcia końcówki góra/dół: min. 120° / min. 120° | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego z kanałem roboczym o średnicy min. 2,2 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 4 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |