OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparat (kamera) do nieinwazyjnego obrazowania wnętrza gałki

ocznej u dzieci, w znieczuleniu ogólnym.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny         i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania Fotografii barwnych dna oka soczewką o polu widzenia 130 stopni | tak |  | --- |
|  | Źródło światła: Oświetlenie Halogenowe zintegrowane z obudową jednostki centralnej lub oświetlenie led umieszczone w głowicy | tak |  | --- |
|  | Wózek zawierający (mieszczący): Elektro-optyczną jednostkę kontrolną, kamerę, trójfunkcyjny sterownik nożny (wykonywanie fotografii lub uruchamianie i zatrzymywanie nagrania video, regulacja ostrości obrazu, regulacja jasności oświetlenia), dedykowany uchwyt do głowicy optycznej, światłowód z wiązkami sterującymi lub bez światłowodu w przypadku zaoferowania głowicy bezprzewodowej | tak, podać |  | --- |
|  | Szuflada na akcesoria | tak |  | --- |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający co najmniej 12 minut pracy. | tak, podać |  | największa wartość – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Wbudowana Drukarka | tak |  | --- |
|  | Wbudowany dedykowany komputer: Procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości 2,4 GHz, dysk twardy minimum 1TB, pamięć RAM min 4GB | tak |  | --- |
|  | Zintegrowany Monitor min. 10" | tak, podać |  | największa wartość – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Przewodowa głowica obrazująca, wyposażona w mechanizm zmiany ostrości za pomocą przycisków na obudowie urządzenia lub sterownika nożnego, lub głowica bezprzewodowa | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość usunięcia filtru barierowego do angiografii fluoeresceinowej | podać |  | tak – 5 pkt, nie – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznej kalibracji balansu bieli. | tak |  | --- |
|  | Soczewka o polu widzenia 130 stopni o specjalnej konstrukcji umożliwiająca wykonanie badania u dzieci urodzonych przedwcześnie. Soczewka umożliwia obrazowanie przedniego odcinka oka. | tak |  | --- |
|  | Możliwość nagrania filmu video (co najmniej 25 klatek na sekundę) z badania dna oka | tak |  | --- |
|  | Możliwość zapisu sekwencji filmowej w pełnej rozdzielczości przez minimum 2 minuty | tak |  | --- |
|  | Możliwość wybrania pojedynczej klatki z filmu video do dalszej analizy | podać |  | tak – 5 pkt, nie – 0 pkt |
|  | Możliwość porównania dwóch fotografii wykonanych dla danego pacjenta oraz dla dwóch różnych pacjentów | tak |  | --- |
|  | Możliwość tworzenia raportów z badania oraz wykonywania pomiarów oraz adnotacji na wykonanych zdjęciach. | tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: zapis, obróbkę, porównywanie, archiwizację oraz drukowanie obrazów. | tak |  | --- |
|  | Eksport plików w formacje jpg, dcm. mlx | tak |  | --- |
|  | Dostęp do bazy danych chroniony hasłem | podać |  | tak – 5 pkt, nie – 0 pkt |
|  | Zasilanie: 240 V, 50/60 Hz, pobór mocy: 250 W | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Urządzenie jest lub będzie pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 3 osoby i technicznego – 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego – 1 osoba, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: aparat (kamera) do nieinwazyjnego obrazowania wnętrza gałki ocznej u dzieci (w znieczuleniu ogólnym) | tak | --- |