OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie diatermii chirurgicznych.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany lub używany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Część 1 | Diatermia chirurgiczna (nowa) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Część 2 | Diatermia chirurgiczna (dopuszczono sprzęt używany/rekondycjonowany) | 1 szt. |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 |  |  |  |  |
|  | Diatermia – aparat do elektrochirurgii mono i bipolarnej | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min 300W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min 120W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc trybu bipolarnego min 80 W | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa gniazda monopolarne i jedno gniazdo bipolarne, gniazda umożlwiające obsługę instrumentów uruchamianych przyciskiem ręcznym lub nożnym | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość obsługi trybu monopolarnego i bipolarnego za pomocą przełączników nożnych – trzy wejścia do podłączenia przełączników lub Zamawiający dopuszcza diatermię z dwoma wejściami do podłączenia przełączników nożnych do obsługi trybów mono i bipolarnych z możliwością zmiany programów co ma szczególne zastosowanie w zabiegach laparoskopowych, dodatkowo aparat posiada z możliwość aktywacji trybów bipolarnych funkcją autostart z regulacją czasu opóźnienia w zakresie 0,0 do 9,5 sekund w krokach 0,1sek | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość przywołania ostatnich ustawień – trybu i mocy - za pomocą jednego przycisku | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z elektrodami powrotnymi jedno i dwupłytkowymi | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w system monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej dwupłytkowej – funkcja ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikacji | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Urządzenia wyposażone w alarm dźwiękowy elektrody powrotnej pacjenta oraz indykator świetlny - zielony informujący o prawidłowym podłączeniu i czerwony informujący o nieprawidłowym podłączeniu lub odklejeniu w przypadku elektrody dwupłytkowej | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Włącznik główny zasilana z przodu urządzenia z świetlnym indykatorem załączenia zasilania lub Zamawiający dopuszcza diatermię z włącznikiem głównym zasilania bez podświetlenia, funkcja podświetlenia samego włącznika zastąpiona jest komunikacją wizualną oraz dźwiękową aparatu z użytkownikiem | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Ustawianie parametrów za pomocą przycisków oznaczonych kolorami w celu ułatwienia obsługi lub za pomocą ekranu panelu dotykowego lub Zamawiający dopuszcza diatermię posiadającą przyciski po obu stronach kolorowego wyświetlacza. Przyciski te umożliwiają zmiany trybów cięcia (żółte pole) oraz koagulacji (niebieskie pole) | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Czytelne wyświetlacze LED dla ustawień mocy i indykatory diodowe wybranego trybu pracy lub wyświetlacz kolorowy TFT do komunikacji aparat – użytkownik. | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Auto test diatermii po załączeniu zasilania. Komunikacja aparatu z użytkownikiem – informacje o pracy (wyświetlacz kodów serwisowych). | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna w przypadku wykrycia nieprawidłowej pracy aparatu | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Wbudowany amperomierz zapewniający zarówno wskazanie wizualne, jak i sygnalizacje dźwiękową, informujące o natężeniu prądu miedzy końcówkami przyrządu bipolarnego lub Zamawiający dopuszcza diatermię, w której informacje o wartości prądu czyli wartości mocy chwilowej oraz średniej w trakcie koagulacji bipolarnej (jak również przy innych trybach mono i bipolarnych) jest pokazana graficznie i cyfrowo na wyświetlaczu oraz sygnalizację dźwiękową i możliwe automatyczne zakończenie pracy w momencie uzyskania odpowiedniego efektu koagulacji czyli stałe mierzenie impedancji tkankowej | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Kompaktowa budowa – wymiary maksymalne 40,5 cm x 40,5 cm x 20 cm ± 2 cm lub Zamawiający dopuszcza aparat o kompaktowej budowie i wymiarach: 41x16,5x38 | Tak, podać |  | - - - |
|  | Waga maksymalna: 9 kg ± 0,5 cm | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie 220-240VAC 50/60 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalny pobór mocy 2,5A ± 0,1A lub Zamawiający dopuszcza diatermię o maksymalnym poborze mocy 500Wat | Tak, podać |  | - - - |
|  | Tryby pracy |  |  | - - - |
|  | Ciecie monopolarne – - minimum 2 tryby: - czyste cięcie / tryb ciecia standardowego - moc maksymalna 300W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 300W - mieszane / tryb z wyższym poziomem hemostazy - moc maksymalna 200W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 200W lub Zamawiający dopuszcza aparat z precyzyjniejszą od wymaganej regulacją mocy z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie mocy we wszystkich trybach cięcia monopolarnego | Tak, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja monopoloarna - minimum 3 tryby: - Tryb koagulacji 1 - zapewniający hemostazę w obrębie tkanki, która znajduje się w kontakcie z aktywną elektrodą. Poza zapewnieniem hemostazy tryb umożliwiający wydajne przesuwanie aktywnej elektrody po tkance do koagulacji z preparowaniem w trakcie zabiegu chirurgicznego - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W - Tryb koagulacji 2 - dostarczający energię stopniowo i zapewniający łagodniejszą koagulację z preparowaniem - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W - Tryb spray – natryskiwanie, fulguracja – tryb zapewniający występowanie większych różnic miedzy napięciami szczytowymi, dzięki czemu wytwarzający między aktywną elektrodą a tkanką docelową łuk elektryczny i iskry. Tryb zapewniający hemostazę w szerszym obszarze i płytsze zniszczenie tkanki - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W LUB Zamawiający dopuszcza aparat z minimum 3 trybami koagulacji monopolarnej: - Tryb koagulacji 1 - zapewniający hemostazę w obrębie tkanki, która znajduje się w kontakcie z aktywną elektrodą. Poza zapewnieniem hemostazy tryb umożliwiający wydajne przesuwanie aktywnej elektrody po tkance do koagulacji z preparowaniem w trakcie zabiegu chirurgicznego - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w całym dostępnym zakresie w krokach co 1W - Tryb koagulacji 2 - dostarczający energię stopniowo i zapewniający łagodniejszą koagulację z preparowaniem - moc maksymalna 200W, możliwość regulacji mocy w całym dostępnym zakresie w krokach co 1W - Tryb spray – natryskiwanie, fulguracja – tryb zapewniający występowanie większych różnic miedzy napięciami szczytowymi, dzięki czemu wytwarzający między aktywną elektrodą a tkanką docelową łuk elektryczny i iskry. Tryb zapewniający hemostazę w szerszym obszarze i płytsze zniszczenie tkanki - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w całym dostępnym zakresie w krokach co 1W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Tryb bipolarny (dwubiegunowy) - minimum 2 tryby: - Bipolarny 1 mający na celu utrzymanie niskiego napięcia początkowego, aby zapobiec iskrzeniu podczas dostarczania stałej mocy, uzyskując efekt w obrębie tkanki, dla wszystkich standardowych zastosowań dwubiegunowych - moc maksymalna 80W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W - Bipolarny 2 - dla zastosowań, wymagających większej dynamiki mocy na wejściu i wyższego napięcia mocy wyjściowej - takich jak podwiązanie jajowodów - moc maksymalna 80W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W LUB Zamawiający dopuszcza diatermię posiadającą minimum dwa tryby bipolarne (dwubiegunowe): - Bipolarny 1 mający na celu utrzymanie niskiego napięcia początkowego, aby zapobiec iskrzeniu podczas dostarczania stałej mocy, uzyskując efekt w obrębie tkanki, dla wszystkich standardowych zastosowań dwubiegunowych - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W - Bipolarny 2 - dla zastosowań, wymagających większej dynamiki mocy na wejściu i wyższego napięcia mocy wyjściowej - takich jak podwiązanie jajowodów - moc maksymalna 90W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Opcje i wyposażenie |  |  | - - - |
|  | Automatyczny tryb cięcia dedykowany do przecinania skóry. Tryb powinien zapewniać cięcie zbliżone do skalpela przy zapewnieniu minimalnego uszkodzenia termicznego tkanki i przyczyniającego się do zmniejszenia blizn pooperacyjnych. Moc generatora sterowana jest automatycznie, przy stałym napięciu. Moc spada wraz ze wzrostem rezystancji tak, aby zapewnić stałą skuteczność ciecia i niewielką hemostazę. Wykonawca powinien zapewnić dedykowane elektrody monopolarne o odpowiednio profilowanym kształcie – w kpl. 10 szt. uchwytów jednorazowych z przełącznikiem kołyskowym z elektrodą nożową nieprzywierającą, przeznaczoną to stosowania w trybie cięcia automatycznego, w kpl. z kaburą – 10 szt. LUB Zamawiający dopuszcza uchwyty jednorazowe z przełącznikiem kołyskowym z elektrodą szpatułkową przeznaczoną do stosowania w trybie cięcia automatycznego w kpl. Z kaburą 10szt. Pozostały opis parametrów bez zmian | Tak/nie |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku - Rozmiar 91 x 50 x 0,32 cm - Elektroda przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 350 g - Elektroda przezierna dla promieniu RTG - W kpl. kabel do podłączenia z diatermią o dł. min 2,4 m - Żywotność elektrody minimum 24 m-ce - Możliwość podgrzania i kompatybilność z urządzeniami do ogrzewania pacjenta - Elektroda przyjazna dla skóry pacjenta – brak podrażnień skóry - Możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej W kpl. 1 szt. | Tak/Nie |  | Tak - 35 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przystawka do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej z możliwością regulacji przepływu argonu w zakresie 0,1 – 8,00 l/min. Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu . Minimum trzy rodzaje / tryby cięcia i koagulacji w osłonie argonowej W kpl. butla, reduktor ciśnienia, wielorazowy aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie prosty dł. ok. 100 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową, wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami i z możliwością przełączenia programu 1 szt. 1 szt.- 1 zestaw | Tak/Nie |  | Tak -20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowych do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji . W kpl. wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 200-210 mm z osłoną końcówki roboczej, połączone z kablem o dł. min 3 m - 1 szt. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Włącznik nożny do aktywacji cięcia i koagulacji monopolarnej – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Włącznik nożny do aktywacji trybu bipolarnego – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Stolik mobilny z tworzywa, na kółkach z hamulcem, dedykowany do zaoferowanej diatermii – 1 szt. LUB Zamawiający dopuszcza stolik mobilny wykonany z metalu na kółkach z hamulcem dedykowany do zaoferowanej diatermii | Tak |  | - - - |
|  | Uchwyt jednorazowy z przełącznikiem kołyskowym w kpl. z elektrodą nożową nieprzywierającą w kpl. z kaburą – 20 szt. lub Zamawiający dopuszcza uchwyty jednorazowe z przełącznikiem kołyskowym z elektrodą szpatułkową przeznaczoną do stosowania w trybie cięcia automatycznego w kpl. Z kaburą | Tak |  | - - - |
|  | Kabel do pincety bipolarnej – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Wielorazowe kleszcze laparoskopowe , długość 340 mm z kablem – 1 kpl. | Tak |  | - - - |
|  | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użytku – 1 szt. | Tak |  | - - - |
| Część 2 |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna mono/bipolarna z pełnym zakresem programów | Tak |  | - - - |
|  | gniazda monopolarne: 2 x 3-stykowe (Ø 4 mm), Standard międzynarodowy 1 x 1-stykowy (Ø 8 mm), Standard Bovie 1 x koncentryczny ( wew .5mm / zew. 9mm), Standard Erbe lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazda bipolarne: 1 x 2-stykowe (Ø 4 mm, odległość styków28,8 mm),Standard Międzynarodowy 1 x koncentryczny ( wew .4mm / zew .8mm), Standard Erbe lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazdo uniwersalne: 1 x 7-stykowe, standard Olympus lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazdo płytki biernej pacjenta x1 | Tak |  | - - - |
|  | ekran dotykowy ustawień | Tak |  | - - - |
|  | szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu | Tak |  | - - - |
|  | dedykowane programy do bipolarnej elektroresekcji w soli | Tak |  | - - - |
|  | oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych | Tak |  | - - - |
|  | szybkodostępna pamięć procedur | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję integracji energii bipolarnej i ultradźwiękowej w jednym narzędziu | Tak |  | - - - |
|  | Generator ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek | Tak |  | - - - |
|  | Kompatybilny z jednorazowymi końcówkami roboczymi umożliwiającymi cięcie i koagulację w dwóch opcjach max i var (maksymalna wydajność, wydajność wg ustawień na generatorze | Tak |  | - - - |
|  | W opcji Var. kontrola podawania ultradźwięków poprzez zakończenie aktywacji po rozejściu się tkanek | Tak |  | - - - |
|  | Zamykanie naczyń do 5 mm włącznie | Tak |  | - - - |
|  | ekran dotykowy ustawień | Tak |  | - - - |
|  | szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu | Tak |  | - - - |
|  | oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | szybkodostępna pamięć procedur | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję integracji energii bipolarnej i ultradźwiękowej w jednym narzędziu | Tak |  | - - - |
|  | Przewód komunikacyjny do generatorów | Tak |  | - - - |
|  | łącznik dokujący do połączenia generatorów | Tak |  | - - - |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | 24 miesiące |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) Dla części 2 – 24 godziny w dni robocze. | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem Uwaga! Dotyczy części 2: Zgodnie z odpowiedziami Zamawiający oczekuje wyłącznie szkolenia z podstawowej diagnostyki błędów oraz bieżącej konserwacji. Nie zamierza starać się o uprawnienia autoryzowanego serwisu. | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) Uwaga! Dotyczy części 2: Zamawiający zrezygnuje z zapisów pkt 71 dla tej części | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) Uwaga! Dotyczy części 2:”Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do takiej instrukcji użytkownika, która umożliwi co najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację, opisane w rozdziałach: "Kontrola" oraz "Konserwacja…" oraz przeprowadzi na ich podstawie szkolenie Użytkownika.” | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |