OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie diatermii chirurgicznych.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany lub używany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Część 1 | Diatermia chirurgiczna (nowa) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Część 2 | Diatermia chirurgiczna (dopuszczono sprzęt używany/rekondycjonowany) | 1 szt. |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 |  |  |  |  |
|  | Diatermia – aparat do elektrochirurgii mono i bipolarnej | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min 300W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min 120W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalna moc trybu bipolarnego min 80 W | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa gniazda monopolarne i jedno gniazdo bipolarne, gniazda umożlwiające obsługę instrumentów uruchamianych przyciskiem ręcznym lub nożnym | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość obsługi trybu monopolarnego i bipolarnego za pomocą przełączników nożnych – trzy wejścia do podłączenia przełączników | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość przywołania ostatnich ustawień – trybu i mocy - za pomocą jednego przycisku | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z elektrodami powrotnymi jedno i dwupłytkowymi | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w system monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej dwupłytkowej – funkcja ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikacji | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Urządzenia wyposażone w alarm dźwiękowy elektrody powrotnej pacjenta oraz indykator świetlny - zielony informujący o prawidłowym podłączeniu i czerwony informujący o nieprawidłowym podłączeniu lub odklejeniu w przypadku elektrody dwupłytkowej | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Włącznik główny zasilana z przodu urządzenia z świetlnym indykatorem załączenia zasilania | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Ustawianie parametrów za pomocą przycisków oznaczonych kolorami w celu ułatwienia obsługi lub za pomocą ekranu panelu dotykowego | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Czytelne wyświetlacze LED dla ustawień mocy i indykatory diodowe wybranego trybu pracy lub wyświetlacz kolorowy TFT do komunikacji aparat – użytkownik. | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Auto test diatermii po załączeniu zasilania. Komunikacja aparatu z użytkownikiem – informacje o pracy (wyświetlacz kodów serwisowych). | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna w przypadku wykrycia nieprawidłowej pracy aparatu | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Wbudowany amperomierz zapewniający zarówno wskazanie wizualne, jak i sygnalizacje dźwiękową, informujące o natężeniu prądu miedzy końcówkami przyrządu bipolarnego. | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Kompaktowa budowa – wymiary maksymalne 40,5 cm x 40,5 cm x 20 cm ± 2 cm | Tak, podać |  | - - - |
|  | Waga maksymalna: 9 kg ± 0,5 cm | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie 220-240VAC 50/60 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Maksymalny pobór mocy 2,5A ± 0,1A | Tak, podać |  | - - - |
|  | Tryby pracy |  |  | - - - |
|  | Ciecie monopolarne – - minimum 2 tryby: - czyste cięcie / tryb ciecia standardowego - moc maksymalna 300W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 300W - mieszane / tryb z wyższym poziomem hemostazy - moc maksymalna 200W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 200W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja monopoloarna - minimum 3 tryby: - Tryb koagulacji 1 - zapewniający hemostazę w obrębie tkanki, która znajduje się w kontakcie z aktywną elektrodą. Poza zapewnieniem hemostazy tryb umożliwiający wydajne przesuwanie aktywnej elektrody po tkance do koagulacji z preparowaniem w trakcie zabiegu chirurgicznego - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W - Tryb koagulacji 2 - dostarczający energię stopniowo i zapewniający łagodniejszą koagulację z preparowaniem - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W - Tryb spray – natryskiwanie, fulguracja – tryb zapewniający występowanie większych różnic miedzy napięciami szczytowymi, dzięki czemu wytwarzający między aktywną elektrodą a tkanką docelową łuk elektryczny i iskry. Tryb zapewniający hemostazę w szerszym obszarze i płytsze zniszczenie tkanki - moc maksymalna 120W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W w zakresie 5-40W i w krokach co 5W w zakresie od 40 do 120W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Tryb bipolarny (dwubiegunowy) - minimum 2 tryby: - Bipolarny 1 mający na celu utrzymanie niskiego napięcia początkowego, aby zapobiec iskrzeniu podczas dostarczania stałej mocy, uzyskując efekt w obrębie tkanki, dla wszystkich standardowych zastosowań dwubiegunowych - moc maksymalna 80W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W - Bipolarny 2 - dla zastosowań, wymagających większej dynamiki mocy na wejściu i wyższego napięcia mocy wyjściowej - takich jak podwiązanie jajowodów - moc maksymalna 80W, możliwość regulacji mocy w krokach co 1W | Tak, podać |  | - - - |
|  | Opcje i wyposażenie |  |  | - - - |
|  | Automatyczny tryb cięcia dedykowany do przecinania skóry. Tryb powinien zapewniać cięcie zbliżone do skalpela przy zapewnieniu minimalnego uszkodzenia termicznego tkanki i przyczyniającego się do zmniejszenia blizn pooperacyjnych. Moc generatora sterowana jest automatycznie, przy stałym napięciu. Moc spada wraz ze wzrostem rezystancji tak, aby zapewnić stałą skuteczność ciecia i niewielką hemostazę. Wykonawca powinien zapewnić dedykowane elektrody monopolarne o odpowiednio profilowanym kształcie – w kpl. 10 szt. uchwytów jednorazowych z przełącznikiem kołyskowym z elektrodą nożową nieprzywierającą, przeznaczoną to stosowania w trybie cięcia automatycznego, w kpl. z kaburą – 10 szt. | Tak/nie |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku - Rozmiar 91 x 50 x 0,32 cm - Elektroda przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 350 g - Elektroda przezierna dla promieniu RTG - W kpl. kabel do podłączenia z diatermią o dł. min 2,4 m - Żywotność elektrody minimum 24 m-ce - Możliwość podgrzania i kompatybilność z urządzeniami do ogrzewania pacjenta - Elektroda przyjazna dla skóry pacjenta – brak podrażnień skóry - Możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej W kpl. 1 szt. | Tak/Nie |  | Tak - 35 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przystawka do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej z możliwością regulacji przepływu argonu w zakresie 0,1 – 8,00 l/min. Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu . Minimum trzy rodzaje / tryby cięcia i koagulacji w osłonie argonowej W kpl. butla, reduktor ciśnienia, wielorazowy aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie prosty dł. ok. 100 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową, wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami i z możliwością przełączenia programu 1 szt. 1 szt.- 1 zestaw | Tak/Nie |  | Tak -20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowych do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji . W kpl. wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 200-210 mm z osłoną końcówki roboczej, połączone z kablem o dł. min 3 m - 1 szt. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Włącznik nożny do aktywacji cięcia i koagulacji monopolarnej – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Włącznik nożny do aktywacji trybu bipolarnego – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Stolik mobilny z tworzywa, na kółkach z hamulcem, dedykowany do zaoferowanej diatermii – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Uchwyt jednorazowy z przełącznikiem kołyskowym w kpl. z elektrodą nożową nieprzywierającą w kpl. z kaburą – 20 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Kabel do pincety bipolarnej – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Wielorazowe kleszcze laparoskopowe , długość 340 mm z kablem – 1 kpl. | Tak |  | - - - |
|  | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użytku – 1 szt. | Tak |  | - - - |
| Część 2 |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna mono/bipolarna z pełnym zakresem programów | Tak |  | - - - |
|  | gniazda monopolarne: 2 x 3-stykowe (Ø 4 mm), Standard międzynarodowy 1 x 1-stykowy (Ø 8 mm), Standard Bovie 1 x koncentryczny ( wew .5mm / zew. 9mm), Standard Erbe lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazda bipolarne: 1 x 2-stykowe (Ø 4 mm, odległość styków28,8 mm),Standard Międzynarodowy 1 x koncentryczny ( wew .4mm / zew .8mm), Standard Erbe lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazdo uniwersalne: 1 x 7-stykowe, standard Olympus lub odpowiednik | Tak |  | - - - |
|  | gniazdo płytki biernej pacjenta x1 | Tak |  | - - - |
|  | ekran dotykowy ustawień | Tak |  | - - - |
|  | szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu | Tak |  | - - - |
|  | dedykowane programy do bipolarnej elektroresekcji w soli | Tak |  | - - - |
|  | oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych | Tak |  | - - - |
|  | szybkodostępna pamięć procedur | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję integracji energii bipolarnej i ultradźwiękowej w jednym narzędziu | Tak |  | - - - |
|  | Generator ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek | Tak |  | - - - |
|  | Kompatybilny z jednorazowymi końcówkami roboczymi umożliwiającymi cięcie i koagulację w dwóch opcjach max i var (maksymalna wydajność, wydajność wg ustawień na generatorze | Tak |  | - - - |
|  | W opcji Var. kontrola podawania ultradźwięków poprzez zakończenie aktywacji po rozejściu się tkanek | Tak |  | - - - |
|  | Zamykanie naczyń do 5 mm włącznie | Tak |  | - - - |
|  | ekran dotykowy ustawień | Tak |  | - - - |
|  | szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu | Tak |  | - - - |
|  | oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | szybkodostępna pamięć procedur | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję integracji energii bipolarnej i ultradźwiękowej w jednym narzędziu | Tak |  | - - - |
|  | Przewód komunikacyjny do generatorów | Tak |  | - - - |
|  | łącznik dokujący do połączenia generatorów | Tak |  | - - - |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |