OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Aparat KTG

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat KTG | 2 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat KTG – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Monitorowanie ciąży - parametrów: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wodoszczelność głowic min. IP68 lub równoważne | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT lub LCD pochylany o przekątnej min. : 6,5 cala. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Metoda pomiarowa Cardio: ultradźwiękowy doppler pulsacyjny. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres pomiarowy US min.: 50 ÷240 bpm | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz ± 200 Hz | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wartość natężenie emitowanej fali US: Natężenie emitowanej fali US 2,38 ± 0,59 mW/cm2 lub 2,77 ± 0,56 mW/cm2 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wskaźnik jakości sygnału. | TAK |  | - - - |
|  | Znacznik dla personelu. | TAK |  | - - - |
|  | Monitorowanie bliźniaków (po podłączeniu drugiej głowicy Cardio). | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. | TAK |  | - - - |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US. | TAK |  | - - - |
|  | Jednakowe gniazda głowic Cardio. Automatyczne rozpoznawanie przetwornika. Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat KTG z analiza przed- i śródporodową, wyposażony w jednakowe gniazda głowic Cardio (możliwość przepinania głowic między gniazdami) oraz dedykowane gniazdo dla głowicy TOCO. Gniazda oznaczone są takimi samymi kolorami jak głowice (Cardio – 1, wspólny kolor, Toco – inny kolor). | TAK |  | - - - |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla pacjentki. | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu. | TAK |  | - - - |
|  | Ustawiane zakresy alarmów FHR dla bradykardii i tachykardii. | TAK |  | - - - |
|  | Zakresy opóźnień występowania alarmów dla bradykardii, tachykardii i utraty sygnału min. 10÷300 sekund. Zakresy ustawiane z krokiem max. 10-sekundowym. Zamawiający dopuszcza podawanie zakresu w minutach. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco. | TAK |  | - - - |
|  | Metoda pomiarowa Toco: tensometryczna. | TAK |  | - - - |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy. | TAK |  | - - - |
|  | Zakres sygnałów czynności skurczowej macicy min.: 0÷100 120 | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Ustawienie linii podstawowej min.: 20 jednostek | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczna korekcja zerowania. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Monitorowanie tętna matki | TAK |  | - - - |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie. | TAK |  | - - - |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru min.: 1, 2 i 3 [cm/min] | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rozdzielczość min.: 8 punktów/mm | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyposażenie dla jednego aparatu: - znacznik ruchów płodu dla pacjentki - szt. 1 - głowica cardio - szt. 1 (dostawa 1 głowicy Cardio dodatkowo - na dwa aparaty – razem 3 szt. głowic Cardio na dwa aparaty) - głowica toco - szt. 1 - pas mocujący głowice - szt. 2 - kabel sieciowy - szt. 1 - wózek pod kardiotokograf – 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |