OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Diatermia/system do elektrochirurgii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia/system do elektrochirurgii | 1 |  |  |
| 2. | Diatermia/system do elektrochirurgii | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-2) (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Diatermia/system do elektrochirurgii

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | ZESTAW NR 1 |  |  |  |
|  | Generator radiochirurgiczny z modułem HF | Tak |  | - - - |
|  | Monopolarne tryby pracy: -Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym -Umiarkowany efekt termiczny dzięki umiarkowanym wyładowaniom iskrowym -Duży efekt termiczny dzięki umiarkowanym wyładowaniom iskrowym -Cięcie przerywane, np. do operacji endoskopowych -Delikatna koagulacja tkanki z niewielkim stopniem przywierania i zwęglenia -Mocna, szybka i skuteczna koagulacja gdzie iskrzenie umożliwia koagulację również przy użyciu względnie niewielkich elektrod | Tak, podać |  | - - - |
|  | Monopolarne tryby pracy umożliwiają cięcie tkanek o różnej strukturze | Tak |  | - - - |
|  | Monopolarne elektrody do cięcia monopolarnego, np. elektrody igłowe | Tak, podać |  | - - - |
|  | Elektrody monopolarne do koagulacji np. kleszcze koagulacyjne, elektrody kulkowe | Tak, podać |  | - - - |
|  | Moc generatora [W] | Tak, podać |  | Największa wartość– 1 pkt. Inne - 0 pkt. |
|  | Personalizacja parametrów – ustawienia dla indywidualnego użytkownika | podać |  | Tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Bipolarne tryby pracy: -Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym -Umiarkowany efekt termiczny dzięki umiarkowanym wyładowaniom iskrowym -Delikatna koagulacja tkanki z niewielkim stopniem przywierania i zwęglenia -Kontrolowana koagulacja tkanki, ablacja prądem o częstotliwości radiowej | Tak, podać |  | - - - |
|  | Kontrola końca termoablacji | Tak |  | - - - |
|  | Elektrody bipolarne do cięcia, np. Igłowe | Tak, podać |  | - - - |
|  | Dedykowane elektrody bipolarne do koagulacji, np. elektrody do metody RFITT | Tak |  | - - - |
|  | Dedykowane elektrody bipolarne do koagulacji, np. chłodzone elektrody do metody RFITT | Tak, podać |  | - - - |
|  | Funkcja umożliwiająca uniknięcie przedwczesnego wysychania tkanki | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczne wyłączania po przekroczeniu granicznej wartości rezystencji tkanki | Tak |  | - - - |
|  | Funkcja auto-stop zatrzymująca proces ablacji na podstawie mierzonej impedancji tkanki | Tak |  | - - - |
|  | Sterowanie: -ekran dotykowy - wyłącznik nożny | Tak, podać |  | Największa przekątna ekranu – 1 pkt. Inne - 0 pkt. |
|  | Postęp leczenia nadzorowany sygnałami akustycznymi | podać |  | Tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Elektroda bipolarna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, sterylna, podwójnie zakrzywiona w dół. Przeznaczona do zabiegów na podniebieniu miękkim i podstawie języka oraz migdałkach – min. 5 szt. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Elektroda bipolarna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, sterylna, pojedynczo zakrzywiona w dół. Przeznaczona do zabiegów na małżowinie i przegrodzie nosa – min.5 szt. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Elektroda tnąca, jednorazowa, pakowana pojedynczo, sterylna, pojedynczo, prosta. Przeznaczona do zabiegów na języczku, fałdach i migdałkach – min. 5 szt. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze chwytające do obsadki do elektrody, min. 3 zębowe, wielorazowe, sterylizowalne – min. 1 szt. | Tak, podać |  | Do sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej) – 2 pkt. Do sterylizacji niskotemperaturowej (gazowej)– 1 pkt. |
|  | Kleszcze bipolarne, zagięte 19 cm, elektroda 1mm – 1 szt.; +/- 2 % | Tak, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze bipolarne, zagięte 20 cm, elektroda 2mm – 1 szt.; +/- 2 % | Tak, podać |  | - - - |
|  | ZESTAW NR 2 |  |  |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa do rozbijania tkanek miękkich kompatybilna z posiadanym przez Szpital generatorem elektrochirurgicznym Sonastar firmy Misonix | Tak |  | - - - |
|  | Wymagane funkcje: - ultradźwiękowe rozbijanie tkanek miękkich - płukanie, - odsysanie. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Głowica robocza przystosowana do sterylizacji | Tak, podać |  | Do sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej) – 2 pkt. Do sterylizacji niskotemperaturowej (gazowej)– 1 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia koagulacji monopolarnej za pomocą jednorazowego przewodu. Uruchomienie koagulacji za pomocą przycisku umieszczonego na rękojeści. | Tak |  | - - - |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy, piezostrykcyjny | Tak |  | - - - |
|  | Personalizacja parametrów – ustawienia dla indywidualnego użytkownika | podać |  | Tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Łatwość mycia i czyszczenia głowicy ultradźwiękowej – podać umiejscowienie kanału płukania | Tak, podać |  | Na zewnątrz Rękojeści roboczej – 3 pkt. Inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Praca na częstotliwości z zakresu min. 23-25 [kHz] | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt. Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Maksymalna amplituda drgań końcówki na częstotliwości z zakresu min. 23-25 [kHz] - min. 200µm, | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Głowica robocza do rozbijania tkanek (prosta lub zagięta – do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji) | Tak |  | - - - |
|  | Końcówka do oczyszczania ran, szeroka, min. 2 sztuki | Tak, podać |  | - - - |
|  | Końcówka do oczyszczania ran, łyżeczka (skrobaczka), min. 2 sztuki | Tak, podać |  | - - - |
|  | Kaseta do sterylizacji rękojeści – 1 szt. | Tak |  | - - - |
|  | Kompletny zestaw montażowy do wymiany końcówek w polu operacyjnym – 1 szt. | Tak |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |