DFP.271.13.2018.ADB                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie materacy przeciwodleżynowych dla Centrum Urazowego

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: …………………………………………

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: ……………………………………………

Rok produkcji (min. 2017): ………………………………

Klasa wyrobu medycznego: ……………………………..

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany materac przeciwodleżynowy | 20 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem ( cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany |  | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy | Tak |  | ---- |
|  | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta, że jest to sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej, niemodyfikowany do celów postepowania przetargowego. | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu |  | ---- |
|  | Parametry ogólne |  |  | ---- |
|  | Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 20-21 komór powietrznych o wysokości 10 cm, z podkładem piankowym o wysokości 6 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach lub Zamawiający dopuszcza materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z min. 19 komór powietrznych o wysokości 20 cm, bez podkładu piankowego, (gdyż konstrukcja materaca nie dopuszcza do sytuacji by pacjent leżał bezpośrednio na leżu), w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach lub Zamawiający dopuszcza materac powietrzny zbudowany z 19 komór powietrznych z miękkiego poliuretanu, 3 statyczne w sekcji głowy, pozostałe 16 w pełni zmiennociśnieniowe, wszystkie komory wymienne, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga. Możliwe przełączenie w tryb statyczny (stałe niskie ciśnienie we wszystkich komorach). Kształt komór zabezpiecza przed rozsuwaniem i rotacją. Wysokość materaca 20cm. Lub Zamawiający dopuszcza materac powietrzny zmiennociśnieniowy o komorach wymiennych, bez podkładu piankowego, (gdyż konstrukcja materaca nie dopuszcza do sytuacji by pacjent leżał bezpośrednio na leżu), w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach, składający się z 20 komór powietrznych, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga, Możliwe przełączenie w tryb statyczny (stałe niskie ciśnienie we wszystkich komorach). Kształt komór zabezpiecza przed rozsuwaniem i rotacją. Wysokość materaca 20cm | Tak |  | ---- |
|  | Materac wymienny przeznaczony do położenia bezpośrednio na łóżku wyposażony w pasy do mocowania do ramy leża | Tak |  | ---- |
|  | Komory materaca zespolone w sposób trwały i stanowiące nierozłączną konstrukcję, w celu eliminacji ryzyka przypadkowego kontaktu ciała pacjenta z podłożem lub dopuszcza się wszystkie komory materaca wymienne, połączonymi ze sobą pasami stabilizującymi (w razie uszkodzenia można wymienić konkretną komorę a nie cały materac) lub Zamawiający dopuszcza wszystkie komory materaca wymienne, połączone ze sobą pasami stabilizującymi, w razie uszkodzenia można wymienić konkretna komorę a nie cały materac | Tak |  | ---- |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 250 kg lub Zamawiający dopuszcza materac terapeutyczny przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 200 kg | Tak, podać |  | >220 kg – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Rozmiar materaca 85 x 200 x 16 cm lub Zamawiający dopuszcza materac o 3 innych wymiarach (do wyboru przez Zamawiającego) 90x200x20 cm lub 80x200x20 cm lub 85x195x20cm lub Zamawiający dopuszcza rozmiary materaca 195cm x 85cm, całkowita wysokość materaca 20cm. lub Zamawiający dopuszcza materac o wymiarach 190,5 x 89 x 18 cm | Tak |  | ---- |
|  | Waga materaca – max. 9 kg | Tak |  | ---- |
|  | Materac wyposażony w zawór CPR | Tak |  | ---- |
|  | Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza trwale zespolona konstrukcja komór powinna być całkowicie płaska lub komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu komór materaca konstrukcja umożliwiająca przeprowadzenie czynności reanimacyjnych | Tak |  | ---- |
|  | Regulacja ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła/przycisków membranowych, z oznaczeniem wagi w kg w zakresach 0-200/250 kg co 25/30 kg lub Zamawiający dopuszcza materac z regulacją ciśnienia co 5 mmHg (od 20 do 32 mmHg –tzw. niskociśnieniowy bezpieczny materac dla pacjenta) za pomocą przycisków membranowych wodoodpornych lepiej zabezpieczonych przed cieszą niż pokrętło Lub Zamawiający dopuszcza materac z regulacją ciśnienia co 5 mmHg (zakres od 10 mmHg– tzw. ultra-niskociśnieniowy bezpieczny materac dla pacjenta) za pomocą przycisków membranowych wodoodpornych lepiej zabezpieczonych przed cieszą niż pokrętło | Tak |  | ---- |
|  | Funkcja pełnego wypełnienia – pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 min lub Zamawiający dopuszcza materac z funkcją pełnego wypełnienia – pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 15 min lub Zamawiający dopuszcza Funkcja pełnego wypełnienia – pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 15-30 min | Tak |  | ---- |
|  | Materac posiadający obniżoną sekcję pięt zapewniającą redukcję ucisku na tym obszarze lub Zamawiający dopuszcza materac ze specjalną sekcją pięt wykonaną z innego bardziej trwałego materiału niż reszta komór, dodatkowo dla odróżnienia w innej kolorystyce | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wydajność pompy min. 8 l/min. lub min. 6,5l | Tak, podać |  | Największa wydajność - 5 pkt pozostałe - 0 pkt |
|  | Waga pompy – max. 1,5 kg lub 2,4 kg lub 2,5 kg | Tak |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienia | Tak |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w przycisk wyciszenia alarmu | Tak |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia lub Zamawiający dopuszcza pompę wyposażoną w wizualny wskaźnik gotowości materaca do pracy kiedy prawidłowe ciśnienie terapeutyczne zostaje osiągnięte | Tak |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w przełącznik włączenia zasilania umieszczony z boku pompy lub Zamawiający dopuszcza pompę wyposażoną w przełącznik włączenia zasilania umieszczony na przednim panelu, a nie z boku pompy | Tak |  | ---- |
|  | Maksymalny poziom głośności pracy <28 dB lub Zamawiający dopuści pompę o max. poziomie głośności nie więcej niż 45dB | Tak, podać |  | <26db – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Pompa zabezpieczona przed zalaniem na poziomie minimum IP21 | Tak |  | ---- |
|  | Zasilanie 220-240V 50Hz, | Tak |  | ---- |
|  | Przewody powietrzne materaca wyposażone w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej do min 12 godzin lub Zamawiający dopuszcza materac wyposażony w szybkozłączki umożliwiające realizacje funkcji transportowej i utrzymującej ciśnienie na równym poziomie w materacu przez min. 6 godzin | Tak |  | ---- |
|  | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 0C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie lub Zamawiający dopuszcza pokrowiec przeznaczony do prania w temp. min. 60st, bez opcji suszenia w suszarce bębnowej. Dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu nie większym niż 1000 ppm lub 70% alkoholu Lub Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 95 0C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie Lub Zamawiający dopuszcza równoważny, miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, przepuszczający wilgoć, wodoszczelny, wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem (powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny), zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 95 0C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu Lub Zamawiający dopuszcza miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 60 0C oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne | Tak, Podać parametry oferowane, załączyć instrukcję czyszczenia i prania |  | ---- |
|  | Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 950 C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym) lub Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 95 0C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w zakresie 250-10000 ppm lub 70% alkoholu, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża Lub Zamawiający dopuszcza materac bez pokrowca wewnętrznego | podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2 lub Pokrowiec materaca ognioodporny wg BS 7175: 0,1 & 5 | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca lub Zamawiający dopuszcza materac posiadający trwałe graficzne oznaczenie na pokrowcu zewnętrznym jak i w postaci metki zawierającej wszystkie informacje na temat materaca m. in. instrukcja czyszczenia i dezynfekcji materaca Lub Zamawiający dopuszcza pokrowiec materaca z informacjami dotyczącymi modelu materaca, instrukcji prania, czyszczenia materaca | Tak |  | ---- |
|  | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 0C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt. |