OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury do wentylacji noworodków - Respirator

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aparat - Respirator | 2 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Respirator dla wcześniaków, noworodków i dzieci | Tak |  | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym | Tak |  | --- |
|  | Wyposażony w boczne szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do minimum 2,5 m | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz | Tak |  | --- |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać) | Tak |  | --- |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | CMV, AC (CMVAssist) | Tak |  | --- |
|  | SIMV | Tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  | --- |
|  | Wentylacja z wymuszoną objętością minutową typu MMV | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Oddech ręczny | Tak |  | --- |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  | --- |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  | --- |
|  | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji synchronizowanej AC i SIMV, HFO oraz spontanicznej | Tak |  | --- |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybach CPAP i CMV | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację w trybie APRV lub funkcję sterowania stężeniem tlenu na podstawie pomiarów saturacji krwi pacjenta | Tak |  | --- |
|  | Wentylacja HFO |  |  |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO | Tak |  | --- |
|  | Regulacja częstości HFO - zakres minimalny od 5 do 20 Hz | Tak |  | --- |
|  | Regulacja amplitudy HFO - zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O | Tak |  | --- |
|  | Regulacja I:E przy HFO | Tak |  | --- |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów | Tak |  | --- |
|  | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO | Tak |  | --- |
|  | Funkcje automatyczne |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna kompensacja VT | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV - zakres minimalny 6-150 min. | Tak |  | --- |
|  | Objętość pojedynczego oddechu - zakres minimalny od 3 - 100 ml. | Tak |  | --- |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV - zakres minimalny od 6 do 60 cm H2O | Tak |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP - zakres minimalny od 0 do 30 cm H2O | Tak |  | --- |
|  | Regulowany czas wdechu - zakres minimalny od 0,1 do 1,0 s | Tak |  | --- |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie - zakres minimalny od 21-100% | Tak |  | --- |
|  | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków- zakres minimalny triggera 0,3 1/min-5,0 1/min. | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie parametrów mierzonych |  |  |  |
|  | Częstość oddechów wymuszonych | Tak |  | --- |
|  | Objętość pojedynczego oddechu VTi | Tak |  | --- |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe | Tak |  | --- |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  | --- |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  | --- |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  | --- |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  | --- |
|  | Podatność i oporność dynamiczna płuc | Tak |  | --- |
|  | Indeks szybkiego płytkiego oddechu RSB | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Monitorowanie objętości na masę ciała VT/kg BW | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | --- |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym | Tak |  | --- |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 12 cali | Tak, podać |  | Ekran 17 cali lub większy – 10 pkt Ekran mniejszy niż 17 cali spełniający wymaganie – 0pkt |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | Tak |  | --- |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | Tak |  | --- |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | Tak |  | --- |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych | Tak |  | --- |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów – 5000 wpisów lub z ostatnich 168 godzinnych pracy | Tak |  | --- |
|  | Graficzne obrazowanie podatności i oporności płuc | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | Tak |  | --- |
|  | Funkcja pomocy wyświetlana na ekranie z czytelnymi komunikatami - pomoc kontekstowa | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Graficzna prezentacja proporcji samodzielnych wysiłków oddechowych pacjenta i wsparcia respiratorowego | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  | --- |
|  | Specjalny system alarmowy dostosowany do wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  | --- |
|  | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  | --- |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  | --- |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  | --- |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  | --- |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | Tak |  | --- |
|  | Za niskiej objętości oddechowej TV | Tak |  | --- |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea | Tak |  | --- |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  | --- |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5-50 sekund | Tak |  | --- |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów | Tak |  | --- |
|  | Wyświetlanie na ekranie instrukcji pomocniczych do występującego alarmu - w postaci przyczyna alarmu i środek zaradczy | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta | Tak |  | --- |
|  | 10 czujników proksymalnego pomiaru przepływu | Tak |  | --- |
|  | 1 płuco testowe | Tak |  | --- |
|  | 2 zastawki wydechowe | Tak |  | --- |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | Tak |  | --- |
|  | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym | Tak |  | --- |
|  | Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym | Tak |  | --- |
|  | Miernik bilirubiny | Tak |  | --- |
|  | Pomiary |  |  |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu | Tak |  | --- |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego | Tak |  | --- |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego | Tak |  | --- |
|  | Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L) | Tak |  | --- |
|  | Masa z akumulatorem < 230g | Tak |  | --- |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stację dokującą | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 100 000 pomiarów | Tak, podać |  | Ilość pomiarów >140000 – 5 pkt Ilość pomiarów 100000 – 140000 – 0 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia | Tak |  | --- |
|  | Pamięć min. 80 pomiarów | Tak, podać |  | Ilość pomiarów 100 lub więcej – 5 pkt Ilość pomiarów 80 – 99 – 0 pkt |
|  | Zasilacz 220V | Tak |  | --- |
|  | Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie) | Tak |  | --- |
|  | Film instruktarzowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie) | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt (w miesiącach) | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni roboczych. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |