OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Rama do stereotaksji – 1 szt. (Blok operacyjny)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rama do stereotaksji (Blok operacyjny) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto wraz z dostawą (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rama do stereotaksji – 1 szt. (Blok operacyjny)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

.

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Bazowy pierścień stereotaktyczny tytanowy wykonany z materiałów trwałych i odpornych na odkształcanie, mocowany do głowy pacjenta stabilnie 4 uchwytami i 4 śrubami o dł. min. 65 [mm] – 1 kpl. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Bazowy pierścień stereotaktyczny ceramiczny wykonany z materiałów trwałych i odpornych na odkształcanie, mocowany do głowy pacjenta stabilnie 4 uchwytami i 4 śrubami o dł. min 65 [mm] – 1 kpl. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kompatybilność pierścieni i śrub w badaniu TK oraz MR | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość współpracy z posiadanym przez użytkownika aparatem do obrazowania śródoperacyjnego RTG typu O-Arm (producent: Medtronic) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łuk stereotaktyczny, kompatybilny z ramą stereotaktyczną posiadaną na Bloku Operacyjnym (System DORO) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łuk stereotaktyczny wykonany z trwałych i odpornych na odkształcanie stopów metali w koordynatach kątowych, posiadający min. 2 punkty podparcia na pierścieniu, odległość robocza w zakresie >= (250-275) [mm] – 1 komplet | TAK, podać |  | 2 punkty podparcia - 1 pkt.; 3 punkty podparcia i więcej - 3 pkt. |
|  | Łuk stereotaktyczny, kompatybilny z bazowym pierścieniem stereotaktycznym posiadanym na Bloku Operacyjnym (System DORO) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łuk stereotaktyczny, wykonany z trwałych i odpornych na odkształcanie stopów metali w koordynatach liniowych, posiadający min. 1 punkt podparcia na pierścieniu, odległość robocza w zakresie >= (185-250) [mm]. Możliwość zamocowania łuku na pierścieniu w min. 5 pozycjach (pozytywnych i negatywnych) – 1 komplet | TAK, podać |  | 1 punkty podparcia - 1 pkt.; 2 punkty podparcia i więcej - 3 pkt. |
|  | Łuk stereotaktyczny posiadający wyraźne, dokładne skale do ustawiania współrzędnych przestrzennych, naniesione trwale na częściach składowych łuku i fantomu, pozwalające na precyzyjne ustawienie celu zabiegu, dla min. 2 koordynat z dokładnością liniową min. 0,5 [mm] | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łącznik zapewniający sztywne połączenie ramy ze stołem operacyjnym (system typu Mayfield lub równoważny) – 1szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elementy do stabilnego pozycjonowania w badaniu TK oraz MR – 1szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Fantom (wywzorcowany symulator punktu docelowego) do potwierdzenia lokalizacji celu zabiegu, kompatybilny z łukami opisanymi powyżej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Lokalizator do przestrzennego lokalizowania celów na podstawie obrazowania TK w płaszczyźnie osiowej, kompatybilny z pozostałymi elementami oraz oprogramowaniem – 1szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Lokalizator do przestrzennego lokalizowania celów na podstawie obrazowania RM w płaszczyźnie osiowej, kompatybilny z pozostałymi elementami oraz oprogramowaniem – 1szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszczyki biopsyjne o śr. 1.5 – 2.0 [mm], wielorazowe, kompatybilne geometrycznie z łukiem stereotaktycznym – 1 komplet w kasecie sterylizacyjnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie i oprzyrządowanie do mikrorecordingu – kompatybilne z systemem posiadanym na Bloku Operacyjnym: - mikrorecording: min. 5-kanałowy, rozdzielczość min. 14 [bit], częstotliwość próbkowania min. 20 [kHz], szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 1-5000 [Hz] - makrostymulacja: stałoprądowa, natężenie min. 5 [mA], częstotliwość min. 5 - 999 [Hz], krok 1 [Hz], szerokość impulsu min. 65-150 [us], krok 1 [us]. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł mikroposuwu do procedury DBS – kompatybilny z ramą stereotaktyczną oraz oprzyrządowaniem do procedury DBS będącym w zastosowaniu na Bloku Operacyjnym: - autoklawowalny moduł mikroposuwu, rozdzielczość min.50 [um], zasięg min. 40 [mm] wraz z elementami - zestaw adaptacyjnych akcesoriów do ramy stereotaktycznej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł oprogramowania planowania chirurgicznego w neurochirurgii czynnościowej, obejmującego oferowane ramy stereotaktyczne, umożliwiający fuzję automatyczną TK/RM, umożliwiający ustawienie obrazów pacjenta na układzie odniesienia AC-PC. Punkty odniesienia AC-PC zdefiniowane ręcznie, umożliwiając określenie współrzędnych docelowych w układzie odniesienia AC-PC. Stacja robocza PC w komplecie | TAK, podać |  | Bezpieczeństwo danych pacjentów - klucz sprzętowy USB (token) do autoryzowanego użycia oprogramowania i dostępu do bazy danych - 2 pkt. |
|  | Kompletny przezierny, karbonowy uchwyt kości czaszki, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do stabilizacji głowy i retraktorami DORO, maksymalny zasięg poza stól operacyjny min 500mm, zestaw: - jednorazowe piny ze specjalnego wzmocnionego polymeru, z tytanowym tipem – 9szt. - metalowa walizka dedykowana do przechowywania zestawu przeziernego - przezierny, karbonowy uchwyt kości czaszki, boczne szyny typu Quick-Rail umożliwiają przyłączenie uchwytu do nawigacji, łaczników do systemu retraktorów i bezpośrednio ramion elastycznych ze szpatułkami, zakres regulacji klamry min. 180-295mm - przezierna, karbonowa jednostka podstawowa, uniwersalne mocowanie do szyn bocznych stołu operacyjnego, szerokość blatu stołu 529-649mm - przezierna podkowiasta podpórka pod głowę dla dorosłych z poduszkami żelowymi i wyciągiem, do połączenia bezpośrednio z przezierną przejściówką - zestaw przeziernych, karbonowych elementów (min. obrotowy adaptor, przejściówka, przedłużka z mechanizmem blokującym - adaptor do przeziernej klamry czaszkowej, do przyłączenia bezpośrednio ramienia elastycznego ze szpatułką, do szyny typu Quick-Rail ramion bocznych klamry - przezierny uchwyt typu Quick-Rail do ramki nawigacyjnej Medtronic , z kompatybilnym śrubokrętem , kompatybilny do szyny typu Quick-Rail ramion uchwytu kości czaszki - przezierny łącznik do ramy stereotaktycznej lub klamry DORO, zasięg poza stół operacyjny min 500mm - przezierna przejściówka między przezierną klamrą czaszkową a aluminiową jednostką podstawową - przezierny łącznik pomiędzy klamrą czaszkową przezierną a aluminiowym łącznikiem obrotowym i aluminiową jednostką podstawową | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rama/pierścień bazowy stereotaktyczny: . Bazowy pierścień stereotaktyczny wykonany z trwałych i odpornych na odkształcenia stopów metali. · Mocowany nieruchomo do kości czaszki, za pomocą min. 4 śrub specjalnych. Obrazy diagnostyczne (CT) wolne od zakłóceń (artefaktów) spowodowanych tymi śrubami · Zaopatrzony we wbudowaną, zamocowaną wahliwie, ramkę intubacyjną, ułatwiającą dostęp do dróg oddechowych pacjenta. Wymagana możliwość obrotu tej ramki lub jej demontażu przed i po zamocowaniu bazowego pierścienia stereotaktycznego do głowy pacjenta · Bazowy pierścień stereotaktyczny kompatybilny z lokalizatorem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej · Jednorazowe śruby do mocowania głowy wystarczające na przeprowadzenie min. 30 zabiegów · Kompatybilny z adapterem ramy, posiadającym 2 stopnie swobody, umożliwiającym różne konfiguracje podłączenia do ramy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Adapter do pierścienia bazowego: · adapter mechaniczny do podłączenia do ramienia teleskopowego robota ROSA posiadanego przez Zamawiającego z kluczem sześciokątnym 8 mm. . adapter pierścienia bazowego wykonany z trwałych i odpornych na odkształcenia stopów metali. · adapter kompatybilny z ramieniem teleskopowym robota ROSA posiadanym przez Zamawiającego oraz pierścieniem bazowym ramy opisanej w pkt. 20. | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |