OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 2 szt. specjalistycznych aparatów USG przeznaczonych dla OK Neonatologii oraz OK Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Aparat USG - Oddział Kliniczny Neonatologii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena brutto sprzętu* (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG - Oddział Kliniczny Neonatologii | 1 |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG - Oddział Kliniczny Neonatologii

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych - min. 497 664 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy - min. 1-18 MHz | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne – min. 3 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Zakres regulacji dynamiki dla obrazu 2D – min. do 240 dB (rozwiązanie 1) lub aparat oferujący: Dynamika systemu – 320 dB bez możliwości regulacji; Dynamika obrazu 2D – możliwość regulacji w zakresie do 80 (jednostka nieokreślona przez producenta) (rozwiązanie 2) | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 8,4 cali i rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | TAK, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt.; Rozdzielczość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 21,5”, rozdzielczości min. 1600 x 900 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu) (rozwiązanie 1) lub aparat oferujący: Monitor 21,5” o rozdzielczości 1920x1080 z możliwością regulacji lewo-prawo oraz pochył przód-tył. Brak możliwości regulacji wysokości monitora niezależnie od pulpitu (rozwiązanie 2) | TAK, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt.; Rozdzielczość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu (rozwiązanie 1) lub podgrzewacz do żelu jako odrębne urządzenie zamontowany na aparacie USG (rozwiązanie 2) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | TAK/NIE |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Czas uruchomienia systemu | Podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Archiwizacja obrazów i pętli kinowych na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows - podać formaty | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pojemność dysku twardego - min. 500 GB | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu lub aparat wyposażony w 4 porty USB, w tym 2 po bokach konsoli aparatu | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) – podać liczbę | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ilość klatek pamięci CINE – min. 2 700 2200 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie, min.: TGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - Dodatkowa punktacja: Regulacja TGC na obrazie zatrzymanym – 1 pkt. Brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i ponowne uruchomienie w czasie poniżej 40 sek. | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość niższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią – Wi-Fi | TAK/NIE |  |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji - min. 2 – 40 cm 35 cm | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE – min. 8 x | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny posiadający obrazowanie harmoniczne na oferowanej głowicy liniowej lecz nie posiadający obrazowania harmonicznego na oferowanej głowicy microconvex | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) – min. 8 stref | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) – podać liczbę stref | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego min. 3 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D – min. 500 obr/s | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Tryb M-mode | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M – min. 3 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ - min. 7 m/s | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej - min. 1 - 20 mm | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej - min. 0 do +/-80 stopni | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego – min. 320 obr./sek | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-30 +/-20 stopni | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - Regulacja min.+/- 30 stopni lub większa – 1 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych posiadająca wskaźnik siły nacisku. Możliwość obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwość pomiarów strain ratio – funkcja w oferowanym standardzie (rozwiązanie 1) lub do przyszłej rozbudowy (rozwiązanie 2) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera | TAK/NIE |  |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej lub igły | TAK TAK/NIE |  | Nie dotyczy | - - - TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) z głowic sektorowych z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 15 m/s | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wbudowany moduł EKG | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 1 kursorem (linią prostą) | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej (Stress Echo) – protokoły dla próby farmakologicznej oraz dla wysiłku fizycznego (bieżnia, rowerek) – funkcja w oferowanym standardzie (rozwiązanie 1) lub do przyszłej rozbudowy (rozwiązanie 2) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate – funkcja w oferowanym standardzie (rozwiązanie 1) lub do przyszłej rozbudowy (rozwiązanie 2) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie min. B- Mode, Dopplera spektralnego | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | TAK/NIE |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań jamy brzusznej, kardiologicznych, pediatrycznych. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min. 5 – 9,0 8,0 MHz | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ilość elementów - min. 96 64 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy - min. 90 stopni | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań jamy brzusznej, przezciemiączkowych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika - min. 4,0-9,0 MHz 5,0-8,0 MHz | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, min. 2 częstotliwości | TAK, podać TAK/NIE |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ilość elementów - min. 128 | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy - min. 90 stopni | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy - min. 140 stopni | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Głębokość obrazowania - min. 14 cm | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min. 4,5 – 13,0 12,0 MHz | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler, min. 2 częstotliwości | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ilość elementów (kryształów) – min. 190 128 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. 190 i więcej – 1 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Długość pola obrazowego – max. 50 cm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głębokość obrazowania – min. 7 cm | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, małe i powierzchowne narządy, naczynia, urologia, kardiologia, pediatria, ginekologia, położnictwo i inne (rozwiązanie 1) lub aparat z oprogramowaniem do badań brzusznych oraz pełnym pakietem do badań pediatrycznych (w tym także pediatrycznych kardiologicznych) (rozwiązanie 2) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wyznaczonym obszarze – funkcja w oferowanym standardzie (rozwiązanie 1) lub do przyszłej rozbudowy (rozwiązanie 2) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego do oceny lewej komory serca LVO | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej (EF) z automatyczną detekcją fazy końcowej skurczu i rozkurczu | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie min. 3D z tzw. „wolnej ręki” | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczny pomiar NT | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 10 objętości/sek. | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczna detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem w obrazowaniu 3D | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne |  |  |  |  |
|  | Tryb poboru mocy [kW/h] | podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK/NIE |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | TAK/NIE |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | TAK/NIE |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK/NIE |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |