OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2

Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 łóżka intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym | 1 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny Parametr pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2: Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym |  |  |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych lub Zamawiający dopuści łóżka do Intensywnej Terapii z materacem przeciwodleżynowym, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na dwóch elektrycznie sterowanych kolumnach teleskopowych dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja umożliwiająca wykonanie przechyłów bocznych, przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem lub Zamawiający dopuści konstrukcje przechyłów bocznych wykonywaną za pomocą łóżka. Takie rozwiązanie daje większe możliwości od wymaganego, np. można przesuwać pacjenta z łóżka na wózek bez dźwigania, ułatwia zmianę pościeli w łóżku pacjenta poprzez przechylenie go na bok mamy dostęp do połowy leża, gdzie można zdjąć prześcieradło i założyć nowe, daje dostęp do pacjenta przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, pozycjonowania pacjenta, wykonywania zabiegów | TAK, podać |  | Przy pomocy materaca - 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Wbudowany akumulator (min. 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz osobny do funkcji ratunkowej CPR. | TAK |  | ---- |
|  | Długość łóżka minimum 225-240cm (bez panelu sterowania pompą) | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Szerokość zewnętrzna minimum 102-104cm | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  | ---- |
|  | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta, bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia kolizji z otaczającym łóżko sprzętem lub Zamawiający dopuści dwa panele sterujące od strony wewnętrznej dla pacjenta zlokalizowane w barierkach w części środkowej dla łatwego dostępu dla pacjenta, bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia kolizji z otaczającym łóżko sprzętem. | TAK |  | ---- |
|  | Od strony zewnętrznej panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka), panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (po obu stronach łóżka) oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka, po obu stronach, min.: regulacja wysokości, krzesło kardiologiczne, regulacja oparcia. | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość przedłużenia leża o minimum 12cm | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. Lub Zamawiający dopuści łóżko bez konieczności stosowania panelu uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Konstrukcja leża wykonana z wysuwanego elektrycznie panelu | TAK |  | ---- |
|  | Leże łóżka – minimum 4-sekcyjne | TAK |  | ---- |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża minimum 3 | TAK |  | ---- |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga, chroniący przed kolizją ze ścianą bądź otaczającą łóżko infrastrukturą medyczną. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia pleców 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia po osiągnięciu kąta 30°. | TAK |  | ---- |
|  | Sterowniki nożne do regulacji wysokości łóżka zlokalizowane obustronnie. | TAK |  | ---- |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. | TAK |  | ---- |
|  | Podwójne koła o średnicy 150mm | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 36-80cm ułatwiająca zejście z łóżka nawet niskim osobom oraz resuscytację krążeniowo-oddechową lub Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 48-82 cm ułatwiająca zejście z łóżka nawet niskim osobom oraz resuscytację krążeniowo-oddechową | Podać |  | <=36 cm – 10 pkt. >36 cm – 0 pkt. |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna segmentu podudzia min. 0-16° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min. 12° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię manualnego uruchamiania funkcji CPR polegającą na wypoziomowaniu segmentu pleców leża, obniżeniu leża oraz na szybkim spuszczeniu powietrza z komór materaca. Dźwignia łatwo dostępna, także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych elementów łóżka lub Zamawiający dopuści Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię manualnego uruchamiania funkcji CPR polegającą na wypoziomowaniu segmentu pleców leża do szybkiej resuscytacji | TAK |  | ---- |
|  | Spuszczenie powietrza z materaca jednym ruchem za pomocą manualnej dźwigni CPR lub Zamawiający dopuści spuszczenie powietrza z materaca jednym ruchem za pomocą manualnej dźwigni CPR lub uchwytu | TAK |  | ---- |
|  | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR. | TAK |  | ---- |
|  | Elektryczna funkcja CPR, Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji i jednoczesnym obniżeniu oraz na szybkim spuszczeniu powietrza z komór materaca. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych i uruchamiana jest jednym przyciskiem lub Zamawiający dopuści elektryczną funkcja CPR, poprzez naciśnięcie przycisku na panelu dla personelu w barierce oraz panelu centralnym w szczycie nóg. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych i uruchamiana jest jednym przyciskiem | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w gniazda na akcesoria. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik np. w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik np. w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów. | TAK |  | ---- |
|  | System ważenia pacjenta: | TAK |  | ---- |
|  | - system autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów w obrębie leża bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. | TAK |  | ---- |
|  | - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do 100g lub 500g lub Zamawiający dopuści możliwość wyświetlania wagi pacjenta o dokładniejszym pomiarze i zaokrągleniu do 50g lub 100g | TAK |  | ---- |
|  | - przycisk zerowania wagi. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w czujniki antyzgnieceniowe działające na podczerwień wykrywające przedmioty lub osoby mogące znajdować się pod platformą leża | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowe, pomocnicze źródło zasilania oraz przewód zasilający, umożliwiające podłączenie i pracę pokrowców do zarządzania mikroklimatem pacjenta | podać |  | Tak- 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i na boki z centralnym podwójnym systemem hamowania, co ułatwia manewrowanie łóżkiem na małej przestrzeni. | TAK |  | ---- |
|  | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka lub Zamawiający dopuści łóżko z blokadą centralną dostępną przy każdym kole łóżka bez drążka | podać |  | Centralny drążek – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezgłowiu. | TAK |  | ---- |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża min. 270kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje. Lub Zamawiający dopuści materac bez rękawa rentgenowskiego. Rtg jest możliwe przy zastosowaniu przeziernego leża, gdzie można bez podnoszenia pacjenta zrobić zdjęcia. Oszczędza to czas i wysiłek personelu medycznego | TAK, Podać |  | >=270 kg – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w 6 punktów mocowania na pasy do ewentualnego unieruchomienia pacjenta | TAK |  | ---- |
|  | Wyposażenie: | TAK |  | ---- |
|  | - zagięty wieszak na kroplówki – 1 [szt.], | TAK |  | ---- |
|  | - wysięgnik z uchwytem dla rąk pacjenta - 1 [szt.] | TAK |  | ---- |
|  | - Szyny typu DIN po obu stronach łóżka pod sekcją siedzenia – służące do montażu akcesoriów | TAK |  | ---- |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zintegrowany z leżem łóżka, wyposażony w pompę z modułem sterowania, zainstalowaną od strony szczytu nóg, bez widocznych przewodów łączących pompę z materacem. | TAK |  | ---- |
|  | Materac wyposażony w szybkozłączki pozwalające na podłączenie materaca do platformy leża łóżka celem integracji funkcji materaca i łóżka. | TAK |  | ---- |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 225 kg | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie zmiennociśnieniowym lub w trybie stałego niskiego ciśnienia, gdzie ciśnienie w komorach jest dobierane na podstawie wagi i wzrostu pacjenta, ciśnienie w komorach automatycznie regulowane przy zmianach pozycji ciała z możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w min. czterech strefach materaca (strefa głowy, bioder, ud i podudzi). | TAK |  | ---- |
|  | Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża. Materac poprzez wbudowane przewody powietrzne dopompowuje dodatkowe komory materaca. | TAK |  | ---- |
|  | Materac wyposażony w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG bez potrzeby zdejmowania pacjenta z materaca oraz odpinania zamka materaca. | TAK |  | ---- |
|  | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 dB | TAK |  | ---- |
|  | Pokrowiec materaca niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny. | TAK |  | ---- |
|  | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji transportowej, który pozwala na pracę materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania. | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pompa wyposażona w indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca (natychmiastowe napompowanie). | TAK |  | ---- |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR zintegrowany z łóżkiem, uruchomienie go powoduje wypoziomowanie leża, obniżenie go i wypuszczenie powietrza z materaca | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Materac zintegrowany z leżem, umożliwiający wykonanie przechyłów bocznych min. 20° lub 15° | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość programowania czasowego terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta (przechyły boczne) w której cykl obrotu z pozycji centralnej- bocznej lewej-bocznej prawej można regulować w przedziałach czasowych. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko posiadające system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłów bocznych np. gdy barierki są opuszczone lub gdy kąt podparcia pleców jest zbyt duży. | TAK |  | ---- |
|  | Materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy, z możliwością ustawienia nasilenia i czasu pracy pulsacji. | TAK |  | ---- |
|  | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny) | TAK |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  | ---- |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy, zaawansowany pokrowiec materaca do zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujący nadmierną potliwości oraz zmniejszający podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, wspomagający zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 120 (g/m2)/hr) | podać |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |