OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Zestaw do NCPAP (3 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zestaw do NCPAP | 3 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | Tak |  | --- |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | Tak |  | --- |
|  | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) | Tak |  | --- |
|  | 12 i 24 VDC | Tak |  | --- |
|  | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2-6,5 BAR | Tak |  | --- |
|  | Pobór mocy max. 70W | Podać |  | Najmniejszy – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm | Tak |  | --- |
|  | Waga aparatu max. 10 kg | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | Tak |  | --- |
|  | Temperatury pracy min. 10-40ºC | Tak |  | --- |
|  | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | Tak |  | --- |
|  | Tryby oddechowe |  |  |  |
|  | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia - duoPAP | Tak |  | --- |
|  | nCPAP | Tak |  | --- |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC (HFOT) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | Tak |  | --- |
|  | Parametry oddechowe regulowane |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40% | Tak |  | --- |
|  | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | Tak |  | --- |
|  | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas | Tak |  | --- |
|  | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. | Tak |  | --- |
|  | Czas wydechu od 0,3 do 25 sekund | Tak |  | --- |
|  | Częstość oddechowa 2-60 odd/min | Tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O | Tak |  | --- |
|  | Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | Tak |  | --- |
|  | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w % | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe | Tak |  | --- |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | Tak, podać |  | Największy 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  | --- |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | Tak |  | --- |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | Tak |  | --- |
|  | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | Tak |  | --- |
|  | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | Tak |  | --- |
|  | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  | --- |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | Tak |  | --- |
|  | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
|  | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
|  | Alarm stężenia tlenu | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne ustawienia granic alarmowych | Tak |  | --- |
|  | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund | Tak |  | --- |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie | Tak |  | --- |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | Tak, 1 szt. |  | --- |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | Tak |  | --- |
|  | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | Tak, 3 szt. |  | --- |
|  | Adapter łączący komorę nawilżacza | Tak, 3 szt. |  | --- |
|  | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach | Tak, po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | --- |
|  | Czapeczka dostępne rozmiary 000-9 | Tak, 3 szt. |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | Najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |