OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Urządzenie wspomagające pracę komór serca typu LVAD

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wspomagające pracę komór serca typu LVAD | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie wspomagające pracę komór serca typu LVAD

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | MONITOROWANIE PRACY KOMÓR SERCA | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wspomagający ocenę prace komór serca – min. praca lewej komory serca, praca wyrzutowa lewej komory serca, inne | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kolorowy wyświetlacz wysokiej jakości. - przekątna minimum 3”. - obsługa poprzez przyciski funkcyjne, minimum dostęp do menu, start/stop pomiar, setup, help / pomoc. | Tak, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt. Większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | - możliwość jednoczesnego wyświetlania min. dwóch krzywych dynamicznych - możliwość wyświetlania min. trzech parametrów hemodynamicznych oraz wybranej krzywej dynamicznej - możliwość wyświetlenia wykresu słupkowego (minimum 6 parametrów) z zaznaczonymi granicami alarmowymi parametrów wyliczonymi dla danego pacjenta. - wskaźnik jakości sygnału, poziomu baterii, podłączenia do sieci elektrycznej, godzina. | Tak, podać |  |  | Wymagana liczba parametrów hemodynamicznych – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Akumulator - min. 1,5 godziny pracy przy pełnym wykorzystaniu monitora - wskaźnik poziomu baterii - sygnał tekstowy oraz dźwiękowy w przypadku konieczności podłączenia do źródła zasilania sieciowego | Tak, podać |  |  | Czas wymagany – 0 pkt. Dłuższy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Monitor o wadze =< 1,5 kg | Tak, podać |  |  | Najniższa waga – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 240 VAC 50 Hz | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Nieinwazyjny pomiar hemodynamiki u dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość pomiaru przy użyciu czterech standardowych elektrod EKG. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Objętość wyrzutowa serca (SV) - w zakresie minimum od 1 do 200ml Wskaźnik wyrzutowy serca | Tak, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt. Wyższy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Pojemność minutowa serca (CO) - w zakresie minimum od 0.1 do 20 l/min Wskaźnik Rzutu Serca | Tak, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt. Wyższy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Pomiar częstości akcji serca HR - zakres minimum 30 – 250 udd./min Detekcja odcinka QRS Detekcja rozrusznika | Tak, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt. Wyższy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Indeks Płynu w Klatce Piersiowej | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Indeks Kurczliwości - Zmiana indeksu kurczliwości | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wskaźnik czasu skurczu (STR) | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zmiana objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Indeks wydajności serca (CPI) | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Poprawiony czas przepływu (FTC) Wskaźnik płynów wewnątrznaczyniowych | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Okres przed wyrzutowy (PEP) | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość kalkulacji min. Naczyniowy Opór Obwodowy (SVR), Dostawa Tlenu / Indeks Dostawy Tlenu (DO2/DO2I) po wprowadzeniu danych NIBP, SpO2, SpHb. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatorów serca. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Trendy ze zmienną rozdzielczością czasową i funkcja „zoom” –minimum 48 godzin | Tak, podać |  |  | 72 godziny i więcej – 1 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Informacje o pacjencie Możliwość wprowadzenie informacji o pacjencie w celu kalkulacji parametrów hemodynamicznych: płeć, wzrost, masa, wiek. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość wyboru liczby cykli do uśrednienia, co najmniej: co uderzenie, 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180. | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Indeksowanie: waga, powierzchnia ciała. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość ustawienia znacznika: marker A, marker B | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ekran instrukcji, wskazujący sposób właściwego podłączenia elektrod | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość eksportu danych do PC (bezpłatne oprogramowanie) oraz bezprzewodowego wydruku poprzez Bluetooth | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia danych placówki, wydziału oraz numeru inwentaryzacji. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | MODUŁ POMIARU HEMODYNAMICZNEGO - NIEINWAZYJNEGO |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie modułowe (rozwiązanie 1) lub niezależny zewnętrzny ekran pomiarowy (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  |  | Rozwiązanie 1 – 1 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Technologia pomiaru | Tak, podać |  |  | Bioreaktancja – 2 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Pomiar: całkowicie nieinwazyjny | Tak |  |  | - - - |
|  | Wymiary (podać) i waga urządzenia = < 5 kg | Tak, podać |  |  | Najniższa waga – 1 pkt. Większe – 0 pkt. |
|  | Wyświetlacz: min. 10” , klasy min. TFT 800 x 600 pikseli, | Tak, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. Rozdzielczość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ekrany: min. 3 , w tym - hemodynamiczny, wykresy, tabele | Tak, podać |  |  | Wymagana liczb ekranów – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Opcje wyświetlania trendów na ekranie – min. 8 godz. | Tak, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Podłączenia – min. : 1x port szeregowy, 3x USB B, 1x LAN, SpO2, NIBP | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Akumulator min. 4 godz. | Tak, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Warunki pracy urządzenia: min. 10 - 40°C | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Kreator testu biernego uniesienia kończyn dolnych | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kreator testu bolusa płynowego | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Częstotliwość przesyłania danych – min. : 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 7 min, 10 min | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Parametry podawane przez urządzenie – min. : wskaźnik sercowy (CI), objętość wyrzutowa (SV), wskaźnik objętości wyrzutowej (SVI), wariancja objętości wyrzutowej (SVV), czas wyrzutów (VET), całkowity opór obwodowy (TPR), wskaźnik całkowitego oporu obwodowego (TPRI), moc serca (CP), wskaźnik mocy serca (CPI), wskaźnik dopływu tlenu (DO2I), impedancja klatki piersiowej (Z0), zawartość płynu opłucnowego (TFC), zmiana zawartości płynu opłucnowego od zadanej chwili początkowej (TFCd), zmiana TFC od poziomu odniesienia (TFCd0) | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zmiany SV, CO i innych parametrów hemodynamicznych wyliczane przez zastosowaną technologię | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ręczne wprowadzanie danych – min.: MAP, SpO2, Hgb | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Aktualizacja danych na ekranie: co 30 sekund lub co 1 minutę | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pomiar SpO2: - min. od 1% do 100% SpO2, - dokładność min. 80 -100% | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Metoda pomiaru NIBP: oscylometryczna | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: pomiar ciśnienia statycznego mieści się w zakresie ±3 mmHg w całym zakresie temperatur | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakresy ciśnienia skurczowego: - DOROŚLI: min. 40 - 250 mmHg, - DZIECI: min. 40 - 220 mmHg, | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakresy średniego ciśnienia tętniczego: - DOROŚLI: min. 30 - 220 mmHg, - DZIECI: min. 30 - 180 mmHg, | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakresy ciśnienia rozkurczowego: - DOROŚLI: min. 25 - 200 mmHg, - DZIECI: min. 20 - 150 mmHg, | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakresy pomiarowe tętna – min. od 30 do 220 uderzeń na minutę | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrody jednorazowego użytku – zestaw startowy min. : 4 czujniki podwójne x 25 szt. w opakowaniu zbiorczym | Tak, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Mobilny stół zabiegowy dedykowany do zabiegów m in. Elektrofizjologicznych ,związanych z pracą komór serca i innych o profilu kardiologicznym | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Stół z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporny na wnikanie płynów. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Min. dwa z kół osadzone na obrotnicach | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | Tak, podać |  |  | Kółka chowane – 2 pkt. Stopki – 0 pkt. |
|  | Blatu stołu wykonany z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG do ekwiwalentu 0,6 mm Al. | Tak, podać |  |  | 0,5 mm Al - i mniejsze wartości– 2 pkt. Więcej niż 0,5 – 0 pkt. |
|  | Długość blatu stołu: min. 2150 mm. | Tak, podać |  |  | 2200 mm i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 550 mm. (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Uwaga- nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y”. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 80 cm | Tak, podać |  |  | 85 cm i więcej – 1 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | Tak, podać |  |  | 25 cm i więcej – 1 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | Tak, podać |  |  | 165 cm i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: - wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1020 mm; - Trendelenburg / anty- Trendelenburg min. ± 25°; - przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; - powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak, podać |  |  | - - - |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg (niezależnie od pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu) | Tak, podać |  |  | 220 kg i więcej – 3 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Blat stołu wyposażony w zdejmowany materac | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość czyszczenie wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Blat stołu wyposażony, na min. 50% swej długości, w szyny boczne do montażu akcesoriów dodatkowych | Tak |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |