OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Wideostroboskop – 1 szt. (Blok operacyjny)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideostroboskop (Blok operacyjny) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto wraz z dostawą (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wideostroboskop – 1 szt. (Blok operacyjny)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

.

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Cyfrowa kamera medyczna z funkcją stroboskopii w zakresie częstotliwości min. 100 – 1000 Hz | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Głowica kamery wyposażona w przetwornik CCD lub CMOS 1/3” z certyfikatem medycznym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Efekt stroboskopowy uzyskiwany w technologii migawkowej – brak błysku światła | TAK, podać |  | - - - |
|  | Efekt światła ciągłego z przejściem z trybu endoskopii do stroboskopii realizowanym poprzez przełącznik możny oraz włącznik z poziomu panelu urządzenia, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy kamery z wyświetlanym w czasie rzeczywistym na ekranie monitora wartości częstotliwości oraz poziomu natężenie głosu pacjenta. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Sterownik kamery z funkcją automatycznej kontroli światła | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia sygnału video min.: S-video, FBAS, DVI-D, SDI | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sterownik kamery obsługujący videonasopharngoskop, videolaryngoskop oraz klasyczną kamerę endoskopową / stroboskopową | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sterownik kamery z wbudowanym źródłem światła LED o temperaturze 6500K +/-200K i żywotności min. 30 000 godzin | TAK, podać |  | - - - |
|  | Podłączenie mikrofonu do procesora kamery w celu nagrania komentarza podczas badania | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System stroboskopowy z funkcją automatycznej kontroli natężenia światła | TAK, podać |  | - - - |
|  | OPTYKI ENDOSKOPOWE | - - - | - - - | - - - |
|  | Optyka krtaniowa średnica 7 mm (+/-2 mm), kąt widzenia 70°, długość robocza min. 170 mm, do sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka uszna średnica 2,7 mm (+/- 0,2 mm), kąt widzenia 0°, długość robocza min. 40 mm, do sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka nosowa średnica 2,7 mm (+/- 0,2 mm), kąt widzenia 30°, długość min. 130 mm, do sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka giętka – nasopharyngoskop, długość robocza min. 300 mm, średnica 3,4 mm (+/-0,5 mm), kąt zagięcia końcówki roboczej min. 120˚ | TAK, podać |  | - - - |
|  | MONITOR DO ZESTAWU | - - - | - - - | - - - |
|  | Monitor o przekątnej min. 24” LCD wraz z wejściem cyfrowym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Waga monitora max. 8 kg | TAK, podać |  | - - - |
|  | PROGRAM DO OBSŁUGI BAZY DANYCH PACJENTÓW | - - - | - - - | - - - |
|  | Komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zapis pojedynczych video klatek, podczas badania, jako zdjęcia i ich wydruk warz z opisem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zapis całych sekwencji video oraz wyciągnięcia z sekwencji dowolnej stopklatki i zapisanie jej jako zdjęcie. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umieszczające, podczas wydruków stopklatek i zapisanych zdjęć, laga oraz adresu szpitala. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość wydruku raportów ze zdjęciami oraz ich opisem. Raporty z większą liczbą zdjęć min. od 1 do 8 na stronę z możliwością opisu każdego zdjęcia i dopisania komentarza | TAK, podać |  | - - - |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY | - - - | - - - | - - - |
|  | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym umożliwiającym obsługę oprogramowania niezbędnym do prawidłowego działania wideostroboskopu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Drukarka laserowa | TAK, podać |  | - - - |
|  | Klawiatura i mysz jako jedno urządzenie | TAK, podać |  | - - - |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY | - - - | - - - | - - - |
|  | Wózek endoskopowy jezdny, z minimum 4 kołami w tym min. dwa wyposażone w hamulce, z uchwytem na monitory medyczne z mocowaniem, półką na urządzenie oraz szufladą na akcesoria | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wózek posiadający możliwość ustawienia półki i szuflady na dowolnej wysokości - wskazanej przez Zamawiającego przed dostawą | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Wbudowane w wózek gniazda do podłączenia urządzeń - minimum 6 gniazd wraz włącznikiem głównym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wózek wyposażony w kuwety do przechowywania i dezynfekcji endoskopów sztywnych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Indukcyjny podgrzewacz do optyk z automatycznym włączaniem i wyłączaniem podgrzewania z wymiennym, autoklawowalnym wkładem szklanym | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |