OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia onkologicznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Trójwymiarowy system planowania leczenia, weryfikacji i zarządzania brachyterapią – 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójwymiarowy system planowania leczenia, weryfikacji i zarządzania brachyterapią | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Trójwymiarowy system planowania leczenia, weryfikacji i zarządzania brachyterapią – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Komputerowy, trójwymiarowy system planowania leczenia, weryfikacji i zarządzania brachyterapią | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja umożliwia pełną integrację z systemem weryfikacji i zarządzania wykorzystywanym przez Zamawiającego w Zakładzie Radioterapii USD Kraków | TAK |  | - - - |
|  | Narzędzia oferowanego systemu zapewniają obsługę planów leczenia generowanych w Zakładzie Radioterapii USD Kraków | TAK |  | - - - |
|  | Interfejs do komunikacji z systemem wirtualnej symulacji wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Interfejs do komunikacji z systemem planowania leczenia wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Oferowany system umożliwia pełną integrację z systemem weryfikacji zarządzania wykorzystywanym w Zakładzie Radioterapii USD Kraków w zakresie wspólnej bazy danych pacjentów | TAK |  | - - - |
|  | Generowanie statystyk dla przesunięć pozycji pacjenta, dot. klasycznych akceleratorów wykorzystywanych w Zakładzie Radioterapii USD Kraków | TAK |  | - - - |
|  | Stacje robocze systemu weryfikacji i zarządzania – min. 20 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oferowany system weryfikacji i zarządzania umożliwia integrację posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów | TAK |  | - - - |
|  | Edytowanie danych demograficznych pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Edytowanie danych kontaktowych pacjenta lub rodziny (opiekunów) | TAK |  | - - - |
|  | System wyposażony w interfejs zapewniający możliwość komunikacji z systemem szpitalnym w zakresie danych demograficznych, zgodny ze standardem HL7 | TAK |  | - - - |
|  | Edytowanie diagnozy rozpoznania choroby zgodnie z kodem ICD-10 | TAK |  | - - - |
|  | Tabela kodów ICD-10 w j. polskim | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne wyznaczanie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej w oparciu o zalecenia AJCC | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość kodowania diagnoz zgodnie ze standardem TNM | TAK |  | - - - |
|  | Obsługa polskich znaków w procesie obsługi i tworzenia dokumentacji medycznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System wyposażony w interfejs do obsługi importu dokumentów w formacie pdf z wykorzystaniem standardu komunikacji HL7 | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System wyposażony w interfejs do obsługi eksportu dokumentów w formacie pdf z wykorzystaniem standardu komunikacji HL7 | TAK |  | - - - |
|  | Definiowanie procedur roboczych Zamawiającego jako elementów procedury realizowanej z wykorzystaniem systemów zainstalowanych w Pracowni Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Zarządzanie kolejnością realizacji poszczególnych etapów dla zdefiniowanych przez użytkownika procedur terapeutycznych | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne uaktualnienie listy zadań i wizyt wraz z postępem procesu przygotowania i leczenia pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych i personelu dla co najmniej 20 stacji oferowanego systemu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Umawianie pacjentów na zabiegi na oferowanych aparatach terapeutycznych i dowolne inne czynności zdefiniowane w oferowanym systemie weryfikacji i zarządzania dla co najmniej 20 stacji oferowanego systemu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obsługa planów leczenia dla systemów planowania leczenia wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zlecania radioterapii ze zdefiniowanym schematem frakcjonowania dla co najmniej 10ciu stacji oferowanego systemu | TAK, podać |  | - - - |
|  | System umożliwia komunikację z urządzeniami terapeutycznymi (Tomoterapia i CyberKnife) zlokalizowanymi w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | System zapewnia integrację systemów do brachyterapii HDR Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Definicja grafików realizacji zadań dla urządzeń terapeutycznych | TAK |  | - - - |
|  | Definicja grafików realizacji zadań dla lokalizacji/pracowni Zakładu Radioterapii | TAK |  | - - - |
|  | Definicja grafików realizacji zadań dla pracowników Zakładu Radioterapii | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość aprobaty wybranego planu do leczenia dla co najmniej 10 stacji oferowanego systemu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne sumowanie dawek dla poszczególnych pól z kolejnych zrealizowanych frakcji terapeutycznych | TAK |  | - - - |
|  | Oferowany system wyposażony w narzędzia zapewniające możliwość implementacji procedur roboczych Zakładu Radioterapii | TAK |  | - - - |
|  | Obsługa procedur roboczych Zakładu Radioterapii realizowana przez automatyczne ścieżki zleceń z zależnościami definiowanymi przez użytkownika | TAK |  | - - - |
|  | System zapewnia możliwość automatycznej i ręcznej zmiany statusu wizyt i zadań realizowanych dla pacjenta w trakcie leczenia | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia obsługę identyfikacji pacjenta z wykorzystaniem kodów kreskowych | TAK |  | - - - |
|  | Implementacja obsługi identyfikacji pacjentów poprzez kody kreskowe uwzględnia niezbędne skanery kodów | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia obsługę identyfikacji akcesoriów wykorzystywanych do terapii z wykorzystaniem kodów kreskowych | TAK |  | - - - |
|  | Implementacja obsługi identyfikacji akcesoriów poprzez kody kreskowe uwzględnia niezbędne skanery kodów oraz co najmniej dwie drukarki dedykowane do produkcji znaczników | TAK, podać |  | - - - |
|  | Generowanie raportów zawierających wyselekcjonowane przez użytkownika informacje zawarte w bazie oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  | - - - |
|  | Tworzenie przez użytkownika dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności edytora tekstów z automatycznym pobieraniem danych z bazy systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  | - - - |
|  | Prezentacja i porównywanie obrazów 2D (keV, MeV ) z obrazami referencyjnymi (DRR, obrazy z symulatora) i 3D (CBCT) z obrazami referencyjnymi CT. | TAK |  | - - - |
|  | Ręczne dopasowywanie obrazów względem siebie | TAK |  | - - - |
|  | Oferowany system zapewnia możliwość przeglądu i oceny obrazów weryfikacyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wyznaczanie korekcji pozycji stołu dla akceleratorów klasycznych | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość analizy importowanych planów leczenia w zakresie rozkładu izodozowego dawki | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość analizy importowanych planów leczenia w zakresie histogramu dawki dla co najmniej 3 stacjach oferowanego systemu | TAK, podać |  | - - - |
|  | System posiada narzędzia zapewniające definicję kryteriów dla analizowanych planów leczenia | TAK |  | - - - |
|  | Prezentowanie wartości przesunięć stołu z weryfikacji on-line wykonanych bezpośrednio na akceleratorze klasycznym | TAK |  | - - - |
|  | System wyposażony w dedykowane narzędzia do prowadzenia/dokumentowania badań z wykorzystaniem danych gromadzonych w trakcie terapii pacjentów | TAK |  | - - - |
|  | Oferowany system zapewnia integrację z urządzeniami diagnostycznymi typu CT poprzez komunikację w standardzie DICOM z wykorzystaniem funkcjonalności Dicom Modality Worklist | TAK |  | - - - |
|  | Konstrukcja systemu umożliwia instalacje w ramach istniejącej infrastruktury użytkownika z uwzględnieniem również metod wirtualizacji | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System zapewnia otwarty interfejs dla producentów systemów do radioterapii oraz radiochirurgii, zapewniając ich integrację jako linii terapeutycznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe w zakresie stacji roboczych i innego koniecznego wyposażenia do wdrożenia w Zakładzie Radioterapii wraz z integracją z systemem weryfikacji i zarządzania Zakładu Radioterapii zainstalowane w USD Kraków | TAK |  | - - - |
|  | Oferowana konfiguracja systemu zawiera co najmniej jedną stację, zapewniającą możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem oferowanych funkcjonalności oraz jej możliwości sprzętowe zapewniają wykorzystanie jako stacji do konturowania z wykorzystaniem technologii dotykowego ekranu. | TAK |  | - - - |
|  | System zawiera niezbędne wyposażenie pracowni brachyterapeutycznych: - fotel ginekologiczny z możliwością elektrycznej regulacji wysokości i kątów ustawienia oparć wraz z uchwytem - stojakiem do przetaczania płynów – 2 szt.; - aparat do znieczulenia wraz z kardiomonitorami do kontroli parametrów życiowych w trakcie prowadzenia znieczulenia z możliwością pomiaru min. saturacji, EKG, ciśnienia, kapnometrii – 2 szt.; - kardiomonitor do kontroli parametrów życiowych do gabinetu obserwacyjnego po znieczuleniu pacjenta z możliwością pomiaru saturacji, EKG, ciśnienia, temperatury – 4 szt. - pompa infuzyjna strzykawkowa wraz systemem mocowania - 4 szt. -defibrylator - 1 szt. - stolik zabiegowy z wysuwanymi blatami do instrumentowania w trakcie zabiegów – 4 szt.; - witryny szafowe do przechowywania aplikatorów i narzędzi w bunkrach brachyterapii – 6 szt.; - kolposkop optyczny wraz z torem wizyjnym i możliwością archiwizacji obrazu – 1 kpl.; - lampy laryngologiczne wraz z zestawami narzędzi do badania laryngologicznego i fiberolaryngoskop – 2 kpl. - łóżko szpitalne, typu oddziałów pooperacyjnych z możliwością regulacji wysokości i podparć sterowane elektrycznie - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | System zmotoryzowanych czerwonych centratorów laserowych (3D) z własną stacją komputerową, umożliwiający ustawianie pozycji trzech centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych. Monitor dotykowy do sterowania systemem laserów zainstalowany w pomieszczeniu aparatu PET/CT i laserów. Funkcjonalność centratorów: lasery boczne - ruch pionowy, laser sufitowy - ruch poprzeczny, kolor wiązki – czerwony. | TAK, podać |  | - - - |

| Infrastruktura serwerowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Wykonawca dostarczy infrastrukturę serwerową przewidzianą do uruchomienia dostarczonego oprogramowania. Montaż, instalacja oprogramowania, wdrożenie oprogramowania do środowiska zamawiającego są elementem dostawy. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie niezbędne licencje, w szczególności na systemy operacyjne, bazy danych są elementem dostawy. | TAK |  | - - - |
|  | Dostarczony system nie może zawierać limitów licencyjnych w odniesieniu do ilości oraz czasu przechowywanych badań | TAK |  | - - - |
|  | Parametry dostarczonej infrastruktury wystarczające do płynnej pracy systemu w trakcie obowiązywania umowy. | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca zapewni przestrzeń dyskową do przechowywania wszystkich niezbędnych danych obsługiwanych przez dostarczone oprogramowanie przez cały czas obowiązywania umowy ale nie mniej niż 10TB | TAK |  | - - - |
|  | Odporność systemu na awarie jednego dysku lub w przypadku stosowania dysków o pojemności większej lub równej 4TB odporność na awarię dwóch dysków. Kontrolery dyskowe/RAID powinny być w pełni sprzętowe. Sprawdzanie integralności, odbudowa macierzy powinny odbywać się bez pośrednictwa sterowników systemu operacyjnego. Dostarczone zasoby dyskowe powinny mieć zabezpieczenie niezapisanych danych na wypadek utraty zasilania. | TAK |  | - - - |
|  | Uszkodzone dyski pozostają w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Dostarczona infrastruktura serwerowa przeznaczona do montażu w szafie Rack 19” posiadanej przez Zamawiającego. Wszystkie elementy niezbędne do montażu, w szczególności szyny montażowe są elementem dostawy. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie kluczowe komponenty systemu (serwer(y), macierze) powinny posiadać redundantne zasilanie 230V | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zdalnego zarządzania serwerem/serwerami przez sieć IP na dedykowanym interfejsie. Zarządzanie powinno obejmować funkcjonalności: - Włączenie, wyłączenie restart - Wgląd w obraz konsoli (wirtualny monitor) wraz z obsługą wirtualnej klawiatury i myszy - Możliwość zamontowania wirtualnych nośników DVD do instalacji systemu - Monitoring poprawności działania komponentów (m.in. procesory, płyta główna, kontrolery, pamięć, wiatraki, dyski) - Powiadomienie mailowe o wykrytej usterce | TAK |  | - - - |
|  | Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu archiwizacji badań oraz kopii bezpieczeństwa dostarczonego środowiska. System powinien umożliwić archiwizację wszystkich badań w okresie obowiązywania umowy oraz umożliwiać rozbudowę w przyszłości do przechowywania co najmniej 100TB danych. Archiwizacja oraz kopie bezpieczeństwa powinny odbywać się automatycznie bez konieczności obsługi tego przez użytkownika. System powinien posiadać możliwość odzysku środowiska archiwizacji ze środowiska roboczego (w przypadku jego awarii). System archiwizacji i kopii bezpieczeństwa powinien umożliwiać odzyskanie uszkodzonego środowiska roboczego w czasie nie dłuższym niż 24h. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie takiej operacji na etapie wdrożenia. | TAK |  | - - - |
|  | Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia. | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy do uruchomienia dostarczanej aparatury medycznej Wykonawca potrzebuje wykonać dodatkowe elementy sieci komputerowej powinny spełnić następujące wymagania. • Dla wykonania okablowania opartego o skrętkę miedzianą (UTP, FTP, STP) należy wykorzystać komponenty co najmniej kategorii 6a z zapewnieniem torów transmisyjnych klasy Ea • Dla okablowania światłowodowego należy wykorzystać włókna wielomodowe klasy co najmniej OM3, a dla okablowania jednodomowego włókna klasy co najmniej OS2 • Okablowanie powinno być ukryte przed łatwym dostępem (montaż podtynkowy, koryto PVC lub pod podłogą techniczną). • Okablowanie powinno być zakończone w gniazdach lub na panelach krosowych • Gniazda i panele krosowe powinny być czytelnie oznakowane w sposób unikalny w skali całego Szpitala • Jakość wykonanych komponentów zostanie potwierdzona pomiarami a wyniki pomiarów zgodności z klasą Ea i zostaną dostarczone do dokumentacji powykonawczej. Zastrzegamy możliwość uczestniczenia pracownika Zamawiającego w procesie pomiarowym. | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Gwarancja [miesiące] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | TAK, >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt.; inne – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty). |
|  | Zapewnienie min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | Podać |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | TAK |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać przy dostawie wyposażenia dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 5 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | TAK |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | TAK |  | - - - |